## UN_Manuscript
R1.01_00 | 備考 | Main_No (BTS#) | Estimate_VendorType | Estimate_ModuleMain,Main_ModuleMain | Estimate_ModuleSub,Main_ModuleSub | UN_Summary_J 現象/機能のサマリー(日本語） | UN_Summary | UN_Detail_J 現象/機能の詳細(日本語） | UN_Detail | UN_ImpOpeResult_J 改善後の動作と結果(日本語） | UN_ImpOpeResult | UN_RelevantRevision_J 現象発生レビジョン(日本語） | UN_RelevantRevision | RelatedPackages | ReferDoc | ReferDoc_J | OutputProduct | InputFileName | responsibility for the UN contents
R1.01_00 | 2015-02-19 | BTS00027790 | Defect | Cal/Diags | DC_Calibration(LCD256) | DC キャリブレーション FP FPHA でフェイルする現象 | DC CALIBRATION failures at FP FPHA. | T6391 LCD256モジュールの下記のDC キャリブレーションで、モジュールが正常であるにもかかわらず、フェイルすることがありました。 [項目] ・DC CALIBRATION FP FPHA BEFORE LTTB | DC Calibration on T6391 LCD256 Module of normal module operation confirmed state would fail at the following item: [Item] - DC CALIBRATION FP FPHA BEFORE LTTB | DC キャリブレーションが 正しく実行できる様になりました。 | The DC Calibration runs normally without-failures. | R1.00_01のみ | R1.00_01 only | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | FT開発１課根岸
R1.01_00 | 2/11追加 | BTS99999991 | Defect | GUI_Tools | ConsoleWindow | テストを繰り返し実行すると異常終了する現象 | Abnormal termination occurred when a test was repeatedly executed. | テストを繰り返し実行したとき、Console Windowのメモリ消費量が増加し続けて、異常終了することがありました。 | When a test was repeatedly executed, memory consumption for Console Window increased continuously, resulting in abnormal termination. | テストを繰り返し実行したときでも、Console Windowのメモリ消費量が増加し続けなくなり、異常終了しなくなりました。 | Even if a test is repeatedly executed, memory consumption for Console Window no longer increases continuously and abnormal termination no longer occurs. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft8.xls | 小泉
R1.01_00 | 2/11追加 | BTS99999992 | Defect | GUI_Tools | ConsoleWindow | テストを繰り返し実行するとランプが更新されない現象 | Lamps were not updated when a test was repeatedly executed. | テストを繰り返し実行したとき、サイト・コントローラの実行ステータス表示ツール・バーと結果表示ツール・バー上のランプが更新しませんでした。 | When a test was repeatedly executed, the lamps on the execution status display tool bar and result display tool bar of the site controller were not updated. | テストを繰り返し実行したときでも、サイト・コントローラの実行ステータス表示ツール・バーと結果表示ツール・バー上のランプが更新するようになりました。 | Even if a test is repeatedly executed, the lamps on the execution status display tool bar and result display tool bar of the site controller are now updated. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft8.xls | 小泉
R1.01_00 |  | BTS00027710 | Defect | GUI_Tools | Pattern Editor | Fail検索をしたとき、横方向のスクロールの位置が左端に戻る現象 | The side scroll position returned to the extreme left when Fail search was performed. | Fail検索をしたとき、横方向のスクロール位置が、左端に戻る場合がありました。 | The side scroll position sometimes returned to the extreme left when Fail search was performed. | Fail検索をしたとき、横方向にスクロールさせていた位置を保持するようにしました。 | When Fail search is performed, the side scroll position now remains the same. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.01_00 |  | BTS00027691 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | RATE Modify ダイアログでHsifオプションを編集すると異常終了する現象 | Abnormal termination occurred when the Hsif option was edited in the RATE Modify dialog box. | RATE Modify ダイアログを使用してHsifオプションをONからOFFに変更した場合、SystemViewrが異常終了していました。 | When the Hsif option was changed from ON to OFF using the RATE Modify dialog box, SystemViewr was terminated abnormally. | RATE Modify ダイアログを使用してHsifオプションをONからOFFに変更しても、RATEの設定値が表示できるようにしました。 | The RATE setting can now be displayed when the Hsif option is changed from ON to OFF using the RATE Modify dialog box. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.01_00 |  | BTS00027693 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | HSIFPINを使用したMDCの設定値が表示できない現象 | Unable to display the settings of an MDC using HSIFPIN | SIGDCクラスにHSIFPINを設定した場合、MDCのSVal、CPVal、CMValが表示できませんでした。 | When HSIFPIN was set to the SIGDC class, SVal, CPVal, and CMVal of the MDC could not be displayed. | SIGDCクラスにHSIFPINを設定しても、MDCのSVal、CPVal、CMValが表示できるようにしました。 | SVal, CPVal, and CMVal of the MDC can now be displayed when HSIFPIN is set to the SIGDC class. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.01_00 |  | BTS00027695 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | SIGNAL Modify ダイアログを表示したまま子ウィンドウを表示すると異常終了する現象 | Abnormal termination occurred when a child window was displayed with the SIGNAL Modify dialog box open. | SIGNAL Modify ダイアログを表示したまま子ウィンドウを表示した場合、ダイアログを再起動するとSystemViewrが異常終了していました。 | When a child window was displayed with the SIGNAL Modify dialog box open, SystemViewr terminated abnormally as the dialog box was restarted. | SIGNAL Modify ダイアログを表示したまま子ウィンドウを表示しても、ダイアログが再起動できるようにしました。 | The dialog box can now restart properly when a child window is displayed with the SIGNAL Modify dialog box open. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.01_00 |  | BTS00027721 | Defect | GUI_Tools | TDL Debugger Tool | ブレーク・ポイント・マーカの位置がずれる現象 | The position of the break point marker was misaligned. | ブレーク・ポイント・マーカ、ポジション・マーカおよびエラー・マーカの示す場所が正しい位置よりも下にずれる場合がありました。 | The positions of the break point marker, position marker, and error marker were sometimes shifted downward from the correct positions. | 各マーカが正しい位置に表示されるようにしました。 | Each marker is now displayed at the correct position. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_00 |  | BTS00027755 | Defect | GUI_Tools | TDL Debugger Tool | Debug Control Windowのメッセージ欄に関係ない文字が表示される現象 | Irrelevant characters were displayed in the Message column in Debug Control Window. | TDL Debugger Toolを起動し、[Debug]→[Breakpoints...]でDebug Control Windowを起動すると、Message欄に不要なメッセージが表示されていました。 | When TDL Debugger Tool was started and then Debug Control Window was started from [Debug] → [Breakpoints...], an unwanted message was displayed in the Message column. | 不要なメッセージは表示しないようにしました。 | Unwanted messages are no longer displayed. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_00 |  | BTS00027683 | Defect | GUI_Tools | Test Control Panel | Exit Default Settingダイアログ・ボックスで無効なメニュー項目が表示される現象 | An invalid menu item was displayed in the Exit Default Setting dialog box. | Exit Default Settingダイアログ・ボックスで[Data Log]および[Execution Mode]のメニュー項目内に"As is (Recovery)"が表示されていました。 | "As is (Recovery)" was displayed as a menu item for [Data Log] and [Execution Mode] in the Exit Default Setting dialog box. | このメニュー項目は動作しないため、表示しないようにしました。 | This menu item is no longer displayed because it does not work. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_00 | 3/3修正お願いします。 | BTS00027671 | Defect | GUI_Tools | Tools_in_General | Helpメニューから起動するオンライン・マニュアルを開いたままツールを終了すると、再度ツールが起動できなくなる現象 | When a tool was terminated with the online manual started from the Help menu open, the tool was not able to be started again. | 以下のツールは、Heｌpメニューから起動するオンライン・マニュアルを開いたままツールを終了すると、マニュアルを閉じるまでツールが起動できなくなりました。 ・Console Window ・Mask Tool ・SysLog ・System Viewer また、TDL Debuger Toolは、マニュアルを閉じなくても起動はしますが、動作はしませんでした。 | When any of the following tools was terminated with the online manual started from the Help menu open, the tool was not able to be started until the manual was closed: - Console Window - Mask Tool - SysLog - System Viewer In addition, TDL Debugger Tool was able to be started but did not operate without closing the manual. | マニュアルを開いたままでもツールは起動し、正しく動作するようになりました。 | The tools can now start up and operate properly with the manual open. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_00 |  | BTS00027661 | Defect | GUI_Tools | WaveTool | テスト・パターンの実行開始アドレスを指定するとサンプリングでエラーになる現象 | An error occurred during sampling when the execution start address of a test pattern was specified. | VECTORREGクラスを使ってテスト・パターンの実行開始アドレスを指定している場合、サンプリング時に以下のエラーが発生していました。 [ErrorMessages] Pattern Address 0 does not exist. | When the execution start address of a test pattern was specified using the VECTORREG class, the following error occurred during sampling: [ErrorMessages] Pattern Address 0 does not exist. | VECTORREGクラスを使ってテスト・パターンの実行開始アドレスを指定しても、サンプリング時にエラーは発生せず、波形が表示されるようにしました。 | When the execution start address of a test pattern is specified using the VECTORREG class, an error does not occur during sampling and waveforms are displayed now. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.01_00 | #632 2/12修正 | BTS00027593 | Defect | TDL | TDL Interpreter | fstreamクラスのオブジェクトでファイルの読み書きが間欠で失敗する現象 | Read/write of a file failed intermittently for fstream class objects. | fstream(ifstream / ofstream / fstream)クラスのオブジェクトでファイルの読み書きが間欠で失敗する現象が発生していました。 | Read/write of a file failed intermittently for fstream (ifstream, ofstream, and fstream) class objects. | fstream(ifstream / ofstream / fstream)のオブジェクトでファイルの読み書きが正しく動作するようになりました。 | Read/write of a file can now be performed correctly for fstream (ifstream, ofstream, and fstream) class objects. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXT61 | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.01_00 | 2/10修正 | BTS00027687 | Defect | TDL | Testing Unit Class | VSPINTBLクラスで管理するVSチャンネル番号のうちDUT2以降のチャンネル番号が正しく取得できない現象 | Channel numbers of DUT2 and after, which are among the VS channel numbers managed by the VSPINTBL class, could not be obtained correctly. | 複数個同時測定において、VSPINTBLクラスのdefineデータ・メンバおよびPARALLELクラスのvs_defineデータ・メンバの指定が以下のすべての条件を満たしたとき、DUT2以降の物理チャンネル番号が正しく取得できませんでした。 条件 1) 複数個同時測定を行っている 2) VSPINTBLクラスのdefineデータ・メンバに指定したVSPINオブジェクトの記述順とPARALLELクラスのvs_defineデータ・メンバに指定した物理チャンネル番号の記述順が一致していない この結果、以下の2つの現象が発生しました。 1) MEASURE_DPSIMクラス、MEASURE_DPSAVRIMクラス、MEASURE_DPSVMクラスのデータ・ログでDUT2以降の物理チャンネル番号が正しく表示されませんでした。 2) PCONクラスで設定したVSピンに対して、DUT2以降のPCONリレーが正しく設定できませんでした。 | In a multiple-device parallel test, if the setting of the define data member of the VSPINTBL class and vs_define data member of the PARALLEL class satisfied all the following conditions, the physical channel numbers of DUT2 and after could not be obtained correctly. Conditions 1) A multiple-device parallel test was performed. 2) The description order of the VSPIN objects which were specified for the define data members of the VSPINTBL class and that of the physical channel numbers which were specified for the vs_define data members of the PARALLEL class did not match. As a result, the following two problems occurred: 1) The physical channel numbers of DUT2 and after were not displayed correctly in the data logs of the MEASURE_DPSIM, MEASURE_DPSAVRIM, and MEASURE_DPSVM classes. 2) The PCON relays of DUT2 and after could not be set correctly for the VS pins set using the PCON class. | 条件に関わらず、データ・ログの物理ピン番号の表示、およびPCONリレーの設定が正しく動作するようになりました。 | The physical pin numbers are displayed correctly in the data log, and the PCON relay setting operates correctly now regardless of conditions. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDsoft3 saiki
R1.01_00 | 2/10修正 | BTS00027585 | Defect | TDL | Testing Unit Class | OUTO命令を使用しているパターン・プログラム実行中にサイト・コントローラがハングアップしてしまう現象 | Site controller hang-up occurred during the execution of a pattern program which used the OUTO instruction. | 複数個同時測定でOUTO命令を使用しているパターン・プログラム実行中にサイト・コントローラがハングアップしてしまう場合がありました。 | In a multiple-device parallel test, a site controller hang-up sometimes occurred during the execution of a pattern program which used the OUTO instruction. | 複数個同時測定でOUTO命令を使用しているパターン・プログラムを実行しても、サイト・コントローラがハングアップしなくなりました。 | In a multiple-device parallel test, a site controller hang-up does not occur now when a pattern program which uses the OUTO instruction is executed. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 三俣
R1.01_00 | 2/10修正 | BTS00027587 | Defect | TDL | Testing Unit Class | HSIFPINオブジェクトのDUT2以降の物理ピン番号が正しくない現象 | Physical pin numbers of DUT2 and after in the HSIFPIN object were not correct. | HSIFピンの分割数に8を指定した場合にHSIFPINオブジェクトのDUT2以降の物理ピン番号が正しくありませんでした。 | If 8 was specified as the number of HSIF pin divisions, the physical pin numbers of DUT2 and after in the HSIFPIN object were not correct. | HSIFピンの分割数に8を指定した場合でもHSIFPINオブジェクトのDUT2以降の物理ピン番号が正しくなりました。 | If 8 is specified as the number of HSIF pin divisions , the physical pin numbers of DUT2 and after in the HSIFPIN object are correct now. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 三俣
R1.01_00 | 2/23 BTS番号修正 | BTS00027654 | Defect | TDL | Testing Unit Class | MDGT_SAMP, RVS_IM, RVS_VMクラスにおいて、測定のタイムアウトが発生する現象 | Measurement timeout occurred in the MDGT_SAMP, RVS_IM, and RVS_VM classes. | MDGT_SAMP, RVS_IM, RVS_VMクラスにおいて、以下の条件をすべて満たす場合に、測定のタイムアウトが発生していました。 ・LSTAまたはLSPAを指定する ・LSTAからLSPAの範囲の全てのLCDパターンのニーモニックが'X'である | When all the following conditions were met in the MDGT_SAMP, RVS_IM, and RVS_VM classes, a measurement timeout occurred: - LSTA or LSPA was specified. - Mnemonic of all LCD patterns in the LSTA to LSPA range was 'X'. | MDGT_SAMP, RVS_IM, RVS_VMクラスにおいて、以下の条件をすべて満たす場合でも、測定のタイムアウトが発生しないようにしました。 ・LSTAまたはLSPAを指定する ・LSTAからLSPAの範囲の全てのLCDパターンのニーモニックが'X'である | When all the following conditions are met in the MDGT_SAMP, RVS_IM, and RVS_VM classes, a measurement timeout does not occur now: - LSTA or LSPA is specified. - Mnemonic of all LCD patterns in the LSTA to LSPA range is 'X'. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQM_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 大泉
R1.01_00 |  | BTS00027626 | Defect | TDL | Testing Unit Class | VECTORMEM クラスでパターンの設定と読み出しが正しくできない現象 | Patterns could not be set or read correctly using the VECTORMEM class. | VECTORMEMクラスにおいて、以下の条件をすべて満たす場合、Write_TTB()メソッドおよびGet_TTB_Single()メソッドが後述する通り、正常に動作しませんでした。 ・対象のパターンがVECTORFILEGRPで2つ以上のパターンを連結してロードしている ・書き込みおよび読み出しを行うアドレスが１つめのパターンと２つ目のパターンにまたがっている この場合、2個目のパターンのデータがGet_TTB_Single()で正常に読み出しができませんでした。また、Write_TTB()で書き込むパターンの長さが連結後のパターンのサイズよりも大きかった場合、エラーになりませんでした。 | When all the following conditions were met in the VECTORMEM class, the Write_TTB() and Get_TTB_Single() methods did not operate correctly as described in the following: - Two or more patterns were connected and loaded using VECTORFILEGRP as the target patterns. - The address for reading and writing extended over the first and second patterns. In this case, data for the second pattern could not be read correctly using Get_TTB_Single(). Also, when the pattern length written using Write_TTB() was longer than the connected pattern size, an error did not occur. | 2つのパターンにまたがって書き込みまたは読み出しを行った場合、以下の点が改善されました。 ・Get_TTB_Single()メソッドで2個目以降のパターンが正常に取得できるようになりました。 ・Write_TTB()メソッドで、連結後のパターンのアドレスよりも長いパターンを書き換えようとした場合、エラーになるようになりました。 | If reading or writing extends over two patterns, the following points are improved: - The second and subsequent patterns can now be obtained correctly using the Get_TTB_Single() method. - If the pattern length written using the Write_TTB() method is longer than the connected pattern address, an error occurs now. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3阪東
R1.01_00 |  | BTS00027554 | Defect | TDL | Testing Unit Class | SEQUENCEクラスに指定したリソースが指定時間どおりにリファレンス・オン、または、リファレンス・オフされない場合がある現象 | Reference-on or reference-off was sometimes not executed on time for the resource specified for the SEQUENCE class. | SEQUENCEクラスにおいて、以下の条件をすべて満たした場合、PreExec()メソッド、および、PostExec()メソッドにて指定時間どおりに信号印加、および、信号印加停止が行われませんでした。 ・以下のピングループ内に、重複した同一種類のリソース・ピンが指定されている - PINLIST - LCDPINLIST - RVSPINLIST - HSIFPINLIST ・重複したリソース・ピンの方が先に指定されたピングループよりも遅い時間である 【問題のプログラム例】 SEQUENCE seq; seq.sunit(1, 1mS, ALL_RVSPIN, RVS); // ※1 seq.sunit(2, 2mS, RVSPIN1, RVS); // ※2 ※1 ALL_RVSPINはRVSPIN1を含むピングループである ※2 RVSPIN1は、ALL_RVSPINよりも遅い時間を指定される | When all the following conditions were met in the SEQUENCE class, a signal was not applied or signal application did not stop on time using the PreExec() and PostExec() method: - The same type of resource pin was specified redundantly in the following pin groups: - PINLIST - LCDPINLIST - RVSPINLIST - HSIFPINLIST - Time specified for the redundant resource pin was later than the time set for the previously specified pin group. 【Program example of the problem】 SEQUENCE seq; seq.sunit(1, 1mS, ALL_RVSPIN, RVS); // ※1 seq.sunit(2, 2mS, RVSPIN1, RVS); // ※2 ※1 ALL_RVSPIN is a pin group that includes RVSPIN1. ※2 Time specified for RVSPIN1 was later than the time specified for ALL_RVSPIN. | リソース・ピンの指定が重複した場合でも、指定時間どおりに信号印加、および、信号印加停止を行うようになりました。 | Even if the redundant resource pin setting is made, a signal is applied and signal application stops on time. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3篠田
R1.01_00 | 2/12追加 | BTS00027752 | Defect | TDL | Testing Unit Class | HSIFピンのDCパラメトリック試験をデータ・ログで出力するときに判定値が正しく出力されない現象 | When a data log of a DC parametric test of HSIF pins was output, the judgment values were not output correctly. | 以下の条件をすべて満たすとき、測定結果のデータ・ログの出力で、判定値のUP_LIMとLO_LIMが正しく出力されないことがありました。 条件 1) DCパラメトリック試験としてMEASURE_IMクラスまたはMEASURE_VMクラスを使用する 2) 測定ピンがHSIFPINまたはHSIFPINLIST | When all of the following conditions were met, the UP_LIM and LO_LIM judgment values were not output correctly to the data log of the measurement results. Conditions 1) The MEASURE_IM or MEASURE_VM class is used in a DC parametric test. 2) The measurement pin is HSIFPIN or HSIFPINLIST. | 判定値のUP_LIMとLO_LIMが正しく出力できるようになりました。 | The UP_LIM and LO_LIM judgment values can now be output correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3小林（雅)
R1.01_00 | 2/12追加 | BTS00027761 | Defect | TDL | Testing Unit Class | HVDCを使用したDCパラメトリック試験で、SEQ_IMクラスに指定した待ち時間(ton)が取られない現象 | The wait time (ton) that was specified for the SEQ_IM class was not ensured in a DC parametric test using HVDC. | HVDCを使用したDCパラメトリック試験で、SEQ_IMクラスのseqデータメンバに指定した待ち時間(ton)が取られていませんでした。 | The wait time (ton) that was specified for the seq data member of the SEQ_IM class was not ensured in a DC parametric test using HVDC. | 指定した待ち時間(ton)が正しく取られるようになりました。 | The specified wait time (ton) is now ensured correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDsoft3 阪東
R1.01_00 | 2/17追加 | BTS00027766 | Defect | TDL | Testing Unit Class | LCDPINLIST、RVSPINLIST、または、HSIFPINLISTオブジェクトを使用して測定結果がHIDARにて正しくヒストグラム・データに出力されない現象 | The measureent result could not be output to the histogram data of HIDAR correctly using the LCDPINLIST, RVSPINLIST or HSIFPINLIST object. | 下記のピン・オブジェクトを使用した場合、MEASURE_IMクラス、および、MEASURE_VMクラスの測定結果がHIDARのヒストグラム・データに正しく出力できませんでした。 ・LCDPINLIST ・RVSPINLIST ・HSIFPINLIST | Using following pin object, the measured data with MEASURE_IM or MEASURE_VM could not be output to the histogram data of HIDAR. - LCDPINLIST - RVSPINLIST - HSIFPINLIST | 測定値がHIDARのヒストグラム・データに正しく出力できるようになりました。 | The measured data could be output to the histogram data of HIDAR correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3篠田
R1.01_00 | 2/24追加 | BTS00027805 | Defect | TDL | Testing Unit Class | VECTORFILEクラスおよびVECTORFILEGRPクラスでランタイム・エラーが発生しない現象 | The runtime error does not occur in VECTORFILE class and VECTORFILEGRP class. | VECTORFILEクラスおよびVECTORFILEGRPクラスにおいて以下のいずれかの条件のときにLoadメソッドでランタイム・エラーが発生しませんでした。 ・パターン・プログラムのCHANNEL文の引数にLCDEXPANDを指定する。かつSOCKETクラスのlcd_modeデータ・メンバにNORMALを指定する。 ・パターン・プログラムのCHANNEL文の引数にLCDEXPANDを指定する。かつSOCKETクラスのlcd_modeデータ・メンバを省略する。 ・パターン・プログラムのCHANNEL文の引数にLCDEXPANDを指定しない。かつSOCKETクラスのlcd_modeデータ・メンバにLCDEXPANDを指定する。 | A runtime error did not occur by Load method under conditions of any of the following in VECTORFILE class and VECTORFILEGRP class. - LCDEXPAND is specified in the argument of the CHANNEL sentence of the pattern program. And NORMAL is specified by the lcd_mode data member of the SOCKET class. - LCDEXPAND is specified in the argument of the CHANNEL sentence of the pattern program. And the lcd_mode data member of the SOCKET class is omitted. - LCDEXPAND is not specified in the argument of the CHANNEL sentence of the pattern program. And LCDEXPAND is specified by the lcd_mode data member of the SOCKET class. | VECTORFILEクラスおよびVECTORFILEGRPクラスのLoadメソッドでランタイム・エラーが発生するようにしました。 | A runtime error came to occur by Load method of VECTORFILE class and VECTORFILEGRP class. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 三俣
R1.01_00 | 3/3追加 | BTS00027837 | Defect | TDL | Testing Unit Class | COMPATIBLEクラスのpmux33データ・メンバでONを指定すると、4倍速波形モードが使用できない現象 | Quadruple-speed waveform modes cannot be used when ON is specified for pmux33 data member of COMPATIBLE class. | COMPATIBLEクラスのpmux33データ・メンバでONを指定した場合、SIGNAL クラスまたは SIGNAL_TIMING クラスの wavekind() データ・メンバで以下の4倍速波形モードの波形を設定すると、Loadメソッドを実行した時にランタイム・エラーとなっていました。 ・FNRZ1 ・FNRZ1INV ・FNRZ2 ・FNRZ2INV | When ON is specified for pmux33 data member of COMPATIBLE class, a runtime error would occur when one of following quadruple-speed waveform modes is specified for wavekind data member of SIGNAL class or SIGNAL_TIMING class. - FNRZ1 - FNRZ1INV - FNRZ2 - FNRZ2INV | COMPATIBLEクラスのpmux33データ・メンバでONを指定した場合でも、4倍速波形モードが使用できるようになりました。 | Quadruple-speed waveform mode can be used when ON is specified for pmux33 data member of COMPATIBLE class. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 阪東
R1.01_00 |  | BTS00027748 | Enhancement | GUI_Tools | ConsoleWindow | atcl_cmdコマンドの機能追加 | Addition of functions to the atcl_cmd command | atcl_cmdコマンドに以下の機能を追加しました。 (1) ログを保存するファイルを指定する機能 (2) ログを開始・終了する機能 (3) Console Windowに表示する最大行数を指定する機能 | The following functions have been added to the atcl_cmd function: (1) Function that specifies a file in which to save logs (2) Function that starts/stops logging (3) Function that specifies the maximum number of lines to be displayed in Console Window |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_00 | 2/10追加 | BTS00027644 | Enhancement | GUI_Tools | HidarTool | 統計処理結果の出力形式を指定する機能の追加 | Addition of a function for specifying an output format of statistical processing results | 統計処理結果の出力形式として、ヒストグラム形式のほかに、表形式とカンマ形式を指定できるようにしました。 | The tabular and comma-separated formats can now be specified in addition to the histogram format as output formats of statistical processing results. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft7.xls | 辻
R1.01_00 | 2/10追加 | BTS00027646 | Enhancement | GUI_Tools | HidarTool | 統計処理結果の出力先を指定する機能の追加 | Addition of a function for specifying an output destination of statistical processing results | 統計処理結果の出力先として、ディスク上のファイルを指定できるようにしました。 | A file on the disk can now be specified as an output destination of statistical processing results. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft7.xls | 辻
R1.01_00 | 2/10追加 | BTS00027648 | Enhancement | GUI_Tools | HidarTool | [Default]ボタンの追加 | Addition of the [Default] button | Condition Setupダイアログ・ボックスに、設定をデフォルトの状態にするための[Default]ボタンを追加しました。 | The [Default] button, which changes settings back to their defaults, has been added to the Condition Setup dialog box. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft7.xls | 辻
R1.01_00 |  | BTS00027708 | Enhancement | GUI_Tools | Pattern Editor | HSIFパターンのデータ・サイクル表示機能の追加 | Addition of a function that displays the HSIF pattern data cycle | HSIFパターンを任意の数に区切って表示（データ・サイクル表示）できるようにしました。 | HSIF patterns can now be separated into arbitrary groups and then displayed (data cycle display). |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.01_00 |  | BTS00027697 | Enhancement | GUI_Tools | SystemViewer | LPPDCの設定値を表示する機能の追加 | Addition of a function for displaying the settings of the LPPDC | DC UnitにLPPDCの設定値を表示できるようにしました。 | The settings of the LPPDC can now be displayed on the DC Unit. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.01_00 |  | BTS00027615 | Enhancement | GUI_Tools | TDL Debugger Tool | テスト・プラン・プログラムのリロードの機能追加 | Addition of a function for reloading a test plan program | テスト・プラン・プログラムが以下の条件に該当する場合でも、リロードができるようになりました。 (1) [File]→[Open...]で開いたファイルの場合。 (2) 各種ピン・ピンリスト情報、SOCKETクラス、PARALLELクラスの設定を変更した場合。 (3 )テスト・プラン・プログラムから参照されたファイルのみを編集した場合。 | A test plan program can now be reloaded even if it meets the following conditions: (1) The file was opened by selecting [File] → [Open...]. (2) Information of various pins and pin lists, and setting of the SOCKET and PARALLEL classes have been changed. (3) Only files that were referenced from the test plan program have been edited. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_00 |  | BTS00027675 | Enhancement | GUI_Tools | Test Control Panel | Clear Console機能の追加 | Addition of the Clear Console function | ViewメニューにConsole Windowに出力された内容をクリアする[Clear Console]を追加しました。 | [Clear Console], a function that clears the contents output to Console Window, has been added to the View menu. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_00 |  | BTS00027677 | Enhancement | GUI_Tools | Test Control Panel | Function Keyダイアログ・ボックスの機能変更 | Changes to the Function Key dialog box functions | Function Keyダイアログ・ボックスを以下のように変更しました。 (1)ダイアログ・ボックスをモードレスにしました。 (2) [Refresh]ボタンを追加しました。 | Some of the Function Key dialog box functions have been changed as follows: (1) The dialog box has been changed to a mode-less type. (2) The [Refresh] button has been added. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_00 |  | BTS00027681 | Enhancement | GUI_Tools | Test Control Panel | Data Logダイアログ・ボックスの[Pin Format]機能追加 | Addition of the [Pin Format] function to the Data Log dialog box | Data Logダイアログ・ボックスにフェイルピンのみの表示が選択できる[Pin Format]メニューを追加しました。 | The [Pin Format] menu which can be used to display failed pins only has been added to the Data Log dialog box. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_00 |  | BTS00027685 | Enhancement | GUI_Tools | Test Control Panel | Helpメニューから起動できるダイアログ・ボックスの内容変更 | Changes to the contents of dialog boxes that can be started from the Help menu | 以下のように、Helpメニューから起動できるダイアログ・ボックスの機能を変更しました。 (1) Load Path Informationダイアログ・ボックスを削除しました。 (2) Host Informationダイアログ・ボックスの不要な環境変数を削除しました。 (3) About Test Control Panelダイアログ・ボックスのSystem ViersionおよびProfile情報はSystem Versionダイアログ・ボックスに移動しました。 (4) About Test Control Panelダイアログ・ボックスのAdvantest Performance Licensing情報をLicense Informationダイアログ・ボックスに移動しました。 | Functions of some dialog boxes that can be started from the Help menu have been changed as follows: (1) The Load Path Information dialog box has been deleted. (2) Unnecessary environment variables in the Host Information dialog box have been deleted. (3) System Version information and Profile information which were displayed in the About Test Control Panel dialog box are now displayed in the System Version dialog box. (4) Advantest Performance Licensing information which was displayed in the About Test Control Panel dialog box is now displayed in the License Information dialog box. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_00 |  | BTS00027745 | Enhancement | GUI_Tools | Test Control Panel | テスト・プラン・プログラムが未ロードの状態でのダイアログ・ボックスの起動に対応 | Enabled starting up dialog boxes even when a test plan program has not been loaded | テスト・プラン・プログラムが未ロードの状態でも以下のダイアログ・ボックスが起動できるようになりました。 ・Headerダイアログ・ボックス ・Data Logダイアログ・ボックス ・Execution Modeダイアログ・ボックス ・Overrideダイアログ・ボックス ・Function Keyダイアログ・ボックス ・LCD Test Conditionダイアログ・ボックス | The following dialog boxes can now be started even when a test plan program has not been loaded: - Header dialog box - Data Log dialog box - Execution Mode dialog box - Override dialog box - Function Key dialog box - LCD Test Condition dialog box |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_00 |  | BTS00027751 | Enhancement | GUI_Tools | Test Control Panel | アラーム・メッセージを通知する方法の変更 | Change of notification method of alarm messages | アラームが発生した際、個別のダイアログ・ボックスに表示していたメッセージを、1つのダイアログ・ボックスで表示するようにしました。 | Messages that were displayed in individual dialog boxes when alarms were issued are now displayed in a single dialog box. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_00 |  | BTS00027673 | Enhancement | GUI_Tools | Tools_in_General | Errorランプの消灯機能の追加 | Addition of a function that turns off the Error lamp | 以下のツールの機能でTest Control PanelおよびConsole Windowのテスト実行ステータス表示部にあるErrorランプを消灯できるようになりました。 (1) Test Control Panelの[Stop]ボタン (2) TDL Debugger Toolの[Stop]ボタン (3) TDL Debugger Toolの[Debug]ボタンまたは[Debug]→[Reload]の実行 (4) TDLコマンドのtdl_stop | The Error lamp located in the test execution status indicator of Test Control Panel and Console Window can now be turned off by the following tool functions: (1) [Stop] button on Test Control Panel (2) [Stop] button of TDL Debugger Tool (3) [Debug] button or execution of [Debug] → [Reload] in TDL Debugger Tool (4) the TDL command tdl_stop |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_00 |  | BTS00027656 | Enhancement | GUI_Tools | WaveTool | ピン・マルチプレクス・モードの合成波形を表示する機能の追加 | Addition of function that displays combined waveforms in pin multiplex mode | ピン・マルチプレクス・モードの奇数ピンの波形と偶数ピンの波形を合成して表示するようしました。 | Waveforms of odd-numbered and even-numbered pins in the pin multiplex mode are combined and displayed now. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.01_00 | #714 | BTS00027598 | Enhancement | TDL | TDL Interpreter | システム定義マクロにT6391のバージョン取得を追加対応 | Additional support of T6391 version acquisition to system definition macros | 以下のシステム定義マクロを追加し、T6391のバージョンを取得できる機能を追加しました。 __TSS_REV_GET__ __TSS_REVISION__ | A function has been added that can acquire a T6391 version by adding the following system definition macros. __TSS_REV_GET__ __TSS_REVISION__ |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル 文法編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Syntax | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 諏方
R1.01_00 | 2/23 BTS番号修正 | BTS00027617 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | Digital IOのアップグレード版のモジュールの対応 | Support for the upgraded Digital IO module | Digital IOのアップグレード版のモジュールに対応しました。 | The upgraded Digital IO module is now supported. |  |  |  |  | AT_T6KAQM_x64 | T6391 システム・ソフトウェア ユーザーズ・マニュアル | T6391 System Software User's Manual | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 大泉
R1.01_00 | 2/23 BTS番号修正 | BTS00027663 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | 機能ライセンス Advantest PerformAnce Licensing(aPAL) の対応 | Support for function license, Advantest PerformAnce Licensing (aPAL) | 機能ライセンス Advantest PerformAnce Licensing(aPAL) に対応しました。 | The function license, Advantest PerformAnce Licensing (aPAL) is now supported. |  |  |  |  | AT_T6KAQM_x64 | T6391 システム・ソフトウェア ユーザーズ・マニュアル | T6391 System Software User's Manual | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 大泉
R1.01_00 |  | BTS00027628 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | Testing Unit Class の実行時間の改善 | Improvement of execution time in Testing Unit Class | 以下の処理を高速化しました 1. LCD_TIMINGクラスのsamp()データ・メンバでサンプリングのタイミングを設定した場合の、LCD_TIMING::Load()の実行時間 2. LCD_EVENTクラスのwavekind()データ・メンバで波形を設定した場合の、LCD_EVENT::Load()の実行時間 3. LCD_TEST_CONDITIONクラスのmdgt_perpin_mode()データ・メンバでOFFを指定した場合の、AQMDATA::sGet_Data() の実行時間 4. PGクラスのSTA(),SPA(),LSTA(),LSPA()の各データ・メンバを指定した場合の、以下のクラスの Load() メソッドの実行時間 ・VECTORFILE ・VECTORFILEGRP ・VECREG | The following processes are sped up now: 1. Execution time of LCD_TIMING::Load() when the sampling timing is set using the samp() data member of the LCD_TIMING class 2. Execution time of LCD_EVENT::Load() when a waveform is set using the wavekind() data member of the LCD_EVENT class 3. Execution time of AQMDATA::sGet_Data() when OFF is specified using the mdgt_perpin_mode() data member of the LCD_TEST_CONDITION class 4. Execution time of the Load() method in the following classes when each data member, STA(), SPA(), LSTA(), and LSPA() of the PG class is specified: - VECTORFILE - VECTORFILEGRP - VECREG |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3阪東
R1.01_00 | 2/10追加 | BTS00027560 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | ON_BRANCHクラスに指定できるイベント追加の対応 | Addition of events that can be specified in the ON_BRANCH class | ON_BRANCHクラスに指定できるイベントの種類に下記を追加しました。 ・ON_WSTART ・ON_WEND ・ON_LSTART ・ON_LEND | The following types of events have been added to those which can be specified in the ON_BRANCH class: - ON_WSTART - ON_WEND - ON_LSTART - ON_LEND |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3清野
R1.01_00 | 2/12追加 | BTS00027737 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | DPSVSIMクラスとDPSISVMクラスのFilterデータ・メンバ省略時のデフォルト値の変更 | Change to the default value when the Filter data member of the DPSVSIM and DPSISVM classes is omitted | DPSVSIMクラスおよびDPSISVMクラスのFilterデータ・メンバを省略した場合に設定されるデフォルト値をOFFからONに変更しました。 | The default value that is set when the Filter data member of the DPSVSIM and DPSISVM classes is omitted has been changed from OFF to ON. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDsoft3 saiki
R1.01_00 | 2/13追加 | BTS00027763 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | HIDARクラスに測定データをファイル出力できる機能の対応 | Support a function of HIDAR class for outputting the measurement data into file. | HIDARクラスに測定データをファイル出力できる機能をサポートしました。下記のデータメンバに機能を追加しました。 ・out_fileデータメンバをサポート ・out_devデータメンバに指定できるシステム列挙子'FILE'をサポート | A function of HIDAR class has been added for outputting the measurement data into file.To add a function the following data member - To support a 'out_file' data member - To be able to choose 'FILE' to out_dev data member. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3篠田
R1.01_00 |  | BTS00027612 | Enhancement | TSS | OnlineSystem | システム&サイト・コントローラ4L（TSC4L）の対応 | Support for System and Site Controller 4L (TSC4L) | T6391システム・ソフトウェアがシステム&サイト・コントローラ4L（TSC4L）に対応しました。 システム&サイト・コントローラ4L（TSC4L）の基本OSのインストールには、システム&サイト・コントローラ4L（TSC4L）用のリカバリメディアを使用してください。 | T6391 System Software is now compatible with System and Site Controller 4L(TSC4L). To install the basic OS for System and Site Controller 4L(TSC4L), use the System and Site Controller 4L(TSC4L) recovery media. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | 基本OS（Windows 7） リカバリ オペレーション・マニュアル | Basic OS (Windows 7) Recovery Operation Manual | PLXT61 | UN_Driversoft.xls | 佐治
R1.01_00 | 2/18追加 | BTS00027783 | Enhancement | Windows | Recovery_Media | Windows 7のHotfixの対応 | Support for Windows 7 hotfixes | 2014年11月までにリリースされたWindows 7のHotfixをT2000リカバリ・メディアに適用しました。 | Hotfixes for Windows 7 released before November 2014 have been applied to the T2000 recovery media. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | 基本OS(Windows7) リカバリ オペレーション・マニュアル | Basic OS(Windows7) Recovery Operation Manual | PLXT61 | UN_Driversoft.xls | 佐治
R1.01_00 | [17 empty] | UN_SoCSoft9.xls
R1.01_00-1 | 備考 | Main_No (BTS#) | Estimate_VendorType | Estimate_ModuleMain,Main_ModuleMain | Estimate_ModuleSub,Main_ModuleSub | UN_Summary_J 現象/機能のサマリー(日本語） | UN_Summary | UN_Detail_J 現象/機能の詳細(日本語） | UN_Detail | UN_ImpOpeResult_J 改善後の動作と結果(日本語） | UN_ImpOpeResult | UN_RelevantRevision_J 現象発生レビジョン(日本語） | UN_RelevantRevision | RelatedPackages | ReferDoc | ReferDoc_J | OutputProduct | InputFileName | responsibility for the UN contents
R1.01_00-1 | 3/26追加 | BTS00027971 | Defect | Cal/Diags | Structural_Diagnostics(LCD256) | 一部の診断項目がフェイルしているのにも関わらず、最終診断結果がパスになる現象 | Phenomenon that the final result of Diagnostics showed PASS even though a part of Diagnostics items was failed. | T6391 LCD256モジュールの下記の診断項目で、フェイルしているにも関わらず、診断の結果がパスになることがありました。 [診断項目] ・070010 PG DFM FAIL PATH CHECK 1 (MTX PATH) ・070020 PG VGC FAIL PATH CHECK (MTX PATH) ・073100 PG DFM JEC LOOP MODE CHECK (MTX PATH) | The result of Diagnostics on T6391 LCD256 module showed PASS even though following items ware failed. ・070010 PG DFM FAIL PATH CHECK 1 (MTX PATH) ・070020 PG VGC FAIL PATH CHECK (MTX PATH) ・073100 PG DFM JEC LOOP MODE CHECK (MTX PATH) | 診断が正しく実行できるようになりました。 | Diagnostics is now executed correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | PG開発3課 龍田
R1.01_00-1 | 3/27追加 | BTS00027735 | Defect | Cal/Diags | Structural_Diagnostics(LCD256) | DCキャリブレーションのLCD256 CL ADJUSTおよびTEST 084010 の診断がフェイルする現象 | The phenomenon that DC calibration would fail at LCD256 CL ADJUST and that diagnostics would fail at TEST 084010. | T6391 LCD256モジュールの下記のDCキャリブレーションおよび診断の項目で、モジュールが正常であるにもかかわらず、フェイルすることがありました。 [DCキャリブレーション項目] ・DC CALIBRATION LCD256 CL ADJUST [診断項目] ・DIAGNOSTICS 0001-0081-084010 CL PL ACCURACY CHECK | The following test items of the T6391 LCD256 Module DC calibration/diagnostics would fail despite the normal module operation: ・DC CALIBRATION LCD256 CL ADJUST ・DIAGNOSTICS 0001-0081-084010 CL PL ACCURACY CHECK | 上記のDCキャリブレーション項目および診断項目を正しく実行するようにしました。 | The above listed DC calibration/diagnostics test items will run adequately true to the normal module operation. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | アルゴリズム開発課 生形
R1.01_00-1 | 4/2奥富 "["が"{"になっていました。Wantです。 | BTS00027938 | Defect | GUI_Tools | TDL Debugger Tool | Debugモードに移行、または、[Execute]→[Reload]実行時にコンパイル・エラーが発生する現象 | Tool operation of switching to the debug mode or selecting [Execute] -> [Reload] would result in a compilation error. | テスト・プラン・プログラムで、以下のいずれかの条件に該当するファイルをinclude文またはuse文で利用している場合、EditモードからDebugモードに移行、または、[Execute]→[Reload]コマンドを実行するとコンパイル・エラーが発生しました。 (1)[TSSctrl stop]で終了した時にTDL Debuggerでデバッグしていたファイル。 (2)DebugモードからEditモードに移行した後、編集しないままModule Listから削除したファイル。 | Tool operation of switching to the debug mode or selecting [Execute] -> [Reload] in such test plan program that either of the following file types should be contained in the include or use format would result in a compilation error: (1) TDL Debugger debugged file in process at the system stop operation via [TSSctrl stop] (2) Deleted file from the module list with no edit record on it since the switching operation from the debug mode to the edit mode | コンパイル・エラーは発生せず、正常にロードできるようになりました。 | The above described compilation error of the tool operation attribute does not occur so that a normal loading process will stay undisturbed. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_00-1 | 2015/4/3追加 | BTS00027997 | Defect | GUI_Tools | WaveTool | ストローブのタイミング値を変更するとエラーが発生する現象 | An error occurred when timing value of a strobe was changed. | Modify TimingダイアログのAllボタンのチェックを外してストローブのタイミング値を変更するとエラーが発生していました。 WFC is out of range. -1 (1 <= wfc <= 8) | An error occurred when the check of the All button on the Modify Timing dialog was unchecked and timing value of a strobe was changed. WFC is out of range. -1 (1 <= wfc <= 8) | Modify TimingダイアログのAllボタンのチェックを外して、ストローブのタイミング値を変更できるようになりました。 | An error no longer occurs even when the check of the All button on the Modify Timing dialog is unchecked and timing value of a strobe is changed. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.01_00-1 |  | BTS00027914 | Defect | TDL | Testing Unit Class | HIDARクラスのLoad()メソッドを実行するとランタイム・エラーが発生する現象 | Load() method execution in the HIDAR class would result in run time error. | GUIツールでHSIFのパターンを表示したり波形をサンプリングした後、HIDARクラスのLoad()メソッドを実行するとランタイム・エラーが発生していました。 Runtime Error Pause CODE: 0xa020016 Method 'oasisCreateHelper' in helper library 'AT_8GbpsDMToolHelper.dll' returned NULL object pointer. | Load() method execution in the HIDAR class preceded by the GUI tool manipulation like the HSIF pattern display or waveform sampling would result in run time error of the following message: Runtime Error Pause CODE: 0xa020016 Method 'oasisCreateHelper' in helper library 'AT_8GbpsDMToolHelper.dll' returned NULL object pointer. | GUIツールでHSIFのパターンを表示したり波形をサンプリングした後、 HIDARクラスのLoad()メソッドを実行してもランタイム・エラーが発生しなくなりました。 | Load() method execution in the HIDAR class preceded by the GUI tool manipulation like the HSIF pattern display or waveform sampling will proceed normally without encountering run time error of the above described message. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.01_00-1 |  | BTS00027961 | Defect | TDL | Testing Unit Class | アラームが発生した場合に、システムがランタイム・エラー、または、異常終了する現象 | System in operation would encounter run time error or come to an abnormal termination upon the alarm generation. | テスト実行中にアラームが発生した場合、システムが期待しないランタイム・エラーを発生する、または、異常終了する場合がありました。 現象1： リミッタ・フェイルのアラーム発生中に、システムが期待しないランタイム・エラーを発生する場合がありました。 下記のメソッドが該当しました。 ・VECTORFILE::PreExec() ・VECTORFILEGRP::PreExec() ・MEASURE_FT::Exec() ・MEASURE_FT::Start() ・MEASURE_AC::Exec() ・MEASURE_AC::Start() ・SCAN2::Exec() 現象2： 以下の条件をすべて満たした場合に、システムが異常終了する場合がありました。 1. ALARMクラスのclamp・kelvin・limiterのそれぞれのデータメンバにALARM_RTEを指定している 2. 上記に指定したデータメンバのアラームが発生する 3. パターンが実行中である | Test execution would encounter run time error of an unexpected type or come to an abnormal termination as in the following phenomena upon the alarm generation: Phenomenon 1: System-unexpected run time error of either of the following method attributes during the limiter fail alarm generation: - VECTORFILE::PreExec() - VECTORFILEGRP::PreExec() - MEASURE_FT::Exec() - MEASURE_FT::Start() - MEASURE_AC::Exec() - MEASURE_AC::Start() - SCAN2::Exec() Phenomenon 2: Abnormal system termination under all of the following-met condition: 1. Each of the clamp/kelvin/limiter data members in the ALARM class has the ALARM_RTE definition in it. 2. Alarm of either of the said data member attributes is generated. 3. Pattern execution is in process. | アラームが発生しても、システムは正常に動作するようになりました。 | System in operation keeps its normal state upon the alarm generation. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD soft3清野
R1.01_00-1 | 3/27追加 | BTS00027855 | Defect | TDL | Testing Unit Class | DPSVSIMクラスでVSPINのリレーの再接続が正しく行われない現象 | Reconnecting the VSPIN relay in the DPSVSIM class was unsuccessful. | DPSVSIMクラスにおいて、以下の条件をすべて満たすとき、 VSPINのリレーの再接続が正しく行われませんでした。 条件 (1)以下のプログラム例のようにVSPINのリレーがオープンされている。 DPSVSIM dpsvsim; dpsvsim.SRng(OPEN); dpsvsim.MRng(M80MA); /* M800MAレンジ以外 */ dpsvsim.Load(); または DPSISVM dpsisvm; dpsisvm.SRng(OPEN); dpsisvm.Load(); (2) (1)のあと、以下のプログラム例のようにVSPINのリレーをクローズする DPSVSIM dpsvsim; dpsvsim.SRng(R20V); dpsvsim.MRng(M80MA); /* M800MAレンジ以外 */ dpsvsim.Load(); | Reconnecting the VSPIN relay under both of the following-met DPSVSIM class condition was unsuccessful: (1) VSPIN relay is opened as in either of the following program descriptions: DPSVSIM dpsvsim; dpsvsim.SRng(OPEN); dpsvsim.MRng(M80MA); /* Other range than M800MA */ dpsvsim.Load(); DPSISVM dpsisvm; dpsisvm.SRng(OPEN); dpsisvm.Load(); (2) VSPIN relay is closed right after (1) as in the following program descriptions: DPSVSIM dpsvsim; dpsvsim.SRng(R20V); dpsvsim.MRng(M80MA); /* Other range than M800MA */ dpsvsim.Load(); | VSPINのリレーの再接続が正しく動作するようになりました。 | Reconnecting the VSPIN relay is successful by virtue of the software fix changes. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD soft3斉木
R1.01_00-1 | 3/27追加 | BTS00027889 | Defect | TDL | Testing Unit Class | DPSVSIMクラスで印加電圧レンジ(SRng)を変更しない場合もリファレンス・オフされる現象 | Reference-OFF was caused forcefully in the applied voltage range unchanged state in the DPSVSIM class. | DPSVSIMクラスのSRngデータ・メンバにR40Vを指定し、Load()メソッドを２回続けて実行したとき、２回目のLoad()メソッドでもリファレンス・オフが行われていました。 | Specifying R40V in the SRng data member of the DPSVSIM class and then executing the Load() method twice consecutively with no corresponding hardware status change intervening would cause Reference-OFF at the 2nd execution of the method. | SRngデータ・メンバに変更がない２回目のLoad()メソッドでもリファレンス・オフが行われなくなりました。 | No Reference-OFF is caused at the 2nd execution of the Load() method if no SRng data member change is intervening on its hardware status from the 1st execution of the method. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD soft3斉木
R1.01_00-1 | 3/30追加 4/3変更 MOST | BTS00027907 | Defect | TDL | Testing Unit Class | ピン・マルチプレクス・モードを使用していない場合に、波形モードのFNRZ2およびFNRZ2INVがランタイム・エラーになる現象 | Waveform mode of FNRZ2 or FNRZ2INV would result in run time error if executed without using the pin multiplex mode with it. | SIGNALおよびSIGNAL_TIMINGクラスにおいて、以下の条件をすべて満たすとき、エラーが発生していました。 条件 1. オプションにピン・マルチプレクス・モードを使用していない。 2. 波形モードのFNRZ2または、FNRZ2INVを使用している。 | Run time error would occur under both of the following-met SIGNAL or SIGNAL_TIMING class condition: 1. Option settings do not select the pin multiplex mode. 2. Waveform mode of FNRZ2 or FNRZ2INV is used. | ピン・マルチプレクス・モードを使用していない場合でも、波形モードのFNRZ2およびFNRZ2INVでランタイム・エラーが発生しなくなりました。 | Waveform mode of FNRZ2 or FNRZ2IN will not result in run time error if executed without using the pin multiplex mode with it. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD Soft3 三俣
R1.01_01 | 備考 | Main_No (BTS#) | Estimate_VendorType | Estimate_ModuleMain,Main_ModuleMain | Estimate_ModuleSub,Main_ModuleSub | UN_Summary_J 現象/機能のサマリー(日本語） | UN_Summary | UN_Detail_J 現象/機能の詳細(日本語） | UN_Detail | UN_ImpOpeResult_J 改善後の動作と結果(日本語） | UN_ImpOpeResult | UN_RelevantRevision_J 現象発生レビジョン(日本語） | UN_RelevantRevision | RelatedPackages | ReferDoc | ReferDoc_J | OutputProduct | InputFileName | responsibility for the UN contents
R1.01_01 |  | BTS00027855 | Defect | TDL | Testing Unit Class | DPSVSIMクラスでVSピンのリレーの再接続が正しく行われない現象 | Closing the open VSPIN relay in DPSVSIM class would be in failure. | DPSVSIMクラスにおいて、以下の条件をすべて満たすとき、 VSピンのリレーの再接続が正しく行われませんでした。 条件 (1)以下のプログラム例のようにVSピンのリレーがオープンされている。 DPSVSIM dpsvsim; dpsvsim.SRng(OPEN); dpsvsim.MRng(M80MA); /* M800MAレンジ以外 */ dpsvsim.Load(); または DPSISVM dpsisvm; dpsisvm.SRng(OPEN); dpsisvm.Load(); (2) (1)のあと、以下のプログラム例のようにVSピンのリレーをクローズする DPSVSIM dpsvsim; dpsvsim.SRng(R20V); dpsvsim.MRng(M80MA); /* M800MAレンジ以外 */ dpsvsim.Load(); | Closing the open VSPIN relay in DPSVSIM class that should meet both of the following conditions would be in failure: (1) VSPIN relay is opened as in either of the following program descriptions: a) DPSVSIM dpsvsim; dpsvsim.SRng(OPEN); dpsvsim.MRng(M80MA); /* Any range except for M800MA */ dpsvsim.Load(); b) DPSISVM dpsisvm; dpsisvm.SRng(OPEN); dpsisvm.Load(); (2) VSPIN relay is closed after opening it at the (1) step as in the following program descriptions: DPSVSIM dpsvsim; dpsvsim.SRng(R20V); dpsvsim.MRng(M80MA); /* Any range except for M800MA */ dpsvsim.Load(); | VSピンのリレーの再接続が正しく動作するようになりました。 | Closing the open VSPIN relay in DPSVSIM class is successful. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 斉木
R1.01_01 | 3/18追加 | BTS00027889 | Defect | TDL | Testing Unit Class | DPSVSIMクラスで印加電圧レンジ(SRng)を変更しない場合もリファレンス・オフされる現象 | In spite of not changing the voltage source range(SRng) in the DPSVSIM class, reference-off state was been caused. | DPSVSIMクラスのSRngデータ・メンバにR40Vを指定し、Load()メソッドを２回続けて実行したとき、２回目の実行でもリファレンス・オフが行われていました。 | When Load() method was executed continuously twice in the state which specified R40V as SRng data member in DPSVSIM class, reference-off state was caused in 2nd time of execution. | ２回目の実行でリファレンス・オフが行われなくなりました。 | Load() method execution in the above described condition will be executed normally without causing the reference-off state at the 2nd execution cycle. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 斉木
R1.01_01 | 3/16追加 | BTS00027735 | Enhancement | Cal/Diags | DC_Calibration(LCD256) | プログラマブルロード100uA以下の精度向上 | Accuracy improvement of the programmable loading at its 100uA or lower current control. | T6391 LCD256モジュールのプログラマブルロードの補正方法を変更して100uA以下の精度を向上しました。 | Compensation methods of the T6391 LCD256 module programmable loading has been changed for accuracy improvement at its 100uA or lower current control. |  |  |  |  | AT_T6KAQMCD_x64 | T6391 LCD ドライバ・テスト・システム ダイアグ・キャリブレーション解説書 | T6391 LCD Driver Test System Diagnostics/Calibration Manual | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | アルゴリズム開発課 生形
R1.01_01 | 3/16追加 | BTS00099991 | Enhancement | Cal/Diags | Structural_Diagnostics(System) | T6391 RND440 3584CH LIF HIFIX の対応 | Support RND440 3584CH LIF HIFIX in T6391 System . | T6391 RND440 3584CH LIF HIFIX 実装システムで、DC キャリブレーション、AC キャリブレーション、診断が、実行できるようにしました。 | DC calibration, AC calibration, and also diagnostics executions are supported on T6391 System installed with RND440 3584CH LIF HIFIX . |  |  |  |  | AT_T6KAQMCD_x64,AT_T6KCommonCD_x64,AT_T6KDM8GbpsCD_x64,AT_T6KRC5VECD_x64,AT_T6KSGM208CD_x64 | T6391 LCD ドライバ・テスト・システム ダイアグ・キャリブレーション解説書 | T6391 LCD Driver Test System Diagnostics/Calibration Manual | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | DDI課 山中
R1.01_01 |  | BTS00027701 | Enhancement | PatternCompiler | at_patcom63 | CHANNEL文のLCDピン数拡張の対応 | The channel sentence format has been extended to accommodate the larger number of LCD pins to specify in it. | パターンのCHANNEL文に、LCDEXPAND2を指定すると、513から4096まで指定可能になりました。 | Channel sentence format used in the pattern descriptions has been extended to accommodate the 513-4096 LCD pins to specify in it that should contain the LCDEXPAND2 definition. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア パターン・プログラム(LPAT) リファレンス・マニュアル | T6391 System Software Pattern Program (LPAT) Reference Manual | PLXM20-MD | UN_SoCSoft9.xls | 渋谷
R1.01_01 |  | BTS00027576 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | T6391 RND440 HIFIX対応 | Support for T6391 RND440 HIFIX | T6391 RND440 HIFIXに対応しました。以下のクラスに対して機能追加を行いました。 (1)T6391 RND440 HIFIXに関連するクラス CWクラス DPSVSIMクラス LCDPSEL_VTILクラス LCD_TEST_CONDITIONクラス MEASURE_IMクラス MEASURE_VMクラス PARALLELクラス SIGDCLCDクラス SOCKETクラス SYS_INFOクラス VECTORMEMクラス VSPINクラス (2)T6391 RND440 HIFIXで使用できない既存クラス CW2クラス PCONクラス | The T6391 RND440 HIFIX is now supported. Functions are added to the following classes: (1)Classes regarding T6391 RND440 HIFIX CW class DPSVSIM class LCDPSEL_VTIL class LCD_TEST_CONDITION class MEASURE_IM class MEASURE_VM class PARALLEL class SIGDCLCD class SOCKET class SYS_INFO class VECTORMEM class VSPIN class (2)Existing classes which cannot be used for T6391 RND440 HIFIX CW2 class PCON class |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 三俣
R1.01_02 | 備考 | Main_No (BTS#) | Estimate_VendorType | Estimate_ModuleMain,Main_ModuleMain | Estimate_ModuleSub,Main_ModuleSub | UN_Summary_J 現象/機能のサマリー(日本語） | UN_Summary | UN_Detail_J 現象/機能の詳細(日本語） | UN_Detail | UN_ImpOpeResult_J 改善後の動作と結果(日本語） | UN_ImpOpeResult | UN_RelevantRevision_J 現象発生レビジョン(日本語） | UN_RelevantRevision | RelatedPackages | ReferDoc | ReferDoc_J | OutputProduct | InputFileName | responsibility for the UN contents
R1.01_02 | 5/8追加 | BTS00028220 | Defect | Cal/Diags | DC_Calibration(LCD256) | DCキャリブレーションのAutomatic Executionモードの改善 | Support for Automatic Execution mode in DC Calibration | T6391 LCD256モジュールのDCキャリブレーションのAutomatic Executionモードの実行で、スキップされたモジュールのACキャリブレーションおよび診断の項目がフェイルすることがありました。 [ACキャリブレーション項目] ・Standard Cal(Cal)(LCD256) [診断項目] ・DIAGNOSTICS 0001-0081-040500 FPU FPHA INPUT CHECK ・DIAGNOSTICS 0001-0081-060000 FPU FPHA MUTUAL COMPARE CHECK | When DC Calibration was executed for the T6391 LCD256 module under the Automatic Execution mode, a FAIL result sometimes occurred for an AC Calibration item or diagnostic item that was skipped for the module. [AC Calibration item] ・Standard Cal(Cal)(LCD256) [Diagnostic item] ・DIAGNOSTICS 0001-0081-040500 FPU FPHA INPUT CHECK ・DIAGNOSTICS 0001-0081-060000 FPU FPHA MUTUAL COMPARE CHECK | ACキャリブレーション および診断が正しく実行できるようになりました。 | AC Calibration and diagnostics can now be executed correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | FT開発１課 根岸
R1.01_02 | 6/2追加 | BTS00028273 | Defect | Cal/Diags | TDR_Calibration(1GDM) | TDRキャリブレーション実行時の設定初期化対象ピンの変更 | Change setting initialization target pin at the time of executing the TDR calibration | TDRキャリブレーション実行時、Digital IOの全ピンのドライバ設定を初期化していました。 | When executing TDR calibration, driver setting of all pins of Digital IO was initialized. | TDRキャリブレーション実行時、Digital IOのTDRキャリブレーションで使用するピンのみ、ドライバ設定を初期化するようにしました。 | When executing TDR calibration, driver setting of only the pins used in TDR calibration of Digital IO will be initialized. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | ASDテスト開発課 吉岡
R1.01_02 |  | BTS00028157 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | LCDPINLISTを使用したLPPDCの設定値が表示できない現象 | Unable to display the LPPDC settings that used LCDPINLIST | MEASURE_IMクラスまたはMEASURE_VMクラスにLCDPINLISTを設定した場合、LPPDCの設定値が表示できませんでした。 | When an LCDPINLIST was set in the MEASURE_IM or MEASURE_VM class, the LPPDC setting values could not be displayed. | MEASURE_IMクラスまたはMEASURE_VMクラスにLCDPINLISTを設定しても、LPPDCの設定値が表示できるようにしました。 | When an LCDPINLIST is set in the MEASURE_IM or MEASURE_VM class, the LPPDC setting values can now be displayed. | R1.01以降 | R1.01 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.01_02 | #1426 | BTS00028245 | Defect | TDL | TDL Interpreter | 一時停止中にTDL関数の引数を参照した場合に、サイト・コントローラのプロセスが異常終了する現象 | If an argument of TDL function was accessed in the suspended state, the site controller process would come to an abnormal termination. | 以下の条件を全て満たす場合に、サイト・コントローラのプロセスが異常終了していました。 条件 1) テストプランをTDL関数のスコープ内で一時停止する。 2) argはTDL関数の２番目以降の引数とする。charまたはintがargより前の引数の型にある。 3) tdl_codeまたはtdl_fcodeまたはTDL Debuggerからargに対する操作を行なう。 例 // TDL function void func(int x, ... , string arg, ... ) { // access arg by tdl_code or tdl_fcode or TDL Debugger while testplan is suspended } | When all of the following conditions were met, the site controller process would come to an abnormal termination: Conditions 1) User suspends the test plan execution in the scope of TDL function. 2) "arg" is the second argument or beyond of TDL function. There are arguments of the int or char type before "arg". 3) User accesses "arg" from tdl_code or tdl_fcode or TDL Debugger. Example. // TDL function void func(int x, ... , string arg, ... ) { // access arg by tdl_code or tdl_fcode or TDL Debugger while testplan is suspended } | 一時停止中にTDL関数の引数を参照しても、サイト・コントローラが正常に動作します。 | User can access any argument of TDL function in the suspended state without affecting the normal state of the site controller processes. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later. | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 清野
R1.01_02 | #1443 | BTS00028315 | Defect | TDL | TDL Interpreter | T6391上でエンコードしたvpzファイルがロードエラーになる現象 | An error occurred while loading a vpz file encoded on T6391. | T6391上のvpencode.exeで作成したvpzファイルが、以下のロード・エラーとなることがありました。 [エラー・メッセージ] VPZ file is illegal format | The following error may occur while loading a vpz file which is encoded by vpencode.exe on T6391. [error message] VPZ file is illegal format | T6391上でエンコードしたvpzファイルが正常にロードできるようになりました。 | A vpz file encoded on T6391 can now be loaded correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 清野
R1.01_02 |  | BTS00028215 | Defect | TDL | Testing Unit Class | MEASURE_DPSVMクラスの測定ステータスがUNDEFINEDとなる現象 | The measurement status of the MEASURE_DPSVM class was UNDEFINED. | MEASURE_DPSAVRIMクラスで測定した後、MEASURE_DPSVMクラスによる測定を行うと、測定ステータスがUNDEFINEDとなっていました。 | When measurement was executed using the MEASURE_DPSVM class after executing measurement using the MEASURE_DPSAVRIM class, the measurement status was UNDEFINED. | MEASURE_DPSAVRIMクラスで測定した後、MEASURE_DPSVMクラスによる測定を行うと、正しい測定ステータスが得られるようになりました。 | When measurement is executed using the MEASURE_DPSVM class after executing measurement using the MEASURE_DPSAVRIM class, the correct measurement status can now be obtained. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft2.xls | ASDソフト2課 斉木
R1.01_02 | #1382 | BTS00028054 | Defect | TDL | Testing Unit Class | tdl_fcodeの実行の直後、ON_LSTART/ON_WSTARTの分岐関数が実行できない現象 | Unable to execute the branch function for ON_LSTART/ON_WSTART after executing tdl_fcode | tdl_code/tdl_fcodeコマンドを実行した直後、装置ドライバからLotStart/WaferStartのイベントが通知されても、ON_BRANCHクラスで指定したON_LSTART/ON_WSTARTの分岐関数が実行できませんでした。 | If a LotStart or WaferStart event was reported from the equipment driver just after the tdl_code or tdl_fcode command was executed, the branch function for ON_LSTART or ON_WSTART that was specified by the ON_BRANCH class could not be executed. | ON_LSTART/ON_WSTARTの分岐関数が正常に実行できるようになりました。 | The branch function for ON_LSTART or ON_WSTART can now be executed correctly. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 清野
R1.01_02 | #1413 | BTS00028068 | Defect | TDL | Testing Unit Class | 装置ドライバからテストプランを実行すると、サイト・コントローラが異常終了する現象 | Abnormal site controller termination occurred when executing a test plan from the equipment driver. | 以下の条件を全て満たす場合にサイト・コントローラが異常終了しました。 1. 装置ドライバがLotStart/LotEnd/WaferStart/WaferEnd のイベントを通知する。 2. 上記イベントに対応するON_BRANCHの分岐関数が無効になっている。 3. テストプラン中でON_WSTART/ON_WEND/ON_LSTART/ON_LEND以外のON_BRANCHの分岐関数を実行する。 | If all the following conditions were satisfied, the site controller terminated abnormally: 1. The equipment driver reported a LotStart, LotEnd, WaferStart, or WaferEnd event. 2. The branch function in the ON_BRANCH class for the aforementioned event was disabled. 3. A branch function for an ON_BRANCH event other than ON_WSTART, ON_WEND, ON_LSTART, and ON_LEND was executed in the test plan. | 装置ドライバからテストプランを実行しても、サイト・コントローラが正常に動作するようになりました。 | If a test plan is executed from the equipment driver, the site controller operates correctly now. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 清野
R1.01_02 | #1384 | BTS00028056 | Defect | TDL | Testing Unit Class | デジタルピンおよびLCDピンの同一ピンに対して、異なるリソースを個別に信号印加ができない現象 | Unable to apply signals individually to different resources for an identical digital pin or LCD pin | SEQUENCEクラスを使用して、以下のピン・リソースオブジェクトに対し、指定されたリソース個別に信号印加できない場合がありました。 下記に示す条件をすべて満たす場合に発生しました。 [対象ピン・リソース] ・DPINオブジェクト ・PINLISTオブジェクト ・LCDPINオブジェクト ・LCDPINLISTオブジェクト [信号印加できない条件] ・同一ピンを指定する ・異なるリソースを個別に指定する 例) 現象の出るTDLプログラムの一例 SEQUENCE seq; seq.sunit(1, 1mS, PIN1, VI); // 同一ピンの指定、かつ、個別リソースの指定 seq.sunit(2, 1mS, PIN1, IL); // 同一ピンの指定、かつ、個別リソースの指定 seq.sunit(3, 1mS, PIN1, VT); seq.Load(); seq.PreExec(); // この例ではVTのみがRONされました | By using the SEQUENCE class, signals sometimes could not be applied individually to the specified resources for the following pin resource object. This problem occurred when all the following conditions were satisfied: [Relevant pin resources] ・DPIN object ・PINLIST object ・LCDPIN object ・LCDPINLIST object [Conditions] ・An identical pin was specified. ・Different resources were specified individually. Example: Sample TDL program where this problem occurred SEQUENCE seq; seq.sunit(1, 1mS, PIN1, VI); // Specifying identical pin and individual resource seq.sunit(2, 1mS, PIN1, IL); // Specifying identical pin and individual resource seq.sunit(3, 1mS, PIN1, VT); seq.Load(); seq.PreExec(); // In this example, RON was performed only for VT. | リソースを個別に指定された場合でも正常に信号印加できるようになりました。 | If resources are specified individually, signals can now be applied correctly. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 篠田
R1.01_02 | #1425 | BTS00028258 | Defect | TDL | Testing Unit Class | 10万を超えるベクタパターンでLCDピンのパターンを読み書きする際にエラーが発生する現象 | Reading/writing such LCD pin pattern data that should contain more than one hundred thousand vectors would encounter an error. | 10万を超えるベクタパターンでLCDピンのパターンを読み書きする際にエラーが発生していました。 | Reading/writing such LCD pin pattern data that should contain more than one hundred thousand vectors would encounter an error. | 10万を超えるベクタパターンでLCDピンのパターンを読み書きできるようになりました。 | Reading/writing such LCD pin pattern data that should contain more than one hundred thousand vectors works without encountering an error. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 大泉
R1.01_02 | #1235 | BTS00028059 | Defect | TDL | Testing Unit Class | OUTO命令のあるパターン・プログラム実行中にサイト・コントローラがハングアップしてしまう現象 | Site controller hang-up occurred during the execution of a pattern program which used the OUTO instruction. | 単数個測定で複数のOUTO命令があるパターン・プログラム実行中にサイト・コントローラがハングアップしてしまう場合がありました。 | In a single-device test, a site controller hang-up sometimes occurred during the execution of a pattern program which used the OUTO instruction. | 単数個測定で複数のOUTO命令があるパターン・プログラムを実行しても、サイト・コントローラがハングアップしなくなりました。 | In a single-device test, a site controller hang-up does not occur at the execution of a pattern program which uses the OUTO instruction. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 三俣
R1.01_02 | #1428 | BTS00028259 | Defect | TDL | Testing Unit Class | OUTO命令のあるパターン・プログラムを使用した場合、試験結果がUNDEFINEDになってしまう現象 | The test result using a pattern program with the OUTO instruction in it would turn UNDEFINED. | 以下の条件を全て満たす場合に関係するクラスまたは、ツールの試験結果がUNDEFINEDになっていました。 条件 ・TESTクラスのpgデータ・メンバにFAILINH以外を指定 ・OUTO命令を使用しているパターン・プログラムを使用 ・パターン・プログラムでFAILが発生 関係するクラスまたは、ツール ・MEASURE_AC ・MEASURE_FT ・PG ・SCAN2 ・Pattern Editor ・Wave Tool ・Shmoo Tool ・3D Trend Tool ・Scope Sync Tool | Under all of the following-met condition of the below listed Testing Unit Class or Tool types, test result would turn UNDEFINED. Conditions 1) Other than FAILINH is designated as the pg data member of TEST class 2) A pattern program with the OUTO instruction in it is used. 3) FAIL occurs with the pattern program. Related Testing Unit Class or tool 1) MEASURE_AC 2) MEASURE_FT 3) PG 4) SCAN2 5) Pattern Editor 6) Wave Tool 7) Shmoo Tool 8) 3D Trend Tool 9) Scope Sync Tool | OUTO命令のあるパターン・プログラムを使用した場合でも試験結果が正しくなりました。 | The test result using a pattern program with the OUT instruction in it is valid and correct. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQM_x64,AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 三俣
R1.01_02 | #1442 | BTS00028311 | Defect | TDL | Testing Unit Class | cprelay データ・メンバに ON を指定した場合、LCDPIN の UNIT リレーが open になる現象 | The UNIT relay of LCDPINs are opened when ON is specified by cprelay data member. | 以下のクラスにおいて、cprelayデータ・メンバにONを指定した場合、Exec()メソッドまたはStart()メソッドの実行中にLCDPINのUNITリレーがOPENになっていました。 [対象クラス] ・MEASURE_DPSIM ・MEASURE_DPSAVRIM | In the following classes, the UNIT relay of LCDPINs are opened during executing the Exec() method or Start() method when ON is specified by the cprelay data member. [Relevant classes] ・MEASURE_DPSIM ・MEASURE_DPSAVRIM | cprelayデータ・メンバでONを指定しても、LCDPINのUNITリレーはOPENにならなくなりました。 | The UNIT relay of LCDPINs are not opened when ON is specified by the cprelay data member. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 阪東
R1.01_02 | 5/15追加 | BTS00027642 | Enhancement | GUI_Tools | TDL Debugger Tool | ツール操作のレスポンスの向上 | Improvement of response to tool operations | 以下の各操作のレスポンスを向上させました。 (1) ツールの起動 (2) [Execute]→[Step]コマンド (3) [Execute]→[Edit]コマンド (4) [Debug]→[Object…]コマンド | The response to the following operations has been improved: (1) Start of the tool (2) [Execute]→[Step] command (3) [Execute]→[Edit] command (4) [Debug]→[Object…] command |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 奥富
R1.01_02 | #1423 | BTS00028243 | Enhancement | TDL | TDL Interpreter | TDLインタプリタのスタックサイズの拡張 | Extension of the stack size of TDL interpreter | TDLインタプリタのスタックサイズおよびヒープサイズを以下のように拡張します。 ¦ ¦ 変更前 ¦ 変更後 +--------------------+--------+---------- ¦ TDLスタックサイズ ¦ 32MB ¦ 256MB ¦ TDLヒープサイズ ¦ 32MB ¦ 128MB | The stack size and the heap size of the TDL interpreter are expanded as follows. ¦ ¦ before ¦ after +----------------+------+---------- ¦ TDL stack size ¦ 32MB ¦ 256MB ¦ TDL heap size ¦ 32MB ¦ 128MB |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | マニュアルなし | There is no manual. | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 清野
R1.01_02 | 最終入力日付：6/1 | BTS00028137 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | テスティング・ユニット・クラスの実行時間の高速化 | Enhancement of testing unit class execution time | 以下のテスティング・ユニット・クラスの実行時間を高速化しました。 1. 対象クラス : DPSVSIMクラス、DPSISVMクラス 条件 : リファレンス・オン状態 測定レンジをM800MAレンジから他のレンジへの変更、または他のレンジからM800MAレンジへの変更 改善時間 : 2.5mS 2. 対象クラス : MEASURE_IMクラスおよびMEASURE_VMクラス 条件 : HVDCを使用したExec()メソッドおよびStart()メソッドの実行 改善時間 : 1mS 3. 対象クラス : CONTACTクラス、DPSISVMクラス、DPSVSIMクラス、LCDPSEL_VTILクラス、PCONクラス、RVS_VSクラス 条件 : テスト・プラン・プログラム実行開始後、最初のリレー、印加モード、印加レンジの変更 改善時間 : SEQUENCEクラスで設定したpowerT0時間とsignalT0時間 4. 対象クラス : DPSVSIMクラス、DPSISVMクラス 条件 : Load()メソッドの実行 改善時間 : 0.5mS 5. 対象クラス : LCDPSEL_VTILクラス 条件 : inputデータ・メンバにMDGT_FTを選択してLoad()メソッドの実行 改善時間 : 0.5mS 6. 対象クラス : VECTORFILEクラス、VECTORFILEGRPクラス 条件 : tdl_ldpathにてパターン・サーチ・パスを指定後、同じパターンに対してLoad()メソッドを実行 改善時間 : 0.3mS | The execution time of the following testing unit classes has been improved: 1. Relevant classes: DPSVSIM and DPSISVM Condition: Reference-on state The measurement range is changed from M800MA to another range, or vice versa. Improved time: 2.5mS 2. Relevant classes: MEASURE_IM and MEASURE_VM Condition: The Exec() or Start() method that uses HVDC is executed. Improved time: 1mS 3. Relevant classes: CONTACT, DPSISVM, DPSVSIM, LCDPSEL_VTIL, PCON, and RVS_VS Condition: After test plan program execution starts, the first relay, source mode, or source range is changed. Improved time: The time of powerT0 and signalT0 set by using the SEQUENCE class. 4. Relevant classes: DPSVSIM and DPSISVM Condition: The Load() method is executed. Improved time: 0.5mS 5. Relevant classes: LCDPSEL_VTIL Condition: MDGT_FT is selected for the input data member and the Load() method is executed. Improved time: 0.5mS 6. Relevant classes: VECTORFILE and VECTORFILEGRP Condition: The pattern search path is specified and the same pattern is selected with lpat member and the Load() method is executed. Improved time: 0.3mS |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-MD | UN_ASDSoft2.xls | ASDソフト2課 斉木
R1.01_02 | 最終入力日付：6/4 | BTS00028317 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | MEASURE_IMクラスおよびMEASURE_VMクラスのHVDCユニットによる測定時にDCリレー接続のエラーチェックを追加 | DC relay connection check is added at measurement using HVDC unit in MEASURE_IM class and MEASURE_VM class. | HVDCユニットを使用してLCDPINまたはRVSPINのDCパラメトリック試験を行うとき、以下の2つのケースでは、HVDCユニットと測定対象ピンが接続されない状態になります。このケースでのエラーチェックを追加しました。 (ケース1) ・MEASURE_IMクラス、またはMEASURE_VMクラスのsequenceデータ・メンバにDCCTRL_OFFを指定している。 ・以下の順序でリレー接続および測定を実行すると 3でランタイム・エラーが発生します。 1. SIGDCLCDクラスでLCDPINにHVDCユニットを接続する。 2. RVSUNIT_RELAYクラスでRVSPINにHVDCユニットを接続する。その結果、LCDPINのDCリレーがOPENされる。 3. MEASURE_IMクラス、またはMEASURE_VMクラスでLCDPINの測定を行う。 (ケース2) ・MEASURE_IMクラス、またはMEASURE_VMクラスのsequenceデータ・メンバにDCCTRL_OFFを指定している。 ・以下の順序でリレー接続および測定を実行すると 3でランタイム・エラーが発生します。 1. RVSUNIT_RELAYクラスでRVSPINにHVDCユニットを接続する。 2. SIGDCLCDクラスでLCDPINにHVDCユニットを接続する。その結果、RVSPINのDCリレーがOPENされる。 3. MEASURE_IMクラス、またはMEASURE_VMクラスでRVSPINの測定を行う。 (エラーメッセージ) Please connect the pin that the pinlist member specifies with DC when you specify DCCTRL_OFF for the sequence member. Specified DC:HVDC Pin not connected with DC: "PinName" | When executing DC parametric testing of LCDPIN or RVSPIN using HVDC unit, HVDC unit doesn't connect with target measurement pin by the following 2 cases. The error checking of these cases was added. (case 1) * DCCTRL_OFF is specified by sequence data member in MEASURE_IM class or MEASURE_VM class. * When relay connection and measurement are executing by the following order, the run time error occurs in 3. 1. HVDC unit is connected to LCDPIN at SIGDCLCD class. 2. HVDC unit is connected to RVSPIN at RVSUNIT_RELAY class. As a result, DC relay of LCDPIN will be OPEN. 3. LCDPIN is measured at MEASURE_IM class or MEASURE_VM class. (case 2) * DCCTRL_OFF is specified by sequence data member in MEASURE_IM class or MEASURE_VM class. * When relay connection and measurement are executing by the following order, the run time error occurs in 3. 1. HVDC unit is connected to RVSPIN at RVSUNIT_RELAY class. 2. HVDC unit is connected to LCDPIN at SIGDCLCD class. As a result, DC relay of RVSPIN will be OPEN. 3. RVSPIN is measured at MEASURE_IM class or MEASURE_VM class. (Error message) Please connect the pin that the pinlist member specifies with DC when you specify DCCTRL_OFF for the sequence member. Specified DC:HVDC Pin not connected with DC: "PinName" |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-MD | UN_ASDSoft2.xls | ASDソフト2課 斉木
R1.02_00 | 備考 | Main_No (BTS#) | Estimate_VendorType | Estimate_ModuleMain,Main_ModuleMain | Estimate_ModuleSub,Main_ModuleSub | UN_Summary_J 現象/機能のサマリー(日本語） | UN_Summary | UN_Detail_J 現象/機能の詳細(日本語） | UN_Detail | UN_ImpOpeResult_J 改善後の動作と結果(日本語） | UN_ImpOpeResult | UN_RelevantRevision_J 現象発生レビジョン(日本語） | UN_RelevantRevision | RelatedPackages | ReferDoc | ReferDoc_J | OutputProduct | InputFileName | responsibility for the UN contents
R1.02_00 |  | BTS00028378 | Defect | BusDriver | Bus_Library | TSC4Lを搭載したシステムにおいて、サイト・コントローラがブルー・スクリーンになる現象 | In the system equipped with TSC4L, the Site Controller would become a blue screen. | TSC4Lを搭載したシステムにおいて、PCIのタイムアウト時間より、サイト・コントローラからモジュールへのWriteタイムアウト時間が長かったため、ブルー・スクリーンになる現象が発生していました。 この現象は、故障しているモジュールに対し、多くの書き込み処理を行った場合に発生していました。 | In the system equipped with TSC4L, the Site Controller has become a blue screen because Write time-out value to the module from a site controller was longer than time-out value of PCI. This phenomenon occurred when doing much writing access to broken modules, | TSC4Lを搭載したシステムにおいて、モジュールが故障しても、サイト・コントローラがブルー・スクリーンにならなくなりました。 | In the system equipped with TSC4L, the Site Controller will not become a blue screen even if the modules are broken. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_DriverSoft.xls | 佐治
R1.02_00 | 6/26追加 | BTS00028413 | Defect | Cal/Diags | DC_Calibration(LCD256) | ACキャリブレーションおよび一部の診断項目でフェイルする現象 | A fail result occurred in AC Calibration and a part of Diagnotics. | T6391 LCD256モジュールのDCキャリブレーションの設定により、ACキャリブレーションおよび下記の診断項目で“Pattern Start Time Out”が発生して、フェイルすることがありました。 [診断項目] ・TEST 070010 PG DFM FAIL PATH CHECK 1 (MTX PATH) ・TEST 070020 PG VGC FAIL PATH CHECK (MTX PATH) ・TEST 073100 PG DFM JEC LOOP MODE CHECK (MTX PATH) | By setting of the DC calibration of the T6391 LCD256 module, "Pattern Start Time Out" would occur in the following diagnostic items and also in AC calibration accompanied by the fail result. [Diagnostic items] - TEST 070010 PG DFM FAIL PATH CHECK 1 (MTX PATH) - TEST 070020 PG VGC FAIL PATH CHECK (MTX PATH) - TEST 073100 PG DFM JEC LOOP MODE CHECK (MTX PATH) | DCキャリブレーションの設定にかかわらず、上記の診断項目およびACキャリブレーションがパスするようになりました。 | Regardless of the setting of the DC calibration, the above listed diagnostic items and AC calibration now pass. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | PG開発3課 松浦
R1.02_00 | 6/22追加 | BTS99999999 | Defect | Cal/Diags | DC_Calibration(LCD256) | LCD256のストローブ・タイミングがT6373と比べて100nSずれる現象 | Timing of the LCD_256 strobe would differ from that of T6373 by 100nS. | T6391 LCD256モジュールのストローブ・タイミングがT6373と比べて100nSずれていました。 このため、すべてのモジュールでDC/ACキャリブレーションの再実行が必要です。 | T6391 LCD256 module strobe timing would differ from that of T6373 by 100nS. The system timing of all Digital Modules has been rebuilt to correct the measurement timing difference observed in the T6391-LCD256 module comparator. Therefore it is necessary to re-execute of the DC/AC calibration in all modules. | LCD256のストローブ・タイミングがT6373と同じになりました。 | The strobe timing is same between LCD256 and T6373. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64,AT_T6KSGM208CD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | ASDテスト開発課 井上
R1.02_00 | 6/30追加 | BTS00028417 | Defect | Cal/Diags | DC_Calibration(LCD256) | DCキャリブレーションが間欠でフェイルする現象 | Intermittent DC Calibration failed. | T6391 LCD256モジュールの下記の項目で、モジュールが正常であるにもかかわらず、DCキャリブレーションが間欠でフェイルすることがありました。 ・FPHA CDLL DSKW ・FPHA MUX81 ・FPHA SRSKEW | DC Calibration on T6391 LCD256 Module of the normal module operation confirmed state would fail intermittently at the following item: - FPHA CDLL DSKW - FPHA MUX81 - FPHA SRSKEW | 上記のDCキャリブレーション項目を正しく実行できるようにしました。 | The above mentioned DC calibration items are now executed correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | FT開発1課根岸
R1.02_00 | 6/9追加 | BTS00028341 | Defect | Cal/Diags | DC_Calibration(RVS32) | ボードをスワップした際にDCキャリブレーションがフェイルする現象 | A fail result occurred in DC Calibration when boards were swapped. | DCキャリブレーション実行後に任意の複数枚のボードをスワップして再度DCキャリブレーションを実行した際にフェイルが発生するようになっていました。 | A fail result occurred when DC Calibration was re-executed after swapping two or more boards after execution of DC Calibration. | ボードスワップした際にDCキャリブレーションが正常にパスできるようになりました。 | A pass result can now be obtained in DC Calibration even after boards are swapped. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | DC開発１課 永田
R1.02_00 | 6/9追加 | BTS00028343 | Defect | Cal/Diags | Structural_Diagnostics(RVS32) | Structural_Diagnostics TEST 023100 RVS32 RVS REFERENCE VOLTAGE ACCURACY CHECKの診断がフェイルする現象 | The diagnostic item Structural_Diagnostics TEST 023100 RVS32 RVS REFERENCE VOLTAGE ACCURACY CHECK resulted in a fail. | T6391 RVS32モジュールの診断項目 023100 RVS32 RVS REFERENCE VOLTAGE ACCURACY CHECKにおいて直前に実行されたモジュールがフェイルした場合、正常であるにもかかわらず、フェイルしていました。 | When the result of the previous diagnostics-run module was a fail, the diagnostic item 023100 RVS32 RVS REFERENCE VOLTAGE ACCURACY CHECK for the T6391 RVS32 module would result in a fail despite the actually pass-result of the diagnostics execution. | T6391 RVS32モジュールの診断項目 023100 RVS32 RVS REFERENCE VOLTAGE ACCURACY CHECKにおいてモジュールが正常な場合パスするようになりました。 | The diagnostic item 023100 RVS32 RVS REFERENCE VOLTAGE ACCURACY CHECK for the T6391 RVS32 module now results in a pass true to the normal diagnostics execution state on the module it such is the case. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | DC開発１課 永田
R1.02_00 |  | BTS00027263 | Defect | GUI_Tools | ConsoleWindow | 結果表示部のパス／フェイルの結果が点灯されたままになる現象 | Pass/fail results in the result display area remained illuminated. | プロダクション・モードをOffからOnにしても、結果表示部のパス／フェイルの結果が点灯されたままとなり、Offの状態を表示していました。 | Even when production mode was changed from Off to On, the pass/fail results in the result display area remained illuminated, and the state of the production mode was continuously shown as Off. | プロダクション・モードをOnにしたときは、パス／フェイルの結果を表示しないようにしました。 | Pass/fail results are not displayed now when the production mode is set to On. | R1.00以降 | R1.00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft8.xls | 永瀬
R1.02_00 |  | BTS00028208 | Defect | GUI_Tools | General | Limitation、相対値によるスキャン、パーセント値によるスキャンを含むセットアップ・ファイルを読み込んだときにファイルの内容と異なる条件でシュムーが実行される現象 | When a setup file that included Limitation setting, scan by relative value, and scan by percent value was loaded, shmoo was executed with incorrect conditions. | Limitation、相対値によるスキャン、パーセント値によるスキャンを含むセットアップ・ファイルを読み込んだときにファイルの内容と異なる条件でシュムーが実行されました。 Shmoo Tool、3D Trend ToolおよびSCAN2クラスで、拡張子が ".set" のセットアップ・ファイルを読み込んだとき、現象が発生します。 | When a setup file that included Limitation setting, scan by relative value, and scan by percent value was loaded, shmoo was executed with conditions different from the contents of that file. This problem occurred when a setup file with the .set extension was loaded by using Shmoo Tool, 3D Trend Tool, or the SCAN2 class. | Limitation、相対値によるスキャン、パーセント値によるスキャンを含むセットアップ・ファイルを読み込んだときにはエラーになるようになりました。 | When a setup file that includes Limitation setting, scan by relative value, and scan by percent value is loaded, an error occurs now. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64,OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61,PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 横町
R1.02_00 |  | BTS00027650 | Defect | GUI_Tools | HidarTool | GUIで変更した統計結果出力条件がHIDARクラスのPostExec()メソッドによる結果表示に反映されない現象 | Statistical result output conditions changed using GUI were not applied in the result display by the HIDAR class PostExec() method. | Hidar Tool上で、Output DUT ID, Format, Destinatioの設定を変更しても、HIDARクラスのPostExec()メソッドによる結果表示に反映されませんでした。 | Even when the Output DUT ID, Format, or Destination setting was changed on Hidar Tool, the change was not applied in the result display by the PostExec() method of the HIDAR class. | Hidar Tool上で、Output DUT ID, Format, Destinatioの設定を変更した時にも、HIDARクラスのPostExec()メソッドによる結果表示に反映されるようにしました。 | When the Output DUT ID, Format, or Destination setting is changed on Hidar Tool, the change is now applied in the result display by the PostExec() method of the HIDAR class. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft7.xls | 辻
R1.02_00 |  | BTS00028252 | Defect | GUI_Tools | HidarTool | 結果表示のヘッダ部にテスト・プラン・プログラム名が表示されない現象 | Test plan program name was not displayed in the header area of the result display. | 結果表示のヘッダ部のPlan Nameとして、常に"TDLTestplan"という名称が表示されていました。 | "TDLTestplan" was always displayed for Plan Name in the header area of the result display. | 結果表示のヘッダ部のPlan Nameとして、テスト・プラン・プログラム名が表示されるようにしました。 | The test plan program name is now displayed for Plan Name in the header area of the result display. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft7.xls | 辻
R1.02_00 |  | BTS00028254 | Defect | GUI_Tools | HidarTool | 統計処理の対象範囲内に入る測定値がひとつも無いアイテムが結果表示の対象にならない現象 | An item that did not have a measured value included in the range for statistical processing was not included in the result display. | アイテム・リストで設定したアイテムについて、収集条件として指定したMinimum Scale以上Maximum Scale未満の範囲に含まれる測定値がひとつも無かった場合に、そのアイテムは結果表示の対象になりませんでした。 | When an item set in the item list did not have a measured value within the specified collection condition range between Minimum Scale and Maximum Scale, that item was excluded from the target for result display. | アイテム・リストで設定したアイテムについて、収集条件として指定したMinimum Scale以上Maximum Scale未満の範囲に含まれる測定値がひとつも無かった場合にも、そのアイテムが結果表示の対象になるようにしました。 | Even when an item set in the item list does not have a measured value within the specified collection condition range between Minimum Scale and Maximum Scale, that item is now included in the target for result display. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft7.xls | 辻
R1.02_00 |  | BTS00028264 | Defect | GUI_Tools | PatternEditor | 1025ピン以上選択してWave Toolを起動するとPattern Editorが終了する現象 | Pattern Editor terminated when Wave Tool was started after 1025 or more pins were selected. | 1025ピン以上選択してWave Toolを起動すると、Pattern Editorが異常終了することがありました。 | Pattern Editor sometimes terminated abnormally when Wave Tool was started after 1025 or more pins were selected. | 1025ピン以上選択してWave Toolを起動してもPattern Editorが異常終了しなくなりました。 | Now Pattern Editor does not terminate abnormally even when Wave Tool is started after 1025 or more pins have been selected. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_00 |  | BTS00028266 | Defect | GUI_Tools | PatternEditor | サブルーチン・パターン・ウィンドウが移動できない現象 | A subroutine pattern window could not be moved. | サブルーチン・パターンを開いた直後、サブルーチン・パターン・ウィンドウが移動できない場合がありました。 | Immediately after a subroutine pattern was opened, the subroutine pattern window sometimes could not be moved. | サブルーチン・パターンを開いた直後でも、サブルーチン・パターン・ウィンドウが移動できるようになりました。 | The subroutine pattern window can now be moved even immediately after a subroutine pattern is opened. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_00 |  | BTS00028268 | Defect | GUI_Tools | PatternEditor | オペランドのアドレス値が正しく表示及び編集できない現象 | Address values of operands could not be displayed or edited correctly. | コントロール・フィールドのオペランドのアドレス値が、正しく表示及び編集できない場合がありました。 | Address values of operands in the control field sometimes could not be displayed or edited correctly. | オペランドのアドレス値が正しく表示及び編集できるようになりました。 | Address values of operands can now be displayed and edited correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_00 |  | BTS00028270 | Defect | GUI_Tools | PatternEditor | サブルーチン・パターンからWave Toolを起動するとWave Toolが終了する現象 | Wave Tool terminated when it was started from a subroutine pattern. | サブルーチン・パターンからWave Toolを起動すると、Wave Toolが異常終了することがありました。 | When Wave Tool was started from a subroutine pattern, it sometimes terminated abnormally. | サブルーチン・パターンからWave Toolを起動しても、Wave Toolが異常終了しなくなりました。 | When Wave Tool is started from a subroutine pattern, it does not terminate abnormally now. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_00 | 7/16追加 | BTS00028457 | Defect | GUI_Tools | PatternEditor | VECTORFILEGRPクラスで指定したパターンが正しく実行できない現象 | Pattern was not executed properly if it was specified in VECTORFILEGRP class. | VECTORFILEGRPクラスで指定した2番目以降のパターンでStart PGをすると、1番目のパターンの結果を表示していました。 | Executing Start PG with the second pattern or beyond of those specified in VECTORFILEGRP class would bring about the result display with the first pattern only. | 上記のパターンでStart PGした場合、指定したパターンの結果を表示できるようになりました。 | Executing Start PG with the second pattern or beyond of those specified in VECTORFILEGRP class brings about the result display with each of them correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_00 |  | BTS00028206 | Defect | GUI_Tools | ShmooTool | ASCIIファイルのリソース名が正しく出力されない現象 | Resource names in the ASCII file were not output correctly. | シュムー・プロットをASCIIファイルに出力したとき、主軸のリソース名にResolutionが出力されていました。 | When shmoo plot was output to an ASCII file, Resolution data was output as the resource name for the main axis. | 主軸のリソース名が正しく出力されるようになりました。 | The resource name for the main axis is now output correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 横町
R1.02_00 |  | BTS00028339 | Defect | GUI_Tools | ShmooTool | セットアップ・ファイルの読み込みがエラーになる現象 | Loading a setup file resulted in an error. | 以下に該当するセットアップ・ファイルを読み込んだとき、エラーとなり、シュムーを実行することができませんでした。 (条件) 拡張子 ".set" のセットアップ・ファイルで、X軸の条件とY軸の条件に加えて使用していない軸の条件が含まれているか、Normalトラッキングの条件が含まれている。 | When a setup file that met the following condition was loaded, an error occurred and shmoo could not be executed. (Condition) The extension of the setup file was .set and the conditions of axes that were not used were included or conditions for Normal tracking were included in the setup file in addition to the conditions of the X-axis and Y-axis. | 該当するセットアップ・ファイルを読み込んだとき、エラーとならずに、シュムーを実行できるようになりました。 | When a setup file that meets the previously mentioned condition is loaded, an error does not occur and shmoo can be executed now. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 横町
R1.02_00 |  | BTS00028169 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | UDCまたはMDCのLimitHとLimitLが表示できない現象 | LimitH and LimitL of a UDC or MDC could not be displayed. | MEASURE_IMまたはMEASURE_VMクラスよりも前でSIGDCクラスが設定されている場合、UDCまたはMDCのLimitHとLimitLの値を表示できませんでした。 | When the SIGDC class was set prior to the MEASURE_IM or MEASURE_VM class, the LimitH and LimitL values of a UDC or MDC could not be displayed. | MEASURE_IMまたはMEASURE_VMクラスよりも前でSIGDCクラスが設定されていても、UDCまたはMDCのLimitHとLimitLの値を表示できるようになりました。 | Even if the SIGDC class is set prior to the MEASURE_IM or MEASURE_VM class, the LimitH and LimitL values of a UDC or MDC can now be displayed. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.02_00 |  | BTS00028167 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | RVSPINに論理ピン番号を表示できない現象 | Logical pin numbers could not be displayed for RVSPIN. | RVSPINのRVS列に論理ピン番号ではなく、テスタ・チャンネル番号を表示していました。。 | Tester channel numbers were displayed instead of logical pin numbers in the RVS column of RVSPIN.。 | RVSPINのRVS列に論理ピン番号を表示できるようになりました。 | Logical pin numbers can now be displayed in the RVS column of RVSPIN. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.02_00 |  | BTS00028347 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | Signal ModifyダイアログでTimingデータにOPENを表示できない現象 | OPEN for Timing data could not be displayed in the Signal Modify dialog box. | TimingデータがOPENの場合、Signal ModifyダイアログにOPENではなく、0Sを表示していました。 | Instead of OPEN, 0S was displayed in the Signal Modify dialog box when the Timing data was OPEN. | Signal ModifyダイアログでTimingデータにOPENを表示できるようになりました。 | OPEN can now be displayed for Timing data in the Signal Modify dialog box. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.02_00 |  | BTS00028349 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | パターン・マルチプレクスを使用した場合、DRELにT2の設定値を表示できない現象 | The T2 setting could not be displayed for DREL when pattern multiplex was used. | パターン・マルチプレクスを使用した場合、DRELにT2の設定値ではなく、T3の設定値を表示していました。 | When pattern multiplex was used, the T2 setting could not be displayed for DREL, but the T3 setting was displayed instead. | パターン・マルチプレクスを使用しても、DRELにT2の設定値を表示できるようになりました。 | Even when pattern multiplex is used, the T2 setting can now be displayed for DREL. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.02_00 | 6/29追加 | BTS00028409 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | 先頭に表示されるピンのpin-maskを表示できない現象 | Pin-mask of the top pin could not be displayed. | Level, Timing, SIGNALLCDの先頭に表示されるピンのpin-maskを表示できませんでした。 | Pin-mask of the top pin on Level, Timing, or SIGNALLCD data could not be displayed. | Level, Timing, SIGNALLCDの先頭に表示されるピンのpin-maskを表示できるようになりました。 | Pin-mask of the top pin on Level, Timing, or SIGNALLCD data can now be displayed. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.02_00 |  | BTS00028145 | Defect | GUI_Tools | TDLDebugger | TDL ResetもしくはUnload後にEditモードからDebugモードに移行するとエラーになる現象 | An error occurred when changing the mode from Edit to Debug after TDL was reset or unloaded. | TDL ResetもしくはUnload後にEditモードからDebugモードに移行すると、includeファイルがロード・エラーになり、Debugモードに移行できない場合がありました。 | When an attempt was made to transition from Edit mode to Debug mode after TDL was reset or unloaded, a load error sometimes occurred for the include files, and thus the transition to Debug mode was not be successful. | includeファイルが正しくロードされ、Debugモードに移行できるようになりました。 | The include files are now loaded correctly and the transition to Debug mode can now be made successfully. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_00 |  | BTS00027853 | Defect | GUI_Tools | TDLDebugger | マーカが欠けて表示される現象 | Part of a displayed marker was missing. | ブレーク・ポイントなどを表すマーカの一部が欠けて表示される場合がありました。 | A marker indicating, for example, a break point was sometimes only be partially displayed. | マーカは欠けずに表示されるようになりました。 | Markers are displayed without any missing parts now. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_00 |  | BTS00028147 | Defect | GUI_Tools | TDLDebugger | RunningステータスのTDLファイルがUnloadされる現象 | Running TDL files were unloaded. | Module ListでRunningステータスになっているTDLファイルを開いてDebugボタンを押すと、そのファイルを参照しているTDLファイルがUnloadされる場合がありました。 | When a TDL file whose status was Running in the Module List window was opened and the Debug button was clicked, a TDL file referencing that file was sometimes unloaded. | Module ListでRunningステータスになっているTDLファイルを開いてDebugボタンを押すと、そのファイルを参照しているTDLファイルがUnloadされなくなりました。 | When a TDL file whose status is Running in the Module List window is opened and the Debug button is clicked, a TDL file referencing that file is not unloaded now. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_00 |  | BTS00028150 | Defect | GUI_Tools | TDLDebugger | TDL Debugger Toolが再起動できなくなる現象 | TDL Debugger Tool could not be restarted. | TDL Debugger ToolからWave Scope Toolを起動したあと、Wave Scope Toolを起動したままTDL Debugger Toolを終了すると、TDL Debugger Toolが再起動できませんでした。 | When TDL Debugger Tool was terminated while Wave Scope Tool was running after Wave Scope Tool was started from TDL Debugger Tool, TDL Debugger Tool could not be restarted. | Wave Scope Toolを起動した状態でも、TDL Debugger Toolが再起動できるようになりました。 | Even when Wave Scope Tool is running, TDL Debugger Tool can now be restarted. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_00 |  | BTS00028152 | Defect | GUI_Tools | TestControlPanel | Function Keyダイアログが起動できない現象 | The Function Key dialog box could not be started. | Function Keyダイアログをタイトル・バーの終了ボタンで閉じた場合、再度ダイアログを起動できませんでした。 | When the Function Key dialog box was closed using the Close button on the title bar, the dialog box could not be started again. | Function Keyダイアログをタイトル・バーの終了ボタンで閉じても、再度ダイアログを起動できるようになりました。 | Even when the Function Key dialog box is closed using the Close button on the title bar, the dialog box can now be started again. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.02_00 |  | BTS00028345 | Defect | GUI_Tools | TestControlPanel | ツール・バーのカスタマイズ・ダイアログを起動すると異常終了する現象 | An abnormal termination occurred when the Customize dialog box for the tool bar was started. | ツール・バーのカスタマイズ・ダイアログを起動する([View]->[Toolbar]->[Customize…])と、異常終了していました。 | An abnormal termination occurred when the Customize dialog box for the tool bar was started ([View] -> [Toolbar] -> [Customize...]). | ツール・バーのカスタマイズ・ダイアログを起動しても、異常終了しなくなりました。 | When the Customize dialog box for the tool bar is started, an abnormal termination does not occur now. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.02_00 |  | BTS00028286 | Defect | GUI_Tools | WaveTool | CSVファイルをロードするとエラーになる現象 | An error occurred when a CSV file was loaded. | OscilloscopeでCSVファイルをロードするとWave Toolが異常終了することがありました。 | Wave Tool sometimes terminated abnormally when a CSV file was loaded by using Oscilloscope. | OscilloscopeでCSVファイルをロードしてもWave Toolが異常終了しなくなりました。 | Wave Tool no longer terminates abnormally when a CSV file is loaded by using Oscilloscope. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.02_00 | 6/29追加 | BTS00028397 | Defect | GUI_Tools | WaveTool | T6370シリーズのOscilloscopeのCSVファイルが正しく表示できない現象 | Tool manipulation did not work to display the CSV file of the T6370 system line attributed oscilloscope. | T6370シリーズのOscilloscopeのCSVファイルをロードした場合、サンプリングできない範囲の波形を0Vで表示していました。 | Tool manipulation did not work to display the CSV file of the T6370 system line attributed oscilloscope showing 0V instead against an out-of-sampling-range waveform as part of the loaded file data. | サンプリングできない範囲は波形を表示しないようになりました。 | Tool manipulation works properly to display the loaded CSV file by virtue of the software changes not to give any tool display output of an out-of-sampling-range waveform as part of the file data. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.02_00 | 6/29追加 | BTS00028393 | Defect | GUI_Tools | WaveTool | ピン・マルチプレクス・モードのピンの波形が正しく表示できない現象 | Tool manipulation did not work to display the Pin Multiplex Mode pin waveforms. | ピン・マルチプレクス・モードのピンをサンプリングした場合、間違ったピンの組合せで合成した波形が表示されることがありました。 | Tool manipulation would go wrong by displaying the Pin Multiplex Mode pin waveforms of incorrect pin type combination for each after the sampling execution on them. | 上記のピンをサンプリングした場合、正しいピンの組合せで合成した波形を表示できるようになりました。 | Tool manipulation works properly to display the Pin Multiplex Mode pin waveforms of correct pin type combination for each after the sampling execution on them. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.02_00 | 7/16追加 | BTS00028453 | Defect | GUI_Tools | WaveTool | VECTORFILEGRPクラスの2番目以降のパターンがサンプリングできない現象 | The second pattern or beyond of those specified in VECTORFILEGRP class was not available for the sampling execution. | トリガ・パターンにVECTORFILEGRPクラスの2番目以降のパターンを指定した場合、1番目のパターンがサンプリングされることがありました。 | The second pattern or beyond of those specified in VECTORFILEGRP class was not available for the sampling execution but for the first pattern if each of them was set to trigger pattern. | トリガ・パターンにVECTORFILEGRPクラスの2番目以降のパターンを指定した場合、指定したパターンがサンプリングできるようになりました。 | The second pattern or beyond of those specified in VECTORFILEGRP class is available for the sampling execution if each of them is set to trigger pattern. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.02_00 | 6/9 追加 #1138 | BTS00028081 | Defect | TDL | TDL Interpreter | 装置ドライバを使ったデバイスプログラムの実行中に、期待しないキャンセルイベントが発行され、装置ドライバがエラーで停止してしまう現象 | During execution of a device program using the equipment driver, an unexpected cancel event was issued and the equipment driver stopped operating due to the error. | 以下の条件を全て満たすとき、テストプランがキャンセルしていました。その結果、装置ドライバとの通信が中断しました。 条件 (1) テストプラン中でTDLのサブスレッドが実行中であること (2) tsl_exit関数が実行されること | When all of the following conditions were met, the test plan was canceled. As a result, communication with the equipment driver was lost. Conditions (1) A sub-thread of TDL was being executed in the test plan. (2) The tsl_exit function was executed. | tsl_exit関数実行時に、テストプランはキャンセルせず、正常終了します。装置ドライバとの通信も正常動作します。 | The test plan now ends normally without being canceled when the tsl_exit function is executed. Communication with the equipment driver is also established normally. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 清野
R1.02_00 | 6/22追加 | BTS00028388 | Defect | TDL | TDL Interpreter | テストプランロード時にファンクションキーが０に設定される現象 | Function is set at 0 when test plan loading. | テストプランロード時にすべてのファンクションキー(FKEYクラス)が０に設定されていました。 | All of function keys (FKEY class) ware set at 0 when test plan loading. | システム起動時のみ、ファンクションキーが０に設定されるようになりました。 | All of function keys are set at 0 only when the test system starting. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.02_00 |  | BTS00028333 | Defect | TDL | Testing Unit Class | SCAN2クラスで誤った条件を使用してシュムーが実行される現象 | Shmoo was executed using incorrect conditions when the SCAN2 class was used. | SCAN2クラスで以下に該当するセットアップ・ファイルを使用してシュムーを実行すると、誤った条件でシュムーが実行されました。 (条件) 拡張子が ".set" のセットアップ・ファイルで、X軸の条件とY軸の条件に加えて、使用していない軸の条件が含まれている。 | When shmoo was executed using a setup file that met the following condition with the SCAN2 class, shmoo was executed with incorrect conditions. (Condition) The extension of the setup file was .set, and the setup file included the conditions of axes that were not used, in addition to that of the X-axis and Y-axis. | SCAN2クラスで該当するセットアップ・ファイルを使用してシュムーを実行したとき、正しい条件でシュムーが実行されるようになりました。 | When shmoo is executed using a setup file that meets the previously mentioned condition with the SCAN2 class, shmoo is now executed with the correct conditions. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 横町
R1.02_00 |  | BTS00028335 | Defect | TDL | Testing Unit Class | SCAN2クラスでNormalトラッキングを含むセットアップ・ファイルを指定するとエラーになる現象 | An error occurred when a setup file including a Normal tracking setting was specified using the SCAN2 class. | SCAN2クラスでNormalトラッキングを含むセットアップ・ファイルを指定すると、エラーとなり、シュムーを実行することができませんでした。 拡張子が ".set" のセットアップ・ファイルを指定すると発生します。 | When a setup file including a Normal tracking setting was specified using the SCAN2 class, an error occurred and shmoo could not be executed. This problem occurred when a setup file with the .set extension was specified. | SCAN2クラスでNormalトラッキングを含むセットアップ・ファイルを指定したとき、シュムーを実行できるようになりました。 | Shmoo can now be executed when a setup file including a Normal tracking setting is specified using the SCAN2 class. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 横町
R1.02_00 |  | BTS00028337 | Defect | TDL | Testing Unit Class | SCAN2クラスでYj軸に変数を指定したシュムーを実行したときにY軸の値が誤って表示される現象 | Y-axis value was displayed incorrectly when shmoo specifying a variable for the Yj axis was executed using the SCAN2 class. | SCAN2クラスでYj軸に変数を指定したシュムーを実行したとき、Y軸の値が誤って表示されていました。 | When shmoo was executed by specifying a variable for the Yj axis using the SCAN2 class, the value of the Y-axis was displayed incorrectly. | SCAN2クラスでYj軸に変数を指定したシュムーを実行したとき、Y軸の値が正しく表示されるようになりました。 | The value of the Y-axis is now displayed correctly when shmoo is executed by specifying a variable for the Yj axis using the SCAN2 class. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 横町
R1.02_00 |  | BTS00028284 | Defect | TDL | Testing Unit Class | マルチスレッドのプログラムでランタイム・エラーが発生した後、テストプログラムを再実行するとサイト・コントローラがハングアップしてしまう現象 | Site controller hang-up occurred when a test program was re-executed after a runtime error occurred in a multithread program. | マルチスレッドのプログラムで、WSCOPEクラスのメソッド実行時にランタイム・エラーが発生した後、テストプログラムを再実行すると、サイト・コントローラがハングアップしてしまう場合がありました。 | When a test program was re-executed after a runtime error occurred during execution of a WSCOPE class method in a multithread program, site controller hang-up sometimes occurred. | マルチスレッドのプログラムで、WSCOPEクラスのメソッド実行時にランタイム・エラーが発生した後、テストプログラムを再実行しても、サイト・コントローラがハングアップしなくなりました。 | When the test program is re-executed after a runtime error has occurred during execution of a WSCOPE class method in a multithread program, site controller hang-up does not occur now. | R1.00以降 | R1.00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft8.xls | 村山
R1.02_00 | 最終入力日付：6/17 | BTS00028374 | Defect | TDL | Testing Unit Class | HVDCを使用したLCDPINのDCパラメトリック試験でInternal Errorが発生する現象 | Internal Error occur in DC parametric testing of LCDPIN using HVDC | 以下の条件をすべて満たしたとき、LCDPINのDCパラメトリック試験でInternal Errorが発生しました。 (条件) ・SOCKETクラスのrvsdefineデータ・メンバに何も指定していない ・測定で使用するVSIMオブジェクトまたはISVMオブジェクトのRescデータ・メンバにHVDCを指定している ・MEASURE_IMクラスまたはMEASURE_VMクラスのStart()メソッドまたはExec()メソッドを実行する | When all following conditions were met in DC parametric testing of LCDPIN, Internal error occurred. condition: - Nothing is specified at rvsdefine data member in SOCKET class. - HVDC is specified at Resc data member of VSIM or ISVM object,that is used for measurement. - Start() or Exec() method of MEASURE_IM or MEASURE_VM class is executed. | 上記条件でDCパラメトリック試験を実行したとき、Internal Errorを発生しなくしました。 | When executing DC parametric test by the above condition, Internal Error doesn't occur. | R1.01_02以降 | R1.01_02 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft2.xls | ASDソフト2課 斉木
R1.02_00 | 最終入力日付：6/19 | BTS00028390 | Defect | TDL | Testing Unit Class | デバイス電源電流試験で測定ステータスがUNDEFINEDになる現象 | Measurement status of device power current test was UNDEFINED | MEASURE_DPSIMクラスまたはMEASURE_DPSAVRIMクラスのseq_wtimeデータメンバに1秒を超える値を指定したとき、測定後のステータスがUNDEFINEDとなっていました。 | When specified more than 1 second as seq_wtime data member in MEASURE_DPSIM class or MEASURE_DPSAVRIM class, status after measurement was UNDEFINED. | seq_wtimeデータメンバに1秒を超える値を指定しても、測定ステータスはUNDEFINEDとならなくしました。 | When specified more than 1 second as seq_wtime data member, measurement status wouldn't be UNDEFINED. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft2.xls | ASDソフト2課 斉木
R1.02_00 | 6/8追加 | BTS00027823 | Defect | TDL | Testing Unit Class | VSIMクラスまたはISVMクラスでHVDCの80MAレンジと40Vレンジを同時に指定するとランタイムエラーになる現象 | A runtime error occurred when the 80MA range and 40V range for HVDC were specified together using the VSIM or ISVM class. | 以下の条件(1)または(2)にて、VSIMクラスまたはISVMクラスのLoad()メソッドでランタイムエラーになりました。 条件： （１）VSIMクラス：Resc(HVDC)かつSRng(R40V)かつMRng(M80MA) （２）ISVMクラス：Resc(HVDC)かつSRng(R80MA)かつMRng(M40V) | When the Load() method of the VSIM or ISVM class was used in either of following conditions (1) or (2), a runtime error occurred. Conditions: (1) VSIM class: Resc(HVDC), SRng(R40V), and MRng(M80MA) were specified. (2) ISVM class: Resc(HVDC), SRng(R80MA), and MRng(M40V) were specified. | VSIMクラスまたはISVMクラスでHVDCの80MAレンジと40Vレンジを同時に指定できるようになりました。 | The 80MA range and 40V range for HVDC can now be specified together using the VSIM or ISVM class. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3小林
R1.02_00 | 6/8追加 | BTS00027887 | Defect | TDL | Testing Unit Class | HVDCで測定レンジを超える値をIM_LIMITクラスのupperデータ・メンバもしくはlowerデータ・メンバに指定するとき、MEASURE_IMクラスのExec()メソッドまたはStart()メソッドでランタイムエラーにならない現象 | A runtime error did not occur with the Exec() or Start() method of the MEASURE_IM class when a value exceeding the measurement range of HVDC was specified for the upper or lower data member of the IM_LIMIT class. | VSIMクラスでHVDCを使用するとき、IM_LIMITクラスのupperデータ・メンバまたはlowerデータ・メンバに以下の条件に示す測定範囲を超える値を指定しても、MEASURE_IMクラスのExec()メソッドまたはStart()メソッドでランタイムエラーになりませんでした。 条件： 各MRngの指定範囲を超える場合 ・M8UA(-8uA～8uA) ・M80UA(-80uA～80uA) ・M800UA(-800uA～800uA) ・M8MA(-8mA～8mA) ・M80MA(-80mA～80mA) | When HVDC was used in the VSIM class and a value exceeding the measurement range shown in the following conditions was specified for the upper or lower data member of the IM_LIMIT class, a runtime error did not occur when the Exec() or Start() method of the MEASURE_IM class was used. Conditions: When the specified value exceeded the relevant MRng setting range - M8UA (-8 uA to 8 uA) - M80UA (-80 uA to 80 uA) - M800UA (-800 uA to 800 uA) - M8MA (-8 mA to 8 mA) - M80MA (-80 mA to 80 mA) | HVDCの測定レンジを超える値をIM_LIMITクラスのupperデータ・メンバもしくはlowerデータ・メンバに指定するとき、MEASURE_IMクラスのExec()メソッドまたはStart()メソッドでランタイムエラーになるようになりました。 | A runtime error now occurs with the Exec() or Start() method of the MEASURE_IM class when a value exceeding the measurement range of HVDC is specified for the upper or lower data member of the IM_LIMIT class. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3小林
R1.02_00 | 6/8追加 | BTS00028222 | Defect | TDL | Testing Unit Class | デバイス電源ピンのDCパラメトリック試験のデータ・ログでFilterが正しく出力されない現象 | Filter was not output correctly in the data log of a DC parametric test for device power supply pins. | 以下の条件をすべて満たすとき、データ・ログのFilterの出力が正しくありませんでした。 条件 (1) MEASURE_DPSIMクラス、MEASURE_DPSAVRIMまたはMEASURE_DPSVMクラスを使用する (2) DPSVSIMクラスまたはDPSIAVMクラスのFilterメンバにOFFを指定する | When all of the following conditions were met, Filter in the data log was not output correctly. Conditions (1) The MEASURE_DPSIM class, MEASURE_DPSAVRIM class, or MEASURE_DPSVM class was used. (2) OFF was specified for the Filter member of the DPSVSIM class or DPSIAVM class. | データログのFilterは、正しく出力するようになりました。 | Filter is now output correctly in the data log. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3小林
R1.02_00 | 6/8追加 | BTS00028203 | Defect | TDL | Testing Unit Class | COMPATIBLEクラスのpmux33データ・メンバでONを指定したとき、SystemViewerツールとTDL_DebuggerツールでPMUXが表示できない現象 | Unable to display PMUX on System Viewer or TDL Debugger when ON was specified for the pmux33 data member in the COMPATIBLE class | COMPATIBLEクラスのpmux33データ・メンバでONを指定したとき、SIGNAL クラスまたは SIGNAL_TIMING クラスの optionデータ・メンバでPMUXを指定すると、SystemViewerツールおよびTDL_DebuggerツールでPMUXを表示することができず、WSTRBを表示していました。 | When ON was specified for the pmux33 data member in the COMPATIBLE class, specifying PMUX for the option data member of the SIGNAL class or SIGNAL_TIMING class disabled the display of PMUX on the System Viewer tool or TDL Debugger tool, and WSTRB was displayed instead. | COMPATIBLEクラスのpmux33データ・メンバでONを指定したとき、SystemViewerツールとTDL_DebuggerツールはPMUXを表示できるようになりました。 | PMUX can now be displayed on the System Viewer tool or TDL Debugger tool when ON is specified for the pmux33 data member of the COMPATIBLE class. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3小林
R1.02_00 | 6/8追加 | BTS00028329 | Defect | TDL | Testing Unit Class | HSIFピンとTMode(eLPIN)でDCパラメトリック試験するとき、Get_FailTestNum()メソッドとGet_TestNum()メソッドのテスト番号が正しく取得できない現象 | Unable to obtain test numbers correctly with the Get_FailTestNum() method and Get_TestNum() method when a DC parametric test was performed using HSIF pins and TMode(eLPIN) | 以下の条件をすべて満たすとき、MEASURE_IMクラスまたはMEASURE_VMクラスのGet_FailTestNum()メソッドとGet_TestNum()メソッドの戻り値が物理ピン番号を付加したものではありませんでした。 条件 (１)pinlistメンバにHSIFPINオブジェクトもしくはHSIFPINLISTオブジェクトを指定 (２)TModeデータ・メンバにeLPINを指定 | When all of the following conditions were met, the return values of the Get_FailTestNum() method and Get_TestNum() method of the MEASURE_IM class or MEASURE_VM class were not those with physical pin numbers. Conditions (1) An HSIFPIN object or HSIFPINLIST object was specified for the pinlist member. (2) eLPIN was specified for the TMode data member. | HSIFピンとTMode(eLPIN)でDCパラメトリック試験するとき、Get_FailTestNum()メソッドとGet_TestNum()メソッドは物理ピンを付加したテスト番号が正しく取得できるようになりました。 | When a DC parametric test is performed using HSIF pins and TMode(eLPIN), correct test numbers to which physical pin numbers are assigned can now be obtained with the Get_FailTestNum() method and Get_TestNum() method. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3小林
R1.02_00 | 6/8追加 | BTS00028329 | Defect | TDL | Testing Unit Class | HSIFピンとTMode(eLPIN)でDCパラメトリック試験するとき、HIDARクラスのcond_separrate_dut(OFF)でランタイムエラーにならない現象 | A runtime error did not occur with cond_separate_dut(OFF) of the HIDAR class when a DC parametric test was performed using HSIF pins and TMode(eLPIN). | 以下のエラーとなる条件をすべて満たすとき、MEASURE_IMクラスとMEASURE_VMクラスのExec()メソッドでランタイムエラーになりませんでした。 エラーとなる条件 (１)pinlistメンバにHSIFPINオブジェクトもしくはHSIFPINLISTオブジェクトを指定 (２)TModeデータ・メンバにeLPINを指定 | A runtime error did not occur with the Exec() method of the MEASURE_IM class and MEASURE_VM class when all of the following conditions were met. Conditions (1) An HSIFPIN object or HSIFPINLIST object was specified for the pinlist member. (2) eLPIN was specified for the TMode data member. | HSIFピンとTMode(eLPIN)でDCパラメトリック試験するとき、HIDARクラスのcond_separate_dut（OFF)でランタイムエラーが発生するようになりました。 | A runtime error now occurs with cond_separate_dut(OFF) of the HIDAR class when a DC parametric test is performed using HSIF pins and TMode(eLPIN). | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3小林
R1.02_00 | 6/22追加 | BTS00028384 | Defect | TDL | Testing Unit Class | ファンクション試験のデータ・ログでフェイルしたピンのみを出力したとき、2個目以降のDUTにすべてのフェイルしたピンが出力されない現象 | Function test DataLog did not output all failed pins for the second DUT and the larger when it was specified to output failed pin only. | MEASURE_FTクラスで以下の条件をすべて満たす場合、2個目以降のDUTのデータ・ログには、そのDUTでフェイルしたピンと直前のDUTで表示したピンの論理積(AND)で出力していました。 なお、ファンクション試験自体は正常に行われています。 条件 (1)複数個同時測定を行う (2)DATALOGクラスのft_formatデータ・メンバにDTLOG_V_FAILPINを指定する(DataLog Setup Window での設定も含む) (3)Exec()メソッドで、2個以上のDUTの測定結果がFailする | When all of the following conditions are met in the MEASURE_FT class, the function test data log for the 2nd DUT and the larger would output the logical-AND of the pins that failed in the last logging targeted DUT and the pins that were shown in the previous logging targeted DUTs. Note that the function test is executed in correctly despite the issue. Condition: (1) Tests with multiple DUTs in parallel (2) Specifies DTLOG_V_FAILPIN for ft_format data member in DATALOG class (Includes setup by DataLog Setup window) (3) Two or more DUTs are in failure as the Exec() method execution result. | すべてのDUTに対し、フェイルしたピンが正しく出力されるようになりました。 | Failed pins are output correctly for all DUTs. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3阪東
R1.02_00 | 7/3追加 | BTS00028422 | Defect | TDL | Testing Unit Class | VECTORMEMクラスのWrite_TTB_Single()メソッドでPTMUXの後半パターンが正しく書き込めない現象 | Unable to rewrite second half patterns correctly by the Write_TTB_Single() method of VECTORMEM class when pattern was using PTMUX function. | 以下の条件をすべて満たすとき、VECTORMEMクラスのWrite_TTB_Single()メソッドで後半パターンの書き込みが正しくできませんでした。 条件 (1)PTMUX機能を使用する (2)eHPINを指定する (3)書き込み対象が2ピン以上 | When all of the following conditions were met, the Write_TTB_Single() method of VECTORMEM class was unable to rewrite second half patterns correctly. Conditions (1)Using PTMUX function. (2)Using eHPIN. (3)Rewriting target pins were 2 or more. | Write_TTB_Single()メソッドで後半パターンの書き込みが正しくできるようになりました。 | The VECTORMEM::Write_TTB_Single() method can now write second half patterns correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 廣町
R1.02_00 |  | BTS00028190 | Enhancement | Automation | Equipment_Driver | Alarm状態検出時のテスト・エンド処理の変更 | Change of test end processing at alarm state detection | テスト・エンドでAlarm状態を検出した場合はBin情報を装置に送らない処理にしました。 これにより、Alarmが発生したときに装置は停止します。 | Bin information is not sent to the equipment when an alarm state is detected at test end. Because of this change, the equipment now stops operating when an alarm has been issued. |  |  |  |  | AT_T6KProberHandler_x64 | T6391 システム・ソフトウェア 装置ドライバ リファレンス・マニュアル | T6391 System Software Equipment Driver Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft4.xls
R1.02_00 |  | BTS99999999 | Enhancement | Automation | Equipment_Driver | TDLロード時のイベント対応 | Support for events issued at the time of TDL load | TDLロード・スタート・イベントとTDLロード・エンド・イベントに対応しました。 | The TDL load start event and TDL load end event are now supported. |  |  |  |  | AT_T6KProberHandler_x64 | T6391 システム・ソフトウェア 装置ドライバ リファレンス・マニュアル | T6391 System Software Equipment Driver Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft4.xls
R1.02_00 | 6/5追加 | BTS99999999 | Enhancement | Cal/Diags | Structural_Diagnostics(System) | T6391 RND440 3584CH HIFIX の対応 | Support for T6391 RND440 3584CH HIFIX | T6391 RND440 3584CH HIFIX 実装システムで、DC キャリブレーション、AC キャリブレーション、診断が、実行できるようにしました。 | DC Calibration, AC Calibration, and Diagnostics can now be performed for a system equipped with the T6391 RND440 3584CH HIFIX. |  |  |  |  | AT_T6KAQMCD_x64,AT_T6KCommonCD_x64,AT_T6KDM8GbpsCD_x64,AT_T6KRC5VECD_x64,AT_T6KSGM208CD_x64 | T6391 LCD ドライバ・テスト・システム ダイアグ・キャリブレーション解説書 | T6391 LCD Driver Test System Diagnostics/Calibration Manual | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | ASDテスト開発課 吉岡
R1.02_00 |  | BTS00028050 | Enhancement | Emulator | General | T6391 システム・ソフトウェア エミュレータ対応 | Support for T6391 System Software emulator | T6391 システム・ソフトウェアが、オフライン・モードで使用可能になりました。 | T6391 System Software can now be used in offline mode. |  |  |  |  | AT_T6KAQM_x64,AT_T6KCommon_x64,AT_T6KDM8Gbps_x64,AT_T6KEmulator_x64,AT_T6KRC5VE_x64,AT_T6KSGM208_x64,OAI_T6KOS_x64,OAI_T6KUserSDK_x64 | T6391 システム・ソフトウェア エミュレータ ユーザーズ・マニュアル | T6391 System Software Emulator User's Manual | PLXE61,PLXT61,PLXM20-MD | UN_MEsoft.xls | 荒井
R1.02_00 | 7/6追加原稿 | BTS00028140 | Enhancement | GUI_Tools | ControlBox | タッチパネル上で基本的なテストの操作を行うControl Boxの追加 | Addition of Control Box for performing basic test operations on the touch panel | Control Boxを使って、以下のことができるようになりました。 ・テストの実行、停止 ・各DUT、全体のテスト結果表示 ・Total/Pass/Fail数の表示 ・カテゴリ、ソート番号の表示 ・FunctionKeyの設定 ・Production Modeの表示 ・Binカウンタのクリア ・Recycle機能 ・PlanName/TestIDの表示 R1.02_00よりも前のレビジョンで表示するControl Boxの動作は保証していません。 | The following operations can now be performed using Control Box: - Executing and stopping a test - Displaying the test result of each DUT and all DUTs - Displaying the total number of DUTs as well as the numbers of Passes and Fails - Displaying the category and sort numbers - Function Key setting - Production Mode display - Clearing the Bin counter - Recycle function - Displaying PlanName/TestID Control Box displayed in the earlier software revisions than R1.02_00 is not supported officially. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 平
R1.02_00 |  | BTS00028211 | Enhancement | GUI_Tools | PatternEditor | Windowメニューの追加 | Addition of Window menu | Windowメニューを使って、パターン・ウィンドウを整列して表示できるようになりました。 | Pattern windows are now arranged and displayed by using the Window menu. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_00 |  | BTS00028213 | Enhancement | GUI_Tools | PatternEditor | Fail Detail機能の追加 | Addition of a Fail Detail function | FAILの種類を色分けして表示できるようになりました。 | Fails can now be displayed in different colors according to their types. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_00 |  | BTS00028165 | Enhancement | GUI_Tools | SystemViewer | サブ・ウィンドウを開いていなくてもセットアップ情報をロードする機能追加 | Addition of a function that loads setup information without opening the subwindow | サブ・ウィンドウを開いていない場合、セットアップ情報をファイルからロードできるようになりました。 | Setup information can now be loaded from a file when the subwindow is not open. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア Wafer Map Tool リファレンス・マニュアル | T6391 System Software Wafer Map Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.02_00 |  | BTS00028163 | Enhancement | GUI_Tools | SystemViewer | 未使用のTSが含まれるTimingデータを表示すると、エラーにする機能追加 | Addition of a function causing an error when displaying Timing data including unused TS | 未使用のTSが含まれるTimingデータを表示すると、エラー・ダイアログを表示できるようになりました。 | When Timing data including unused TS is displayed, an error dialog box can now be displayed. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア Wafer Map Tool リファレンス・マニュアル | T6391 System Software Wafer Map Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.02_00 |  | BTS00028159 | Enhancement | GUI_Tools | SystemViewer | Windowメニューの追加 | Addition of Window menu | Windowメニューを使って、サブ・ウィンドウを整列して表示できるようになりました。 | Subwindows are now arranged and displayed by using the Window menu. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア Wafer Map Tool リファレンス・マニュアル | T6391 System Software Wafer Map Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.02_00 |  | BTS00028357 | Enhancement | GUI_Tools | TestControlPanel | Use Offline Configメニューの追加 | Addition of Use Offline Config menu item | オフライン構成ファイルの有効/無効を切り替えるメニュー([File]->[Use Offline Config])を追加しました。 | A menu item that switches between enabling and disabling the offline configuration file has been added ([File] -> [Use Offline Config]). |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_00 |  | BTS00028154 | Enhancement | GUI_Tools | TestControlPanel | Test Log Windowに確認ダイアログの追加 | Addition of confirmation dialog box to Test Log Window | Test Log Windowを表示した状態でProduction ModeをONに変更した場合、Test Log Windowの終了を確認できるようになりました。 | When Production Mode is changed to ON while Test Log Window is displayed, termination of Test Log Window can now be confirmed. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.02_00 |  | BTS00028262 | Enhancement | GUI_Tools | WaferMapTool | PASS/FAILの色を表示する機能追加 | Addition of a function for displaying colors for Pass and Fail results | チップの測定結果を表示した場合、Passを緑色、Failを赤色で表示できるようになりました。 | Pass and Fail results of chip measurement can now be displayed in green and red respectively. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア Wafer Map Tool リファレンス・マニュアル | T6391 System Software Wafer Map Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.02_00 |  | BTS00028224 | Enhancement | GUI_Tools | WaveScopeTool | Overlayを繰り返した場合の動作の改善 | Improved operation when overlay is repeated | Overlayを繰り返したとき、波形データをクリック、あるいはコピーした場合の動作を高速化しました。 | The operation time required when waveform data is clicked or copied when overlay is repeatedly performed has been reduced. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft8.xls | 村山
R1.02_00 |  | BTS00028226 | Enhancement | GUI_Tools | WaveScopeTool | ファイル選択ダイアログにデフォルトで表示されるディレクトリの変更 | Change of the directory displayed in the file selection dialog box by default | ファイル選択ダイアログのデフォルトで表示されているディレクトリが、前回表示していた場所となるように変更しました。 | The directory displayed in the file selection dialog box by default is now the directory displayed last. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft8.xls | 村山
R1.02_00 |  | BTS00028228 | Enhancement | GUI_Tools | WaveScopeTool | 複数の波形データの個別ファイル保存機能の追加 | Addition of a function for saving multiple waveform data items in individual files | [File]→[Save File As Each Graph...]メニューから、複数の波形データを個別のファイルに保存できるようになりました。 | Multiple waveform data items can now be saved in individual files from the [File] → [Save File As Each Graph...] menu. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft8.xls | 村山
R1.02_00 |  | BTS00028199 | Enhancement | GUI_Tools | WaveTool | パターン・データを変更する機能の追加 | Addition of a function for changing pattern data | LogicAnalyzerでパターン・データを変更できるようになりました。 | Pattern data can now be changed using LogicAnalyzer. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.02_00 |  | BTS00028201 | Enhancement | GUI_Tools | WaveTool | DUT番号を表示する機能の追加 | Addition of a function for displaying DUT numbers | OscilloscopeのコメントにDUT番号を表示するようになりました。 | DUT numbers are now displayed in the comment of Oscilloscope. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.02_00 | 6/29追加 | BTS00028395 | Enhancement | GUI_Tools | WaveTool | LCDピンのサンプリングに関する機能の変更 | Tool ability modification in the LCD pin sampling data display | LCDピンのパターン・ニーモニックに"X"が記述されたサイクルはサンプリングできない範囲のため、波形を表示しないようになりました。 | Tool ability modification was made not to display an out-of-sampling-range waveform that should be deemed as such under the LCD pin pattern cycle condition of having the mnemonic-"X" in it. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.02_00 |  | BTS00027701 | Enhancement | PatternCompiler | at_patcom63 | CHANNEL文のLCDピン数拡張の対応 | The channel sentence format has been extended to accommodate the larger number of LCD pins to specify in it. | パターンのCHANNEL文に、LCDEXPAND2を指定すると、513から4096まで指定可能になりました。 | Channel sentence format used in the pattern descriptions has been extended to accommodate the 513-4096 LCD pins to specify in it that should contain the LCDEXPAND2 definition. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア パターン・プログラム(LPAT) リファレンス・マニュアル | T6391 System Software Pattern Program (LPAT) Reference Manual | PLXM20-MD | UN_SoCSoft9.xls | 渋谷
R1.02_00 | 最終入力日付：6/17 | BTS00028372 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | テスティング・ユニット・クラスの実行時間の高速化 | Enhancement of testing unit class execution time | 以下のテスティング・ユニット・クラスの実行時間を高速化しました。 1. 対象クラス : VSIMクラス、ISVMクラス 条件 : HVDCを使用したLoad()メソッドの実行 改善時間 : 1mS 2. 対象クラス : MEASURE_ＩMクラス、MEASURE_VMクラス 条件 : HVDCを使用したSet()メソッドの実行 改善時間 : 1mS 3. 対象クラス : MEASURE_FTクラス、MEASURE_ACクラス 条件 : HSIFを使用したExec()メソッド及びStart()メソッドの実行 改善時間 : 約100マイクロ秒から数ミリ秒(使用するピン数およびDUTの数に依存) 4. 対象クラス : VECTORFILEクラス、VECTORFILEGRPクラス 条件 : HSIFを使用したPreExec()メソッドの実行 改善時間 : 約100マイクロ秒から数ミリ秒(使用するピン数およびDUTの数に依存) | The execution time of the following testing unit classes has been improved: 1. Relevant classes: VSIM and ISVM Condition: Load() method that uses HVDC is executed. Improved time: 1mS 2. Relevant classes: MEASURE_IM and MEASURE_VM Condition: Set() method that uses HVDC is executed. Improved time: 1mS 3. Relevant classes: MEASURE_FT and MEASURE_AC Condition: Exec() method and Start() method that uses HSIF is executed. Improved time: About 100 microseconds to few milliseconds (depends on number of DUTs and used pins) 4. Relevant classes: VECTORFILE and VECTORFILEGRP Condition: PreExec() method that uses HSIF is executed. Improved time: About 100 microseconds to few milliseconds (depends on number of DUTs and used pins) |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-MD | UN_ASDSoft2.xls | ASDソフト2課 斉木
R1.02_00 | 6/8追加 | BTS00028327 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | HVDCでMVMモードのDCパラメトリック試験でFilter(ON)の対応 | Support for Filter(ON) in a DC parametric test with HVDC in MVM mode | ISVMクラスのRescデータ・メンバにHVDC、SRngデータ・メンバにMVMを指定するとき、Filterデータ・メンバにONの指定が可能になりました。 | ON can now be specified for the Filter data member when HVDC is specified for the Resc data member and MVM is specified for the SRng data member in the ISVM class. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3小林
R1.02_00 | 6/9追加 | BTS00027576 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | T6391 RND440 3584CH LIF HIFIX対応 | Support for T6391 RND440 3584CH LIF HIFIX | T6391 RND440 3584CH LIF HIFIXに対応しました。 以下のクラスに対して機能追加を行いました。 (1)T6391 RND440 3584CH LIF HIFIXに関連するクラス ・CWクラス ・DPSVSIMクラス ・LCDPSEL_VTILクラス ・LCD_TEST_CONDITIONクラス ・MEASURE_IMクラス ・MEASURE_VMクラス ・PARALLELクラス ・SIGDCLCDクラス ・SOCKETクラス ・SYS_INFOクラス ・VECTORMEMクラス ・VSPINクラス (2)T6391 RND440 3584CH LIF HIFIXで使用できない既存クラス ・CW2クラス ・PCONクラス | T6391 RND440 3584CH LIF HIFIX is now supported. Functions are added to the following classes: (1)Classes regarding T6391 RND440 3584CH LIF HIFIX - CW class - DPSVSIM class - LCDPSEL_VTIL class - LCD_TEST_CONDITION class - MEASURE_IM class - MEASURE_VM class - PARALLEL class - SIGDCLCD class - SOCKET class - SYS_INFO class - VECTORMEM class - VSPIN class (2)Existing classes which cannot be used for T6391 RND440 3584CH LIF HIFIX - CW2 class - PCON class |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 三俣
R1.02_00 | 7/9追加 | BTS00028218 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | VECTORMEMクラスのWrite_TS()メソッド対応 | Support for Write_TS() method in VECTORMEM class. | VECTORMEMクラスにCTBのタイミング・セットを書き換えるWrite_TS()メソッドを対応しました。 | Write_TS() method are now supported in VECTORMEM class. This method rewrites the CTB timing set data. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 大泉
R1.02_00 | 7/9追加 | BTS00027896 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | PARALLELクラスの任意ピン同時測定対応 | Support for ”Free-Pin-Assignment Parallel Test” in PARALLEL class. | テスタ・チャンネルをDUTに任意に割り付けて、複数個同時測定を行う機能をPARALLELクラスに追加しました。 | A function, which performs a parallel test by arbitrarily assigning tester channels to each DUT, has been added in PARALLEL class. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 大泉
R1.02_00 | 7/9追加 | BTS00027898 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | Advantest PerformAnce Licensing(aPAL) の新しいライセンスの対応 | Support the new licenses of Advantest PerformAnce Licensing (aPAL). | Advantest PerformAnce Licensing(aPAL) の新しいライセンスを使用できるようになりました。 | New licenses of Advantest PerformAnce Licensing(aPAL) are now supported. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア ユーザーズ・マニュアル | T6391 System Software User's Manual | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 大泉
R1.02_01 | 備考 | Main_No (BTS#) | Estimate_VendorType | Estimate_ModuleMain,Main_ModuleMain | Estimate_ModuleSub,Main_ModuleSub | UN_Summary_J 現象/機能のサマリー(日本語） | UN_Summary | UN_Detail_J 現象/機能の詳細(日本語） | UN_Detail | UN_ImpOpeResult_J 改善後の動作と結果(日本語） | UN_ImpOpeResult | UN_RelevantRevision_J 現象発生レビジョン(日本語） | UN_RelevantRevision | RelatedPackages | ReferDoc | ReferDoc_J | OutputProduct | InputFileName | responsibility for the UN contents
R1.02_01 | 8/20追加 | BTS00028538 | Defect | Cal/Diags | Structural_Diagnostics(LCD256) | T6391 LCD256モジュールの診断がフェイルする現象 | Diagnostics on the T6391 LCD256 Module failed | T6391 LCD256モジュールの下記の診断項目で、モジュールが正常であるにもかかわらず、フェイルすることがありました。 [診断項目] ・TEST 084030 CL CP ACCURACY CHECK | The following diagnostic item of T6391 LCD256 module sometimes failed despite the normal module state physically. [Diagnostic item] - TEST 084030 CL CP ACCURACY CHECK | 上記の診断項目を正しく実行できるようにしました。 | The above-mentioned diagnostic item is now executed correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | アルゴリズム開発課 生形
R1.02_01 | ・8/26追加原稿 ・"以降"は削除してください(10/1) | BTS00028602 | Defect | GUI_Tools | Control Box | Wafer EndまたはLot EndでENDランプが消灯する現象 | End lamp on Control Box was turned off at either event of the Wafer End or Lot End transmission. | プロバーやハンドラーから装置ドライバ経由でWafer EndまたはLot Endが送信されると テスト・プラン・エンドで点灯していたENDランプが消灯していました。 | End lamp that had been turned on at test plan end on Control Box was turned off if accompanied by the Wafer End or Lot End transmission from prober or handler via equipment driver. | Wafer EndまたはLot Endが送信されてもENDランプが変更されないようにしました。 | End lamp on Control Box stays at its proper state at either event of the Wafer End and Lot End transmission. | R1.02_00のみ | R1.02_00 only | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 平
R1.02_01 | ・8/26追加原稿 ・"以降"は削除してください(10/1) | BTS00028604 | Defect | GUI_Tools | Control Box | ALARMランプを消灯できない現象 | Alarm lamp was not turned off on Control Box. | テストプラン実行中にALARMが発生しALARMランプが点灯した場合、STOPボタンを押してもALARMランプが消灯しませんでした。そのため、STARTボタンやRECYCLEボタンを押してもテストプランを実行できませんでした。 | Alarm lamp that had been turned on to notify the alarm generation on Control Box during the test plan execution was not turned off by pressing down the STOP button. As such, pressing down the START or RECYCLE button did not work either on Control Box for restarting the test plan execution. | テストプラン実行中にALARMが発生しALARMランプが点灯した場合、STOPボタンを押すとALARMランプが消灯できるようにしました。 | Alarm lamp that has been turned on to notify the alarm generation on Control Box during the test plan execution is turned off by pressing down the STOP button. | R1.02_00のみ | R1.02_00 only | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 平
R1.02_01 | ・8/26追加原稿 ・"以降"は削除してください(10/1) | BTS00028493 | Defect | GUI_Tools | Control Box | PLANNAMEにテストプラン名が正しく表示されない現象 | PLANNAME on the Control Box display did not assume a correct test plan name of the current operation target. | tdl_ploadコマンドでテストプランをロードすると、PLANNAMEにテストプラン名が正しく表示されないことがありました。 | PLANNAME on the Control Cox display would fail to assume a correct test plan name of the current operation target under its loading condition of the tdl_pload command taken means. | tdl_ploadコマンドでテストプランをロードしても、PLANNAMEにテストプラン名を正しく表示するようにしました。 | PLANNAME on the Control Cox display assumes a correct test plan name of the current operation target under its loading condition of the tdl_pload command taken means. | R1.02_00のみ | R1.02_00 only | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 平
R1.02_01 | 9/17追加原稿 | BTS00028653 | Defect | GUI_Tools | General | マニュアルを開くとき、ユーザー・アカウント制御ダイアログが出る現象 | When you opened the manual, User Account Control dialog would be displayed. | 下記のツールからマニュアルを開くとき、ユーザー・アカウント制御ダイアログが表示されることがありました。 TDL Debugger Tool System Viewer SysLog Mask Tool Console Window | When you opened the manual from each of the following tools, User Account Control dialog would be displayed: TDL Debugger Tool System Viewer SysLog Mask Tool Console Window | 上記の操作をしても、ユーザー・アカウント制御ダイアログを表示しないようにしました。 | If you perform the above operation, User Account Control dialog is not displayed. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_01 | 9/17追加原稿 | BTS00028657 | Defect | GUI_Tools | PatternEditor | [Save]と[Save As]メニューが選択できる現象 | [Save] and [Save As] menu would work to be selected though being supposed not to. | パターンの保存機能は機能制限となっていますが、[Save]と[Save As]メニューが選択できていました。 | Saving function of the pattern has been deemed as the function limitation while [Save] and [Save As] menu of it would work to be selected. | [Save]と[Save As]メニューを選択できないようにしました。 | [Save] and [Save As] menu do not work to be selected as they are supposed not to. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_01 | 9/15英文修正 WANT | BTS00028562 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | HSIFデータでSIGDCの設定が表示できない現象 | SIGDC setting of HSIF data could not be displayed. | テスト・プラン・プログラムにおいて、SIGDCクラスのpinlistデータ・メンバでHSIFPINオブジェクトよりも前にDPINオブジェクトが設定されている場合、HSIFデータでSIGDCの設定が表示できませんでした。 | When the DPIN object was set prior to the HSIFPIN object by the pinlist data member of SIGDC class at test plan program, the SIGDC setting of the HSIF data could not be displayed. | テスト・プラン・プログラムにおいて、SIGDCクラスのpinlistデータ・メンバでHSIFPINオブジェクトよりも前にDPINオブジェクトが設定されていても、HSIFデータでSIGDCの設定が表示できるようにしました。 | If the DPIN object is set prior to the HSIFPIN object by the pinlist data member of SIGDC class at test plan program, the SIGDC setting of the HSIF data is displayed correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.02_01 | ・9/17追加原稿 ・"以降"は削除してください(10/1) | BTS00028655 | Defect | GUI_Tools | TDLDebugger | Wave Scope Toolを開くとき、ユーザー・アカウント制御ダイアログが出る現象 | When you opened Wave Scope Tool, User Account Control dialog would be displayed. | TDL Debugger ToolからWave Scope Toolを開くとき、ユーザー・アカウント制御ダイアログが表示されることがありました。 | When you opened Wave Scope Tool from TDL Debugger Tool, User Account Control dialog would be displayed. | 上記の操作をしても、ユーザー・アカウント制御ダイアログを表示しないようにしました。 | If you perform the above operation, User Account Control dialog is not displayed. | R1.02_00のみ | R1.02_00 only | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.02_01 | ・9/9追加原稿 ・9/24英文の計算式修正依頼(MUST) ・"以降"は削除してください(10/1) | BTS00028584 | Defect | GUI_Tools | Tools_in_General | 任意ピン同時測定時にマイクロ・インストラクションが正しく表示されない現象 | Tool display of micro instructions was incorrect if it made during the free-pin-assignment parallel test execution. | 以下の条件をすべて満たすとき、Pattern EditorまたはWave Toolでマイクロ・インストラクションが正しく表示できませんでした。 条件： (条件1)PARALLELクラスのlcdpinデータ・メンバに"FREE_ASSIGN"を指定する (条件2)LCDPINクラスのdefineデータ・メンバのDUT1に以下の計算式に合致する物理ピンが無い場合 計算式：1＋128×(N－1) ～ 32＋128×(N－1) (Nは1～28) | Pattern Editor or Wave Scope Tool display of micro instructions was incorrect if made under all of the following free-pin-assignment parallel test setting met condition: Condition: (1) "FREE ASSIGN" is specified in the lcdpin data member of the PARALLEL class. (2) Physical pin numbers of the following formula-calculated range do not exist for DUT1 specified in the define data member of the LCDPIN class: 1 + 128 X (N-1) to 32 + 128 X (N-1) (N = 1 to 128) | 上記の条件の場合でも、マイクロ・インストラクションを正しく表示できるようにしました。 | Pattern Editor or Wave Scope Tool display of micro instructions are correct if made under all of the above free-pin-assignment parallel test setting met condition. | R1.02_00のみ | R1.02_00 only | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | ASDSoft3 廣町
R1.02_01 | 8/24修正 | BTS00028532 | Defect | TDL | TDL Interpreter | tdl_codeコマンドのトレース・モードが動作しない現象。 | Measurement execution by the tdl_code command did not proceed in trace mode. | tdl_codeコマンドに-tオプションを指定した場合に、トレース・モードが動作していませんでした。 | Measurement execution by the tdl_code command of the -t option specified setting did not proceed in trace mode. | tdl_codeコマンドに-tオプションを指定した場合に、トレース・モードが動作するようにしました。 | Measurement execution by the tdl_code command of the -t option specified setting proceeds normally in trace mode. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.02_01 | 8/24修正 | BTS00028534 | Defect | TDL | TDL Interpreter | long long intオブジェクトの値をprint文で正しく出力できない現象。 | Print sentence definition of the long long int object value did not work for a correct data output. | long long intオブジェクトの値をprint文に指定すると正しい値が出力できませんでした。 | Print sentence definition of the long long int object value did not work for a correct data output. | long long intオブジェクトの値をprint文で正しく出力できるようにしました。 | Print sentence definition of the long long int object value works for a correct data output. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.02_01 | 8/24修正 | BTS00028536 | Defect | TDL | TDL Interpreter | 相対パス指定の$include文またはuse文を含むTDLプログラムをTDL Debuggerから再ロードできない現象。 | TDL file of such definition condition that should contain the relative path specified $include or use sentence was not reloaded using TDL Debugger. | 相対パス指定の$include文またはuse文を含むTDLプログラムをTDL Debuggerから再ロードするとコンパイル・エラーとなっていました。 | TDL file of such definition condition that should contain the relative path specified $include or use sentence was not reloaded using TDL Debugger but resulted in a compilation error. | 相対パス指定の$include文またはuse文を含むTDLプログラムをTDL Debuggerから再ロードできるようにしました。 | TDL file of such definition condition that should contain the relative path specified $include or use sentence is reloaded without an error using TDL Debugger. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.02_01 | 8/27修正 | BTS00028553 | Defect | TDL | TDL Interpreter | COMMON.LSTに記述したTDLプログラムがロードできない現象。 | TDL test program was not loaded if done as part of the COMMON.LST definitions. | COMMON.LSTへ絶対パスで記述したTDLプログラムがシステム起動時にロードできませんでした。 | TDL test plan program was not loaded at the system startup if done as part of the absolute path made COMMON.LST definitions. | COMMON.LSTへ絶対パスで記述したTDLプログラムがシステム起動時にロードできるようにしました。 | TDL test plan program is loaded properly at the system startup if done as part of the absolute path made COMMON.LST definitions. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.02_01 | R1.02_00については、"R1.02_00以降"の"以降"をカットして『R1.02_00』にしてください(10/1) | BTS00028579 | Defect | TDL | TDL Interpreter | テスト・プランのアンロード後にインタロック・アラームが発生する現象 | Interlock alarm was generated at a specific operation following the test plan unloading. | テスト・プランのアンロード後にパフォーマンス・ボードをアンロックした場合、インタロック・アラームが発生していました。 | Interlock alarm was generated if unlocking performance board upon completion of the test plan unloading. | テスト・プランのアンロード後にパフォーマンス・ボードをアンロックした場合、インタロック・アラームが発生しないようにしました。 | No interlock alarm is generated if unlocking performance board upon completion of the test plan unloading. | R1.02_00のみ | R1.02_00 only | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 清野
R1.02_01 |  | BTS00028565 | Defect | TDL | Testing Unit Class | SCAN2クラスのExec()メソッドを実行するとエラーが発生する現象 | Executing the Exec() method in the SCAN2 class would result in error. | SCAN2クラスで以下の条件に該当するセットアップ・ファイルを使用してExec()メソッドを実行すると以下のエラーが発生し、シュムーを実行できませんでした。 [エラーメッセージ] Error occurred in Exec() using Scan Setup File. 条件: X軸で使用するセットアップ・パラメータより先にY軸で使用するセットアップ・パラメータが定義されている。 | Executing the Exec() method in the SCAN2 class using the setup file of such definition condition as described below would result in error of the following error message, unable thus to run Shmoo successfully: [Error Message] Error occurred in Exec() using Scan Setup File. Condition: Y axis-setup parameter is defined prior to the X axis-setup parameter in the file. | 条件に該当するセットアップ・ファイルを使用してExec()メソッドを実行してもエラーが発生せず、シュムーを実行できるようになりました。 | Executing the Exec() method in the SCAN2 class using the setup file of such definition condition as described above encounters no error, affording thus to run Shmoo successfully. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.02_01 | 発生レビジョンを記入してください。(10/1) | BTS00028545 | Defect | TDL | Testing Unit Class | 任意ピン同時測定時にMEASURE_FTクラスの一部のメソッドで正常に動作しない現象 | Part of the MEASURE_FT class methods did not operate correctly during the free- pin-assignment parallel test execution. | 以下の条件をすべて満たすとき、MEASURE_FTクラスの次のメソッドは正常に動作しませんでした。 条件： (1)PARALLELクラスのpin, lcdpin, rvspinデータ・メンバに"FREE_ASSIGN"を指定する (2)DFMクラスのtypeデータ・メンバに"DFM_FAILSTORE"または"DFM_FIRST_FAILSTORE"を指定する (3)同時測定の対象のDUTの数が2以上である 正常動作しないメソッド： ・Get_Tofl() ・Get_Dfmcnt() ・Get_Ste_addr() ・Get_Ts() ・Get_Rpcnt() ・Get_RpcntLong() ・Get_RpcntSts() | The below listed MEASURE_FT class methods did not operate correctly under all of the following-met condition: Condition: (1) Specify "FREE_ASSIGN" in the pin, lcdpin, or rvspin data member of the PARALLEL class. (2) Specify "DFM_FAILSTORE" or "DFM_FIRST_FAILSTORE" in the type data member of the DFM class. (3) Two or more of the measurement DUTs are handled in parallel test. Issue susceptible methods: - Get_Tofl() - Get_Dfmcnt() - Get_Ste_addr() - Get_Ts() - Get_Rpcnt() - Get_RpcntLong() - Get_RpcntSts() | MEASURE_FTクラスの各メソッドが正常動作するようにしました。 | The aforementioned MEASURE_FT class methods work properly under all of the above-met condition. | R1.02_00のみ | R1.02_00 only | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 中里
R1.02_01 | 発生レビジョンを記入してください。(10/1) | BTS00028422 | Defect | TDL | Testing Unit Class | VECTORMEMクラスのWrite_TTB_Single()メソッドでLCDパターンを書き換えると、書き換えたアドレス以降のLCDパターンが正しく動作しない現象 | Rewritten pattern by the Write_TTB_Single() method in the VECTORMEM class would not operate properly at the rewritten pattern address and beyond. | 以下の条件をすべて満たすとき、VECTORMEMクラスのWrite_TTB_Single()メソッドでLCDパターンを書き換えると、書き換えたアドレス以降のLCDパターンが正しく動作しませんでした。 条件： (1)PIN_MODEにeLCDHPIN(LCDピンの物理ピン番号)を指定する (2)すべてのLCDピンが"X"パターンから、1ピンでも"X"以外のパターンに書き換える または、1ピンでも"X"以外のパターンから、すべてのLCDピンが"X"となるパターンに書き換える | Rewritten pattern by the Write_TTB_Single() method in the VECTORMEM class under all of the following-met condition would not operate properly at the rewritten pattern address and beyond: Condition: (1) Specify eLCDHPIN (physical LCD pin number) in PIN_MODE. (2) Rewrite LCD pin pattern of all "X" addresses to LCD pin pattern of other than "X" address at one pin in the least. Or rewrite LCD pin pattern of other than "X" address at one pin in the least to LCD pin pattern of all "X" addresses. | VECTORMEMクラスのWrite_TTB_Single()メソッドでLCDパターンを書き換えると、書き換えたアドレス以降のLCDパターンが正しく動作するようにしました。 | Rewritten pattern by the Write_TTB_Single() method in the VECTORMEM class under all of the following-met condition operates properly at the rewritten pattern address and beyond: Condition: (1) Specify eLCDHPIN (physical LCD pin number) in PIN_MODE. (2) Rewrite LCD pin pattern of all "X" addresses to LCD pin pattern of other than "X" address at one pin in the least. Or rewrite LCD pin pattern of other than "X" address at one pin in the least to LCD pin pattern of all "X" addresses. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 廣町
R1.02_01 |  | BTS00028551 | Defect | TDL | Testing Unit Class | データ・ログにおいてウェハ上のXYアドレスが正しく表示されない現象 | Datalog display was incorrect at the wafer XY address. | 以下の条件をすべて満たす場合、データ・ログにウェハ上のXYアドレスが正しく表示されませんでした。(DataLog Setup Window での設定も含む) 条件： ・複数個同時測定 ・DATALOGクラスのwaferXYデータ・メンバにONを設定した場合、またはformatデータ・メンバにDTLOG_HRF_DATAを設定した場合 | Datalog display (including that of the DataLog Setup Window settings) was incorrect at the wafer XY address under all of the following-met condition: Condition: - Parallel test - The waferXY data member in the DATALOG class was set to ON or the format data member in the same class is set to DTLOG_HRF_DATA. | ウェハ上のXYアドレスを正しく表示します。 | Datalog display is correct at the wafer XY address. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 阪東
R1.02_01 | 9/14 追加 | BTS00028632 | Defect | TDL | Testing Unit Class | MEASURE_FTクラスのGet_Ste_addr()メソッドでランタイム・エラーが発生する現象 | Get_Ste_addr() method of the MEASURE_FT class would raise a run-time error. | MEASURE_FTクラスのGet_Ste_addr()メソッドで以下の条件のいずれかに該当した場合、ランタイム・エラーが発生していました。 条件： ・サブルーチンとサブルーチン以外のSTEアドレスを同時に取得した場合 ・VECTORFILEGRPクラスでグループ化した複数のパターンのSTEアドレスを同時に取得した場合 | Get_Ste_addr() method of the MEASURE_FT class would raise a run-time error when either of following condition was met: Condition: (1) STE addresses of a main pattern and a subroutine pattern are obtained at the same time (2) STE addresses of two or more different patterns of the VECTORFILEGRP class member are obtained at the same time. | MEASURE_FTクラスのGet_Ste_addr()メソッドでランタイム・エラーが発生せず、正常動作するようにしました。 | Get_Ste_addr() method of the MEASURE_FT class works without raising a run-time error. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 中里
R1.02_01 | 9/14 追加 | BTS00028638 | Defect | TDL | Testing Unit Class | VECTORMEMクラスのWrite_TTB()およびWrite_TTB_Single()メソッドでLCDパターンが正しく書き換えられない現象 | Write_TTB() method or Write_TTB_Single() method in the VECTORMEM class would not operate properly in rewriting the LCD pattern. | 以下のいずれかの条件を満たすとき、VECTORMEMクラスのWrite_TTB()およびWrite_TTB_Single()メソッドでLCDパターンの書き換えが正しくできませんでした。 条件： (1)すべてのLCDピンのパターンが"X"のアドレスに対して、いずれかのLCDピンで"X"のパターンを上書きする (2)すべてのLCDピンのパターンが"X"の複数のアドレスに対して、いずれかのLCDピンを"X"以外のパターンに同時に2アドレス以上書き換える (3)LCDピンにおいて、1ピンでも"X"以外のパターンから、すべてのLCDピンのパターンが"X"となるようにパターンを同時に2アドレス以上書き換える | Write_TTB() method or Write_TTB_Single() method in the VECTORMEM class would not operate properly in rewriting the LCD pattern if run under either of the following-met condition: Condition: (1) Rewrite LCD pin pattern at one pin among those of all "X" addresses. (2) Rewrite LCD pin pattern at two or more pins among those of all "X" addresses to LCD pin pattern of other than "X" address at one pin all at once. (3) Rewrite LCD pin pattern at one other than "X" address in the least among those of all "X" addresses to LCD pin pattern of all "X" addresses at the entire pins all at once. | 上記の条件の場合でも、VECTORMEMクラスのWrite_TTB()およびWrite_TTB_Single()メソッドでLCDパターンが正しく書き換えできるようにしました。 | Write_TTB() method or Write_TTB_Single() method in the VECTORMEM class operates properly in rewriting the LCD pattern if run under either of the above-met condition. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 廣町
R1.02_01 | ・9/14 追加 ・R1.02_00については、"R1.02_00以降"の"以降"をカットして『R1.02_00』にしてください(10/1) | BTS00028495 | Defect | TDL | Testing Unit Class | 任意ピン同時測定時のHSIFピンでSEQ測定シーケンスを指定するとき、MEASURE_IMクラスとMEASURE_VMクラスのExec()メソッドとStart()メソッドは正しく動作しない現象 | Exec() method and Start() method of the MEASURE_IM class and also those of the MEASURE_VM class were not designed correctly to use SEQ with HSIF pins in the free-pin-assignment parallel test. | 任意ピン同時測定時のHSIFピンにおいて、MEASURE_IMクラスとMEASURE_VMクラスのExec()メソッドとStart()メソッドは使用できませんでした。 条件：以下の条件をすべて満たすとき （条件１）PARALLELクラスのpinデータ・メンバに"FREE_ASSIGN"を指定する （条件２）MEASURE_IMクラス、MEASURE_VMクラスのpinlistデータメンバにHSIFPINオブジェクト、HSIFPINLISTオブジェクトを指定する （条件3）ISVMクラス、VSIMクラスのMSeqデータ・メンバに"SEQ"を指定する | Exec() method and Start() method of the MEASURE_IM class and also those of the MEASURE_VM class were not allowed for use with HSIF pins if run under all of the following-met condition in the free-pin-assignment parallel test: Condition: (1) FREE_ASSIGN is specified for the pin data member of PARALLEL class. (2) HSIFPIN object or HSIFPINLIST object is specified for the pinlist data member of MEASURE_IM class or MEASURE_VM class. (3) "SEQ" is specified for the MSeq data member of VSIM class or ISVM class. | 任意ピン同時測定時のHSIFピンでSEQ測定シーケンスを指定するとき、MEASURE_IMクラスとMEASURE_VMクラスのExec()メソッドとStart()メソッドは正しく動作します。 | Exec() method and Start() method of the MEASURE_IM class and also those of the MEASURE_VM class have been redesigned correctly to use SEQ with HSIF pins in the free-pin-assignment parallel test. | R1.02_00のみ | R1.02_00 only | AT_T6KCommon_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 小林
R1.02_01 | 9/14 追加 | BTS00028622 | Defect | TDL | Testing Unit Class | SIGDCクラスで、同じピンをMDCまたはUDCにDCリレーを接続できなくなる場合がある現象 | DC relay was not connected to MDC or UDC at the same pins in the SIGDC class. | SIGDCクラスで以下のいずれかの条件を満たすとき、Load()メソッドでピンをDCリレーに再接続することができない場合がありました。 （条件１）MDCに、DPINまたはPINLISTで複数ピンのDCリレーを接続する UDCに、MDCで接続したDPINまたはPINLISTのDCリレーを接続する。 MDCに、UDCで接続したDPINまたはPINLISTのDCリレーを再接続する。 (条件２）MDCに、HSIFPINまたはHSIFPINLISTで複数ピンのDCリレーを接続する UDCに、MDCで接続したHSIFPINまたはHSIFPINLISTのDCリレーを接続する。 MDCに、UDCで接続したHSIFPINまたはHSIFPINLISTのDCリレーを再接続する。 （条件３）UDCに、DPINまたはPINLISTで複数ピンのDCリレーを接続する MDCに、UDCで接続したDPINまたはPINLISTのDCリレーを接続する。 UDCに、MDCで接続したDPINまたはPINLISTのDCリレーを再接続する。 (条件４）UDCに、HSIFPINまたはHSIFPINLISTで複数ピンのDCリレーを接続する MDCに、UDCで接続したHSIFPINまたはHSIFPINLISTのDCリレーを接続する。 UDCに、MDCで接続したHSIFPINまたはHSIFPINLISTのDCリレーを再接続する。 | DC relay was not reconnected by the Load() method if manipulating it as in either of the following relay-on/off condition in the SIGDC class: Condition: (1) DC relay is connected to MDC at two or more of the DPIN or PINLIST pins. DC relay is connected to UDC by disconnecting the MDC-connected DPIN or PINLIST pins. DC relay is reconnected to MDC by disconnecting the UDC-connected DPIN or PINLIST pins. (2) DC relay is connected to MDC at two or more of the HSIF or HSIFPINLIST pins. DC relay is connected to UDC by disconnecting the MDC-connected HSIF or HSIFPINLIST pins. DC relay is reconnected to MDC by disconnecting the UDC-connected HSIF or HSIFPINLIST pins. (3) DC relay is connected to UDC at two or more of the DPIN or PINLIST pins. DC relay is connected to MDC by disconnected the UDC-connected DPIN or PINLIST pins. DC relay is reconnected to UDC by disconnecting the MDC-connected DPIN or PINLIST pins. (4) DC relay is connected to UDC at two or more of the HSIF or HSIFPINLIST pins. DC relay is connected to MDC by disconnecting the UDC-connected HSIF or HSIFPINLIST pins. DC relay is reconnected to UDC by disconnecting the MDC-connected HSIF or PINLIST pins. | SIGDCクラスで、同じピンをMDCまたはUDCに正しくDCリレーを接続できます。 | DC relay is connected to MDC or UDC properly at the same pins in the SIGDC class. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 小林
R1.02_01 | ・9/15 追加 ・R1.02_00については、"R1.02_00以降"の"以降"をカットして『R1.02_00』にしてください(10/1) | BTS00028640 | Defect | TDL | Testing Unit Class | 任意ピン同時測定時にOUTBLOCKクラスを使用するとき、ファンクショナル試験でハングアップする現象 | Hang up would happen in the functional test if using the OUTBLOCK class in the free-pin-assignment parallel test. | 以下の条件をすべて満たすとき、ファンクショナル試験の次のメソッドでハングアップしていました。 条件： データ・ログ機能が有効のとき (1)PARALLELクラスのpin, lcdpin, rvspinデータ・メンバに"FREE_ASSIGN"を指定する (2)テスト・プラン・プログラムの実行を開始するときに、測定対象になっているDUTの数が2以上である (3)デジタル・ピンとLCDピンのLPATプログラムでOUTO命令を使用する (4)OUTO命令を使用するパターンで試験結果がフェイルする データ・ログ機能が無効のとき (1)PARALLELクラスのpin, lcdpin, rvspinデータ・メンバに"FREE_ASSIGN"を指定する (2)テスト・プラン・プログラムの実行を開始するときに、測定対象になっているDUTの数が2以上である (3)デジタル・ピンとLCDピンのLPATプログラムでOUTO命令を使用する (4)CONTACTクラスでDUTを測定対象から除外する ハングアップするクラスとメソッド： ・MEASURE_FTクラスのExec()メソッド ・MEASURE_FTクラスのStart()メソッド ・VECTORFILEクラスのPreExec()メソッド ・VECTORFILEGRPクラスのPreExec()メソッド | The below listed methods of the functional test did not operate correctly resulting in hang up under all of the following-met condition: Condition: Note-I: Data log function is enabled in each of the condition. (1) Specify "FREE_ASSIGN" in the pin, lcdpin, or rvspin data member of the PARALLEL class. (2) When the test plan program begins execution, two or more of the DUTs are targeted for testing. (3) The OUTO instruction is used in the LPAT program which includes the digital pins and LCD pins. (4) The functional test fails in the LPAT program with the OUTO instruction. Note-II: Data log function is disabled in each of the condition. (1) Specify "FREE_ASSIGN" in the pin, lcdpin, or rvspin data member of the PARALLEL class. (2) When the test plan program begins execution, two or more of the DUTs are targeted for testing. (3) The OUTO instruction is used in the LPAT program which includes the digital pins and LCD pins. (4) The DUTs are excluded by Off() method or OffNum() method of the CONTACT class. Issue susceptible methods: - Exec() method of the MEASURE_FT class - Start() method of the MEASURE_FT class - PreExec() method of the VECTORFILE class - PreExec() method of the VECTORFILEGRP class | 任意ピン同時測定時にOUTBLOCKクラスを使用するとき、ファンクショナル試験が正しく動作します。 | Functional test is executed properly using the OUTBLOCK class in the free-pin-assignment parallel test. | R1.02_00のみ | R1.02_00 only | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 大泉
R1.02_01 | 9/9追加原稿 | BTS00027865 | Enhancement | GUI_Tools | STDF Tool | STDFソフトウェアの動作を制御するSTDF Toolの追加 | Addition of STDF Tool, which controls operations of STDF software | STDF Tool を使って、以下のことができるようになりました。 ・ログ・データ取得の開始、および終了 ・ログ・データのファイル出力 ・ログ・データ取得状態の表示 ・STDFソフトウェアの動作を制御する各種設定の表示、および変更 | The following operations can now be performed using STDF Tool: - Starting and stopping log data acquisition - Outputting a log data file - Displaying the log data acquisition status - Displaying and changing various settings for controlling operations of STDF software |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア STDF ユーザーズ・マニュアル | T6391 System Software STDF User's Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 平
R1.02_01 |  | BTS00028029 | Enhancement | STDF | Command | STDF対応 | Support for STDF | STDFソフトウェア・コマンドを対応しました。 本コマンドを使用することで、STDF出力の設定および出力制御を行えるようにしました。 | STDF software commands are now supported. By using these commands, STDF output can now be set and controlled. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア STDF ユーザーズ・マニュアル | T6391 System Software STDF User's Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 篠田
R1.02_01 | 最終入力日付：9/16 | BTS00028499 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | テスティング・ユニット・クラスの実行時間の高速化 | Improvement of testing unit class execution time | 以下のテスティング・ユニット・クラスの実行時間を高速化しました。 対象クラス ： DPSVSIMGRPクラス 条件 ： dpsvsimデータ・メンバに2個以上のDPSVSIMオブジェクトを指定し、Load()メソッドを実行する 改善時間 ： 600uS～1.3mS 対象クラス ： SEQUENCEクラス 条件 ：PreExec()メソッドを連続で実行する,またはPostExec()メソッドを連続で実行する 改善時間 ：1ピンあたり1.2uS | The testing unit class process in each of the following class types has been optimized to improve the execution time: Class Name: DPSVSIMGRP Process Condition: Specify two or more DPSVSIM objects in the dpsvsim data member in the class descriptions and then execute the Load() method. Improvement Accomplishment: 600uS to 1.3mS Class Name: SEQUENCE Process Condition: Continuously execute the PreExec() method or continuously execute the PostExec() method in the class measurement. Improvement Accomplishment: 1.2uS per pin |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASDソフト1課 斉木
R1.02_01 | 最終入力日付：9/11 | BTS00028547 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | DPSVSIMGRPクラスの新たな書式の追加 | Addition of the new format to the DPSVSIMGRP class definitions. | DPSVSIMGRPクラスのdpsvsimデータ・メンバに、複数のDPSVSIMオブジェクトを指定できる書式を追加しました。 | New format is supported of the DPSVSIMGRP class descriptions that accepts two or more DPSVSIM objects specified in the dpsvsim data member of the class. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASDソフト1課 斉木
R1.02_01 | 最終入力日付：9/1 | BTS00028461 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | AVRSAMPクラスのperiodデータ・メンバの追加 | Support the new "period" data member to be added to those in the AVRSAMP class. | AVRSAMPクラスにperiodデータ・メンバを追加し、1uSまたは100uSのサンプリング周期を設定できるようにしました。 periodデータ・メンバを設定することにより、MEASURE_DPSAVRIMクラスで100uS間隔の測定に加え、1uS間隔の測定もできるようにしました。 | Support the new "period" data member to be added to those in the AVRSAMP class so as to realize the enhanced sampling execution cycle of 100uS or as fast as 1uS. Specifying the period data member in the AVRSAMP class will make the 1uS-sampling execution cycle take effect on top of the relevant MEASURE_DPSVARIM class supported one of 100uS. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASDソフト1課 栗原
R1.02_01 |  | BTS00028508 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | CONTACTクラスにドライバ波形の印加を行わない機能の対応 | Support the user-selection function of not applying a waveform to the CONTACT class. | CONTACTクラスのOff()メソッド、OffNum()メソッドの引数REFMODEにドライバ波形の印加を行わないCLOCK_INHIBIT指定を追加しました。 | Support the CLOCK_INHIBIT function that user can specify if choosing not to apply a waveform to the REFMODE argument of the Off() method or the OffNum() method in the CONTACT class. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3三俣
R1.02_01 |  | BTS00028031 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | STDF対応 | Support for STDF | STDFの出力に対応しました。 (1) 測定用クラスのSTDF対応 以下の測定用クラスをSTDFの出力に対応しました。 ・JUDGE_ACクラス ・JUDGEクラス ・MEASURE_ACクラス ・MEASURE_DPSAVRIMクラス ・MEASURE_DPSIMクラス ・MEASURE_DPSVMクラス ・MEASURE_FREQクラス ・MEASURE_FTクラス ・MEASURE_IMクラス ・MEASURE_PERIODクラス ・MEASURE_VMクラス STDFソフトウェアが有効なとき、各クラスのExec()メソッド実行時に測定データを取得します。 (2)STDFVarsクラスの対応 STDFVarsクラスを使用することで、STDFログ・ファイルに出力するデータを指定できるようになりました。 | STDF output has been supported. (1) Support of STDF output by measurement classes The following measurement classes now support STDF output: - JUDGE_AC class - JUDGE class - MEASURE_AC class - MEASURE_DPSAVRIM class - MEASURE_DPSIM class - MEASURE_DPSVM class - MEASURE_FREQ class - MEASURE_FT class - MEASURE_IM class - MEASURE_PERIOD class - MEASURE_VM class When the STDF software is enabled, measurement data is now obtained when the Exec() method of the preceding classes is executed. (2) Support for the STDFVars class Data to be output to the STDF log file can now be specified by using the STDFVars class. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア STDF ユーザーズ・マニュアル,T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software STDF User's Manual,T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft1中川/ASDソフト3 篠田
R1.02_01 |  | BTS00028549 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | データ・ログのファイル出力時の高速化 | Optimization of the datalog file output process to realize the shorter duration. | DATALOGクラスのoutputデータ・メンバでファイルへの出力を指定した場合の実行時間を高速化しました。(DataLog Setup Window での設定も含む) 改善時間 ： 数十uS データ・ログの対象クラスは以下の通り 対象クラス ： ・MEASURE_IM ・MEASURE_VM ・MEASURE_DPSIM ・MEASURE_DPSVM ・MEASURE_DPSAVRIM ・MEASURE_AC ・MEASURE_FREQ ・MEASURE_PERIOD ・MEASURE_FT ・JUDGE ・JUDGE_AC | Datalog file output process (including that of the DataLog Setup window settings) that is made by specifying the output data member of the below listed DATALOG class types has been optimized to realize the following execution time: Improvement accomplishment: Several ten uS. Datalog classes of the process optimization target: - MEASURE_IM - MEASURE_VM - MEASURE_DPSIM - MEASURE_DPSVM - MEASURE_DPSAVRIM - MEASURE_AC - MEASURE_FREQ - MEASURE_PERIOD - MEASURE_FT - JUDGE - JUDGE_AC |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 阪東
R1.02_01 | [17 empty] | UN_APSoft4.xls
R1.02_01 | [17 empty] | UN_SoCSoft3.xls
R1.02_01 | [17 empty] | UN_SoCSoft6.xls
R1.03_00 | 備考 | Main_No (BTS#) | Estimate_VendorType | Estimate_ModuleMain,Main_ModuleMain | Estimate_ModuleSub,Main_ModuleSub | UN_Summary_J 現象/機能のサマリー(日本語） | UN_Summary | UN_Detail_J 現象/機能の詳細(日本語） | UN_Detail | UN_ImpOpeResult_J 改善後の動作と結果(日本語） | UN_ImpOpeResult | UN_RelevantRevision_J 現象発生レビジョン(日本語） | UN_RelevantRevision | RelatedPackages | ReferDoc | ReferDoc_J | OutputProduct | InputFileName | responsibility for the UN contents
R1.03_00 |  | BTS00028868 | Defect | Cal/Diags | AC_Calibration(LCD256) | Pre EvaluationモードでACキャリブレーション・データの状態が正しく表示できない現象 | The AC calibration data status was not displayed correctly in Pre Evaluation mode. | T6391 LCDモジュールを交換したとき、Pre EvaluationモードでACキャリブレーションの状態を正しく表示できませんでした。 | When the T6391 LCD module was replaced, the AC calibration data status was not displayed correctly in Pre Evaluation mode. | 上記のモジュールを交換したとき、Pre EvaluationモードでACキャリブレーション・データの状態を正しく表示できるようにしました。 | The AC calibration data status can now be displayed correctly in Pre Evaluation mode after the above described module replacement procedure. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | CPD課 高先
R1.03_00 |  | BTS99999001 | Defect | Cal/Diags | DC_Calibration(DM1Gbps) | ACキャリブレーションおよび一部の診断項目でフェイルする現象 | AC calibration and some diagnostic items failed. | T6391 Digital IOモジュールのDCキャリブレーションの結果がパスしているにも関わらず、ACキャリブレーションおよび下記の診断項目で“Pattern Start Time Out”が発生して、フェイルすることがありました。 [診断項目] ・TEST 70610 PG DFM FAIL PATH CHECK 1 (MTX PATH) ・TEST 70611 PG DFM FAIL PATH CHECK 2 (DCL & MTX PATH) ・TEST 70630 PG DFM FLAGH PATH CHECK 2 (MTX PATH) ・TEST 70650 PG DFM FLAG PATH CHECK 2 (MTX PATH) ・TEST 70660 PG VGC FAIL PATH CHECK (MTX PATH) ・TEST 70670 PG VGC FLAGH PATH CHECK (MTX PATH) | The DC calibration result for the T6391 Digital IO module was "pass" but AC calibration and the following diagnostic items failed with "Pattern Start Time Out." [Diagnostic item] - TEST 70610 PG DFM FAIL PATH CHECK 1 (MTX PATH) - TEST 70611 PG DFM FAIL PATH CHECK 2 (DCL & MTX PATH) - TEST 70630 PG DFM FLAGH PATH CHECK 2 (MTX PATH) - TEST 70650 PG DFM FLAG PATH CHECK 2 (MTX PATH) - TEST 70660 PG VGC FAIL PATH CHECK (MTX PATH) - TEST 70670 PG VGC FLAGH PATH CHECK (MTX PATH) | 上記の診断項目およびACキャリブレーションがパスするようにしました。 | The above listed diagnostic items and AC calibration can now be executed correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | PG開発3課 松浦
R1.03_00 |  | BTS99999002 | Defect | Cal/Diags | DC_Calibration(DM8Gbps) | ACキャリブレーションおよび一部の診断項目でフェイルする現象 | AC calibration and some diagnostic items failed. | T6391 UHSIFモジュールのDCキャリブレーションの結果がパスしているにも関わらず、ACキャリブレーションおよび下記の診断項目で“Pattern Start Time Out”が発生して、フェイルすることがありました。 [診断項目] ・TEST 70010 PG DFM FAIL PATH CHECK 1 (MTX PATH) | The DC calibration result for the T6391 UHSIF module was "pass" but AC calibration and the following diagnostic item failed with "Pattern Start Time Out." [Diagnostic item] - TEST 70010 PG DFM FAIL PATH CHECK 1 (MTX PATH) | 上記の診断項目およびACキャリブレーションがパスするようにしました。 | The above listed diagnostic item and AC calibration can now be executed correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KDM8GbpsCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | PG開発3課 松浦
R1.03_00 |  | BTS00028872 | Defect | Cal/Diags | Structural_Diagnostics(LCD256) | フェイルしたモジュール情報が正しく表示できない現象 | The failed module information was not displayed correctly. | T6391 LCDモジュールで診断がフェイルした場合、フェイルしたモジュールの規格とシリアル番号が正しく表示できないことがありました。 | When the diagnostics for the T6391 LCD module failed, the specification and serial number of the failed module were sometimes displayed incorrectly. | 診断を実行したとき、フェイルしたモジュールの規格とシリアル番号を正しく表示するようにしました。 | The specification and serial number of the failed module are now displayed correctly when diagnostics is executed. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | CPD課 高先
R1.03_00 |  | BTS00028870 | Defect | Cal/Diags | Structural_Diagnostics(System) | T6391 Digital IOモジュールのログ表示が正しく行われない現象 | The T6391 Digital IO module log was not displayed correctly. | T6391 Digital IOモジュール以外のDCキャリブレーションおよび診断を実行した場合、"CONFIGURATION INFORMATION"にDigital IOモジュールの名称として"DM1R6GBPS"ではなく"DM1GBPS"と表示されることがありました。 | When DC calibration and diagnostics were executed for modules other than the T6391 Digital IO module, instead of "DM1R6GBPS," "DM1GBPS" was sometimes displayed as the Digital IO module name in "CONFIGURATION INFORMATION." | Digital IOモジュールの名称を正しく表示するようにしました。 | The name of the Digital IO module is now displayed correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64,AT_T6KDM8GbpsCD_x64,AT_T6KRC5VECD_x64,AT_T6KSGM208CD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | CPD課 高先
R1.03_00 |  | BTS00028874 | Defect | Cal/Diags | Structural_Diagnostics(System) | SYSTEM INFORMATIONのログ表示が正しく行われない現象 | The SYSTEM INFORMATION log was not displayed correctly. | DCキャリブレーションおよび診断のログ表示中の"SYSTEM INFORMATION"で、HiFIX情報を表す項目名が”HIFIX TYPE”と表示されていました。 | In "SYSTEM INFORMATION" of the DC calibration and diagnostic log, "HIFIX TYPE" was displayed as an item name for HiFIX information. | 項目名として"HIFIX ID"を表示するようにしました。 | "HIFIX ID" is now displayed as the item name. | R1.02_00以降 | R1.02_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64,AT_T6KDM8GbpsCD_x64,AT_T6KRC5VECD_x64,AT_T6KSGM208CD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | CPD課 高先
R1.03_00 | 2015/11/19修正 | BTS00028729 | Defect | GUI_Tools | HidarTool | 統計処理結果の最大値が正しく表示されない現象 | Correct statistics data was not displayed at its maximum. | 収集したデータが単位無しのdouble型の場合に、統計処理の対象範囲内に入る測定値がひとつも無いアイテムの最大値には"-3.402823466e+38"という値が表示されるところ、"-3.402823466e+3"と表示されていました。 | When measurement data is double type without electrical unit and there is no value within the range for the corresponding statistical process result, the maximum value must be displayed as "-3.402823466e+38" while it was displayed as "-3.402823466e+3" actually. | 収集したデータがdouble型の時にも、統計処理の対象範囲内に入る測定値がひとつも無いアイテムの最大値に"-3.402823466e+38"という値が表示されるようにしました。 | The maximum measurement value is displayed as "-3.402823466e+38" even when the measurement condition is the above. | R1.02_00以降 | R1.02_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 辻
R1.03_00 |  | BTS00028752 | Defect | GUI_Tools | STDF Tool | STDF_FTR_FAIL_REC_MAXを変更するとエラーが発生する現象 | An error occurred when STDF_FTR_FAIL_REC_MAX was changed. | [File Format]タブでSTDF_FTR_FAIL_REC_MAXを変更するとエラーが発生して、設定値が変更できませんでした。 [エラー・メッセージ] Error HRESULT E_FAIL has been returned from a call to a COM component. | When STDF_FTR_FAIL_REC_MAX was changed in the [File Format] tab, an error occurred and the settings could not be changed. [Error message] Error HRESULT E_FAIL has been returned from a call to a COM component. | [File Format]タブでSTDF_FTR_FAIL_REC_MAXを変更してもエラーが発生せず、設定値を変更できるようにしました。 | An error does not occur when STDF_FTR_FAIL_REC_MAX is changed in the [File Format] tab, and the settings can now be changed. | R1.02_01以降 | R1.02_01 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.03_00 | 11/25 追加 | BTS00028899 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | DPSデータのFilterが正しく表示できない現象 | Filter setting of DPS data could not be displayed correctly. | テスト・プラン・プログラムにおいて、DPSVSIMクラスのFilterデータ・メンバにONとF1KHZが設定されている場合、1.000kHzを表示していました。 | When ON and F1KHZ was set to Filter data member of DPSVSIM class in the test plan program, the Filter was displayed as 1.000kHz. | テスト・プラン・プログラムにおいて、DPSVSIMクラスのFilterデータ・メンバにONとF1KHZが設定されている場合、F1KHZが表示できるようにしました。 | When ON and F1KHZ is set to Filter data member of DPSVSIM class in the test plan program, the Filter is displayed as F1KHZ. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.03_00 | 11/25 追加 | BTS00028901 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | LPPDCデータが正しく表示できない現象 | LPPDC data could not be displayed correctly. | テスト・プラン・プログラムにおいて、VSIMクラス、ISVMクラスのRescデータ・メンバにLPPDCが設定されている場合、以下のLPPDCデータが正しく表示できないことがありました。 ・Slew ・Filter ・src ・power-off | When LPPDC was set to the Resc data member of VSIM class or ISVM class in the test plan program, the following LPPDC data sometimes could not be displayed: - Slew - Filter - src - power-off | テスト・プラン・プログラムにおいて、VSIMクラス、ISVMクラスのRescデータ・メンバにLPPDCが設定されていても、以下のLPPDCデータを正しく表示できるようにしました。 ・Slew ・Filter ・src ・power-off | When LPPDC is set to the Resc data member of VSIM class or ISVM class in the test plan program, the following LPPDC data can be displayed correctly: - Slew - Filter - src - power-off | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.03_00 | 10/19追加 10/23赤字修正 | BTS00028716 | Defect | GUI_Tools | TestControlPanel | Clear PG Memoryでエラーになる現象 | An error occurred in Clear PG Memory. | ひとつのLPATプログラムがVECTORFILEクラスおよびVECTORFILEGRPクラスに複数登録されている場合、Clear PG Memoryでエラーが発生していました。 [エラー・メッセージ] Error occurred. Unable to unload pattern '<LPAT filename>'. The pattern is referred by the other patterns or the pattern lists. Please release all reference to the pattern before unload it. | When one LPAT program was registered several times in the VECTORFILE and VECTORFILEGRP classes, an error occurred in Clear PG Memory. [Error message] Error occurred. Unable to unload pattern '<LPAT filename>'. The pattern is referred by the other patterns or the pattern lists. Please release all reference to the pattern before unload it. | Clear PG Memoryでエラーにならず正常にPGメモリをクリアするようにしました。 | An error does not occur in Clear PG Memory and PG memory can now be cleared correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXT61 | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3三俣
R1.03_00 |  | BTS00028858 | Defect | GUI_Tools | WaveTool | LCDピンのパターン・ニーモニック"X"が記述されたサイクルに波形が表示される現象 | A waveform was displayed in the cycle where "X" was described as LCD pin pattern mnemonic. | LogicAnalyzerで、LCDピンを2ピン以上同時にサンプリングした場合、 LCDピンのパターン・ニーモニックに"X"が記述されたサイクルに間違った波形を表示していました。 | If two or more LCD pins were simultaneously sampled by LogicAnalyzer, an incorrect waveform was displayed in the cycle where "X" is described as LCD pin pattern mnemonic. | 上記の条件で、LCDピンのパターン・ニーモニックに"X"が記述されたサイクルに波形を表示しないようにしました。 | Now, under the preceding conditions, a waveform is not displayed in the cycle where "X" is described as LCD pin pattern mnemonic. | R1.02_00以降 | R1.02_00 and later | AT_T6KAQM_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.03_00 | BTS24191を参考流用 | BTS00028766 | Defect | Installer | Installer | tssctrl activateコマンドで.BAKディレクトリが作成される現象 | A .BAK directory was created by the tssctrl activate command. | tssctrl activateコマンドでは異なるディレクトリをアクティベートします。そのため、バックアップ用ディレクトリの作成は不要でしたが、.BAKディレクトリを作成していました。 | The tssctrl activate command activates a different directory. For this reason, a directory for backup did not need to be created, but a .BAK directory was created. | tssctrl activateコマンドでは、.BAKディレクトリを作成しないようにしました。 | A .BAK directory is no longer created by the tssctrl activate command. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | T6KServices_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_SoCSoft6.xls | 佐治
R1.03_00 | BTS26079を参考流用 | BTS00028768 | Defect | Installer | Installer | tssctrl activateコマンド・メニューから「Start TSS After Activation Operation」が使用できない現象 | "Start TSS After Activation Operation" could not be used from the tssctrl activate command menu. | tssctrl activateコマンド・メニューから「Start TSS After Activation Operation」を指定してもアクティベーション後、TSSが起動しませんでした。 | Even though "Start TSS After Activation Operation" was specified from the tssctrl activate command menu, TSS did not start up after activation. | tssctrl activateコマンド・メニューから「Start TSS After Activation Operation」を指定するとアクティベーション後、TSSが起動できるようになりました。 | By specifying "Start TSS After Activation Operation" from the tssctrl activate command menu, TSS can now be started after activation. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | T6KServices_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_SoCSoft6.xls | 佐治
R1.03_00 | 11/13 追加 | BTS00028878 | Defect | TDL | TDL Interpreter | TDLテスト・プラン・プログラムのロード時に、ローカルスコープのソケット情報を抽出する現象 | TDL test plan program loading would make the socket information of the local scope extracted. | TDLテスト・プラン・プログラムのロード時はソケット情報の抽出はローカルスコープを対象としませんが、関数スコープ以外のローカルスコープも抽出していました。 | TDL test plan program loading would make the socket information of the local scope save its function scope extracted though the legal operation should not extract the socket information out of the global scope. | ソケット情報は関数スコープ以外のローカルスコープから抽出せず、 グローバルスコープのみから抽出するようにしました。 | Socket information is not extracted from the local scope except its function scope but from the global scope only. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.03_00 | 2015/12/7 追加 | BTS00028951 | Defect | TDL | TDL Interpreter | tdl_codeコマンドの引数をシングルクォートで囲むとシンタックス・エラーとなる現象。 | A syntax error occurred when the argument of the tdl_code command was enclosed in single quotes. | tdl_codeコマンドの引数のTDLステートメントをシングルクォートで囲んだ場合、シンタックス・エラーとなりロードできませんでした。 [エラーメッセージ] File NONAME line 1: ER-TDL2078: syntax error at or before: | TDL statements enclosed in single quotes could not be loaded by the tdl_code command encountering a syntax error. [Error message] File NONAME line 1: ER-TDL2078: syntax error at or before:. | tdl_codeコマンドの引数のTDLステートメントをシングルクォートで囲んでもロードできるようにしました。 | TDL statements enclosed in single quotes can now be loaded by the tdl_code command. | R1.02_01以降 | R1.02_01 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.03_00 | 10/19追加 10/22赤字修正 | BTS00028719 | Defect | TDL | Testing Unit Class | __PATH__マクロを使用してパターンロードする場合にランタイム・エラーが発生する現象 | A runtime error occurred when a pattern was loaded by using the __PATH__ macro. | VECTORFILEクラス、または、VECTORFILEGRPクラスのpathデータ・メンバに__PATH__マクロを使用したときに、カレント・ディレクトリにパターン・オブジェクト・メタ・ファイルがあるにもかかわらず、パターン・ファイルが見つからないというメッセージが出力され、Load()メソッドにてランタイム・エラーが発生していました。 [エラーメッセージ] Not found pattern object file in the following search path. | When the __PATH__ macro was used for the path data member of the VECTORFILE or VECTORFILEGRP classes, a message was output saying that a pattern file was not found and a runtime error was issued by the Load() method even though a pattern object meta file was present in the current directory. [Error message] Not found pattern object file in the following search path. | __PATH__マクロを使用してもランタイム・エラーは発生せず、パターンをロードできるようにしました。 | A pattern can now be loaded with the __PATH__ macro and a runtime error is not issued. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 篠田
R1.03_00 | 10/19追加 10/22赤字修正 | BTS00028714 | Defect | TDL | Testing Unit Class | すでにロードされたパターン・プログラムをVECTORFILEGRPクラスでグループ化する場合、ランタイム・エラーになる現象 | A runtime error occurred when the loaded pattern programs were grouped by the VECTORFILEGRP class. | 以下の条件1または、条件2を満たす場合、VECTORFILEGRPクラスのLoad()メソッドで、ランタイム・エラーが発生していました。 条件1 VECTORFILEGRPクラスのlpatデータ・メンバのLPATプログラムのファイル名の指定が以下の条件をすべて満たす場合 (1)第1引数にすでにパターン・ジェネレータへロードされたパターン・プログラムを指定する (2)第2引数以降に、まだパターン・ジェネレータへロードされていないパターン・プログラムを指定する 条件2 VECTORFILEGRPクラスのvectorデータ・メンバのARRAY<VECTORFILE>オブジェクトの指定が以下の条件をすべて満たす場合 (1)第1要素にすでにパターン・ジェネレータへロードされたパターン・プログラムを指定する (2)第2要素以降に、まだパターン・ジェネレータへロードされていないパターン・プログラムを指定する [エラーメッセージ] Unknown pattern name | When the following condition 1 or 2 was satisfied, a runtime error occurred with the Load() method of the VECTORFILEGRP class. Condition 1 When the file name of the LPAT program of the lpat data member of the VECTORFILEGRP class is specified with all of the following conditions met: (1)A pattern program already loaded into the pattern generator is specified for the first argument. (2)Pattern programs not loaded to the pattern generator are specified for the second and subsequent arguments. Condition 2 When the ARRAY<VECTORFILE> object of the vector data member of the VECTORFILEGRP class is specified with all of the following conditions met: (1)A pattern program already loaded into the pattern generator is specified for the first element. (2)Pattern programs not loaded to the pattern generator are specified for the second and subsequent elements. [Error message] Unknown pattern name | VECTORFILEGRPクラスでグループ化する場合ランタイム・エラーにならず正常にグループ化できるようにしました。 | Pattern programs can now be grouped correctly by the VECTORFILEGRP class without a runtime error occurring. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3三俣
R1.03_00 | 11/5追加 | BTS00028833 | Defect | TDL | Testing Unit Class | WAITTIMEクラスに1秒以上の待ち時間を指定したときに指定以上の待ち時間となる現象 | When specifying the wait time of 1 second or the larger to WAITTIME class, the class process would take longer than the specified time. | WAITTIMEクラスのtimeデータ・メンバに1秒以上を指定すると、PreExec()メソッドを実行したときに指定時間以上になっていました。 | When specifying 1 second or a larger timing value in the time member of WAITTIME class, PreExec() method was executed longer than the specified time. | 指定した待ち時間が正しく取られるようになりました。 | The specified wait time is reflected in the actual process duration correctly. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 篠田
R1.03_00 | 11/13 追加 | BTS00028807 | Defect | TDL | Testing Unit Class | データ・ログの DTLOG_FIRST_FAIL および STDF の実行時間が遅い現象 | DataLog process at DTLOG_FIRST_FAIL and the STDF execution would take longer. | 以下の条件をすべて満たす場合、ファンクション試験のデータ・ログならびにSTDFのの出力の実行時間が遅くなる場合がありました 条件： - PARALLELクラスのlcdpinデータメンバにFREE_ASSIGNを指定する - DATALOGクラスのft_typeデータ・メンバにDTLOG_FIRST_FAIL を指定する (DataLog Setup Window での設定も含む) | When all of the following conditions were met, the function test data-logging and the STDF execution would take longer: Condition: - FREE_ASSIGN is specified for the lcdpin data member of PARALLEL class - DTLOG_FIRST_FAIL is specified for the ft_type data member of DATALOG class or as part of the DataLog Setup window data. | データ・ログの DTLOG_FIRST_FAIL および STDF が適切な実行時間になるようにしました。 | DataLog process at DTLOG_FIRST_FAIL and the STDF execution are of acceptable durations. | R1.02_00以降 | R1.02_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 阪東
R1.03_00 | 11/13 追加 | BTS00028805 | Defect | TDL | Testing Unit Class | LCDピンのファンクション試験で正しい判定結果が得られない場合がある現象 | LCD pin function test judgment result was incorrect under specific conditions. | 以下の条件をすべて満たす場合、LCD ピンの連続する 32ch の後半 16ch は、ファンクション試験で誤った判定をしていました。 条件： - PARALLELクラスのlcdpinデータメンバにFREE_ASSIGNを指定する - LCDPSEL_VTILクラスのvrngデータ・メンバにR40V以外を指定する - 連続する 32ch を 1 つのブロックとして、後半の 17ch ～ 32ch を使用している - 連続する 32ch を 1 つのブロックとして、前半の 1ch ～ 16ch が以下の 2 つの条件の内、どちらかに該当する 1. 前半の 1ch～16chを定義したLCDPINオブジェクトがSOCETクラスのlcddefineデータ・メンバに定義されていない 2. 前半の 1ch～16chを定義したLCDPINオブジェクトを使用するDUTが、Selected DUT (SDUT) から除外される 上記の条件に該当する場合、以下のような不具合が発生していました。 +-------+--------------+--------------+ ¦ 条件 ¦不具合時の動作¦改善後の動作 ¦ +--+----+-------+------+-------+------+ ¦期¦デバ¦Get_ ¦ツール¦Get_ ¦ツール¦ ¦待¦イス¦Pinfail¦の出力¦Pinfail¦の出力¦ ¦値¦出力¦(*1) ¦(*2) ¦(*1) ¦(*2) ¦ +--+----+-------+------+-------+------+ ¦L ¦ L ¦ 1 ¦ H ¦ 0 ¦ Pass ¦ ¦L ¦ H ¦ 0 ¦ Pass ¦ 1 ¦ H ¦ ¦L ¦ Z ¦ 0 ¦ Pass ¦ 3 ¦ Z ¦ ¦H ¦ L ¦ 0 ¦ Pass ¦ 2 ¦ L ¦ ¦H ¦ H ¦ 2 ¦ L ¦ 0 ¦ Pass ¦ ¦H ¦ Z ¦ 0 ¦ Pass ¦ 3 ¦ Z ¦ ¦Z ¦ Z ¦ 3 ¦ Z ¦ 0 ¦ Pass ¦ +--+----+-------+------+-------+------+ (*1) MEASURE_FTクラスの Get_Pinfail()メソッドで取得される値を示します (*2) ツールには以下のものが含まれます - データ・ログ - STDF - Pattern Editor - WaveTool (Logic Analyzer 及び Oscilloscope) | When all of the following conditions were met, the function test judgment result was incorrect at the last 16 LCD pin channels of the consecutive 32 channel block. Condition: - FREE_ASSIGN is specified for the lcdpin data member of PARALLEL class - Other than R40V is specified for the vrng data member of LCDPSEL_VTIL class - In each of the consecutive 32 channel blocks that start from the first channels for each of the installed modules, the last 16 channels (17th channel to 32nd channel) are used In each of the consecutive 32 channels that start from the first channels for each of the installed modules, the first 16 channels (1st channel to 16th channel) meet either of the following conditions Condition: 1. LCDPIN object defined to use one of first 16 channels (1st channel to 16th channel) of the consecutive 32 channel block is not defined in the lcddefine data member of SOCKET class 2. All DUTs that use LCDPIN object defined to use one of first 16 channels (1st channel to 16th channel) of the consecutive 32 channel block are excluded from Selected DUT (SDUT). - Refer to the diagram below: +----------+------------+------------+ ¦ ¦ incorrect ¦ improved ¦ ¦Condition ¦ behavior ¦ behavior ¦ +---+------+-------+----+-------+----+ ¦ ¦ ¦Get_ ¦Tool ¦Get_ ¦Tool¦ ¦Exp ¦Device ¦Pinfail ¦out't ¦Pinfail ¦out't¦ ¦Pat ¦Output ¦(*1) ¦(*2) ¦(*1) ¦(*2)¦ +---+------+-------+----+-------+----+ ¦ L ¦ L ¦ 1 ¦ H ¦ 0 ¦ H ¦ ¦ L ¦ H ¦ 0 ¦Pass ¦ 1 ¦Pass¦ ¦ L ¦ Z ¦ 0 ¦Pass ¦ 3 ¦Pass¦ ¦ H ¦ L ¦ 0 ¦Pass ¦ 2 ¦Pass¦ ¦ H ¦ H ¦ 2 ¦ L ¦ 0 ¦ L ¦ ¦ H ¦ Z ¦ 0 ¦Pass ¦ 3 ¦Pass ¦ ¦ Z ¦ Z ¦ 3 ¦ Z ¦ 0 ¦ Z ¦ +---+------+-------+----+-------+----+ (*1) Represents the value obtained by Get_Pinfail() method of MEASURE_FT class (*2) The issue susceptible tool types are as follows: - DataLog - STDF - Pattern Editor - WaveTool (Logic Analyzer and Oscilloscope) | 上記の条件に該当する場合でも、LCDピンのファンクション試験で正しい判定結果が得られるようにしました その結果、改善後の動作になります。 | LCD pin function test judgment result is correct if all of the above described conditions are met, demonstrating an improved behavior as well. | R1.02_00以降 | R1.02_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 阪東
R1.03_00 | 11/13 追加 | BTS00028838 | Defect | TDL | Testing Unit Class | LCDピンのファンクション試験で、期待値がZのパターンでフェイルした場合の判定結果が正しくない現象 | LCDPIN function test judgment result was incorrect if an expected value of the Z pattern attribute should fail. | LCDピンのファンクション試験において、期待値が Z だった場合、判定結果が以下のようになっていました。 - DUT の出力が H だった場合、 H と判定するべきところを L と判定していました。 - DUT の出力が L だった場合、 L と判定するべきところを H と判定していました。 | Function test results were incorrect as follows at the LCDPIN judgment if an expected value should be of the Z attribute: - DUT output of the H attribute was L in the judgment result though it should be H. - DUT output of the L attribute was H in the judgment result though it should be L. | 期待値がZのパターンでも正しい判定結果が得られるようにしました。 | LCDPIN function test judgment result is correct if an expected value should be of the Z pattern attribute. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 阪東
R1.03_00 | 11/16 追加 | BTS00028885 | Defect | TDL | Testing Unit Class | データ・ログまたはSTDFを有効にすると、MEASURE_FTクラスの一部の メソッドでランタイム・エラーが発生する現象 | Part of the MEASURE_FT class methods did not operate correctly when data-logging or STDF was enabled. | データ・ログまたはSTDFが有効になっている場合、MEASURE_FTクラスの以下のメソッドを実行するとランタイム・エラーが発生していました。 1. Get_Tofl() 2. Get_Ste_addr() 3. Get_Ts() 4. Get_Rpcnt() 5. Get_RpcntLong() 6. Get_RpcntSts() 上記のメソッドに対応するランタイム・エラーのメッセージは、それぞれ以下の通りです。 1 : The logical OR of a result of all the pins in the domain is not captured. Select CaptureAllPinResult by ATChannel::selectCentralCaptureDataType. 2 : The vector source is not captured. Select CaptureVectorSource by ATChannel::selectCentralCaptureDataType. 3 : The number of GTS is not captured. Select CaptureGTSNumber by ATChannel::selectCentralCaptureDataType. 4, 5, 6 : The burst cycle count of pattern is not captured. Select CaptureBurstCycleCount by ATChannel::selectCentralCaptureDataType. | When data-logging or STDF was enabled, the following methods of MEASURE_FT class raised runtime error: 1. Get_Tofl() 2. Get_Ste_addr() 3. Get_Ts() 4. Get_Rpcnt() 5. Get_RpcntLong() 6. Get_RpcntSts() Matching runtime error messages for each of the above are as follows in the listed order: 1. The logical OR of a result of all the pins in the domain is not captured. Select CaptureAllPinResult by ATChannel::selectCentralCaptureDataType. 2. The vector source is not captured. Select CaptureVectorSource by ATChannel::selectCentralCaptureDataType. 3. The number of GTS is not captured. Select CaptureGTSNumber by ATChannel::selectCentralCaptureDataType. 4, 5, 6. The burst cycle count of pattern is not captured. Select CaptureBurstCycleCount by ATChannel::selectCentralCaptureDataType. | データ・ログまたはSTDFが有効になっていても、MEASURE_FTクラスの各メソッドが正常動作するようにしました | The aforementioned MEASURE_FT class methods work properly under all of the above-met condition even when data-logging or STDF is enabled. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 阪東
R1.03_00 |  | BTS00028866 | Enhancement | Cal/Diags | DC_Calibration(LCD256) | DCキャリブレーションのAutomatic Executionモードでのモジュール・スワップ対応 | Support for module swapping in Automatic Execution mode in DC calibration | T6391 LCDモジュールをテスト・システム内でスワップしたとき、Automatic ExecutionモードでDCキャリブレーションを実行できるようにしました。 | DC calibration can now be executed in Automatic Execution mode when the T6391 LCD module is swapped in the test system. |  |  |  |  | AT_T6KAQMCD_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | CPD課 高先
R1.03_00 | 2015/ 11/13追加 | BTS00028862 | Enhancement | GUI_Tools | BinTool | Summaryモードに対応した画面の追加 | Add the display for the summary mode | [View]->[Display Mode]->[Summary]を選択すると、Summaryモードに対応した表示ができるようにしました。 表示するデータは、以下の通りです。 ・ヘッダ情報 ・DUT番号 ・テスト・カウント ・パス・カウント ・フェイル・カウント ・パスの割合 ・ソート・カウントと各ソートの割合 ・カテゴリ・カウントと各カテゴリの割合 | The screen for the summary mode can be displayed when selecting the [View]->[Display Mode]->[Summary] menu. The following items are displayed on the screen. - Header information - DUT number - Test count - Pass count - Fail count - Pass percentage - Sort count and percentage of each sort - Category count and percentage of each category |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 平
R1.03_00 |  | BTS00028843 | Enhancement | GUI_Tools | PatternEditor | コントロール・データに表示する情報の追加 | Add the new control data type to the existing ones for the tool display. | コントロール・データとして、以下の情報を表示できるようにしました。 ・/C：DMEMのキャプチャ・サイクルの指定 ・/S：波形発生器へのイベント出力サイクルの指定 | New control data types are available as follows for the tool display: - /C: Specify the DMEM capture cycle. - /S: Specify the event cycle to make an output to the waveform generator. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.03_00 |  | BTS00028754 | Enhancement | GUI_Tools | SystemViewer | AWGとPMUデータの表示と変更用ダイアログの追加 | Displaying of AWG and PMU data and addition of a dialog box for changing data | 以下のクラスで設定されたハードウェアの情報を表示、変更できるようにしました。 ・ExAWGクラス ・ExPMUクラス | The hardware information set by using the following classes can now be displayed and changed: - ExAWG class - ExPMU class |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.03_00 |  | BTS00028756 | Enhancement | GUI_Tools | SystemViewer | LCDピン個別のLPPDCデータの表示と変更機能の追加 | Displaying of LPPDC data for individual LCD pins and addition of a function for changing data | テスト・プラン・プログラムでVSIM/ISVMクラスのRescデータ・メンバにLCDPINオブジェクトが設定されている場合、LCDピン個別にLPPDCデータを表示できるようにしました。 また、LPPDCデータを変更できるようにしました。 | LPPDC data can now be displayed for individual LCD pins if an LCDPIN object has been specified for the Resc data member of the VSIM or ISVM classes in the test plan program. In addition, LPPDC data can now be changed. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.03_00 |  | BTS00028758 | Enhancement | GUI_Tools | SystemViewer | VSIMクラスのHighCapモードの設定を表示する機能の追加 | Addition of a function for displaying settings of the HighCap mode of the VSIM class | テスト・プラン・プログラムでVSIMクラスのRescデータ・メンバにHVDC、HighCapデータ・メンバにONが設定されている場合、HighCapモードの設定を表示できるようにしました。 | The settings of the HighCap mode can now be displayed if HVDC is specified for the Resc data member and ON is specified for the HighCap data member in the VSIM class in the test plan program. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.03_00 |  | BTS00028841 | Enhancement | GUI_Tools | TDLDebugger | Undo機能の拡張、およびブレーク・ポイントの簡易設定機能の追加。 | Support the extended Undo functions as well as the new function of making a simplified break point setting in the tool. | 以下の機能を追加しました。 ・複数のファイルでUndo/Redoできるようにしました。 ・Debugモードへ移ったあとEditモードに戻ってもUndo/Redoできるようしました。 ・Ctrlキー+マウス左クリックにより、ブレーク・ポイントの設定と解除をできるようにしました。 | The following functions have been added to those already supported in the tool: - Undo/Redo operation targeting two or more files at once - Undo/Redo operation available in the Edit mode that has been switched from the Debug mode back and forth - Make a breakpoint setting or reset it via the pressing down the Ctrl key + left-clicking operation. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.03_00 |  | BTS00028845 | Enhancement | GUI_Tools | TestControlPanel | Test Log Windowの表示の高速化 | Speed up the Test Log Window display process. | Test Log Windowの表示を高速化しました。 （例） JUDGEによる試験を500回繰り返し、表示終了までにかかる時間です。 改善前: 8.2秒 改善後: 1.0秒 | Faster display of the Test Log Window data has been effected with the following accomplishment as an example: Example) JUDGE test result displaying duration after the 500 execution cycles in a sequence has been improved as follows: Before SW change: 8.2 secs After SW changes: 1.0 sec |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.03_00 |  | BTS00028731 | Enhancement | GUI_Tools | WaveScopeTool | 演算機能の追加 | Add the tool control ability of the mathematical operation and comparison of the displayed waveform. | [Function]メニューに以下の演算機能を新規に追加しました。 ・Compare ・Mathematics ・Sort また、Calculation機能で以下の演算をできるようにしました。 ・Mean ・Average ・Peak to Peak ・Sum Total ・Maximum Value ・Minimum Value | The following commands for the mathematical operation and comparison of the displayed waveform have been newly added to [Function] menu. - [Compare] - [Mathematics] - [Sort] In addition, the following functions have been added to the existing [Calculation] command. - Mean - Average - Peak to Peak - Sum Total - Maximum Value - Minimum Value |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 浅川
R1.03_00 |  | BTS00028847 | Enhancement | GUI_Tools | WaveScopeTool | 波形の複数選択機能の拡張 | Support the extended ability of the multiple waveform selection functions in the tool.. | Ctrlキー+マウス左ボタンのドラッグにより、複数の波形を選択できるようにしました。 | New tool ability has been added to those for selecting two or more waveform, which will get effective via the pressing down the Ctrl key + left-clicking/dragging operation. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.03_00 |  | BTS00028849 | Enhancement | GUI_Tools | WaveScopeTool | 波形表示部を広くする機能の追加 | Add the waveform display-widening function to those already supported in the tool. | 画面縮小時に、コメントや軸の値などのフォントを小さくし、波形表示部が広くなるようにしました。 | New tool ability has been added that will widen the waveform display part while reducing the comment or axis display parts upon shrinking the screen size. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.03_00 | BTS26384を参考流用 | BTS00028764 | Enhancement | Installer | Installer | インストーラの操作性を向上させるための変更 | Changes for improving operability of installer | インストーラの操作性を向上させるため、以下の変更を行いました。 [標準インストール/カスタム・インストール共通] ・インストールするプロダクトの確認画面を追加 [カスタム・インストールのみ] ・Plan Selections画面で項目を選択するごとに組み合わせ可能な項目のみ選択可能にする対応 ・Plan Selections画面にプロファイルの生成フォルダを指定する項目を追加 ・Plan Selections画面から選択不要な項目（Use machine variables、Use GPKG variables）を削除 ・プロファイルの生成フォルダのみを指定する画面を削除 | The following changes have been made to improve the operability of the installer: [Common to standard installation and custom installation] - A screen on which to confirm the product to be installed has been added. [Only for custom installation] - Only items that can be used with the selections made on the Plan Selections screen can be selected. - An item for specifying a folder in which to generate profiles has been added to the Plan Selections screen. - Items that did not need to be selected (Use machine variables, and Use GPKG variables) have been deleted from the Plan Selections screen. - The screen used only for specifying a folder in which to generate profiles has been deleted. |  |  |  |  | T6KICMTools_x64,T6KSetup_x64 | T6391 システム・ソフトウェア インストレーション・マニュアル | T6391 System Software Installation Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_SoCSoft6.xls | 佐治
R1.03_00 |  | BTS00028771 | Enhancement | Installer | Installer | バージョン変更時に変更前のバージョンのプロセスを終了させる対応 | Support for terminating the processes of the old version when updating to the new version | tssctrl switchコマンドまたは、tssctrl activateコマンドでバージョンを変更するとき、変更前にtssctrl stop -forceコマンドを自動で実行するようにしました。これにより、変更前のバージョンのプロセスを確実に終了させ、安全に新しいバージョンに切り替えることができるようになりました。 | When the version is updated with the tssctrl switch command or the tssctrl activate command, the tssctrl stop -force command is now automatically executed before the update. This ensures that the processes of the old version are terminated before the update, allowing the update to the new version to take place safely. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64,T6KServices_x64 | T6391 システム・ソフトウェア インストレーション・マニュアル | T6391 System Software Installation Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_SoCSoft6.xls | 佐治
R1.03_00 |  | BTS00028351 | Enhancement | PatternCompiler | at_patcom63 | DMEMのキャプチャ・サイクル指定(/C)の追加 | Addition of the function that specifies the capture cycle of DMEM (/C). | パターン・ソース・ファイルのコントロール・データに"/C"を指定可能にし、"/C"を指定したサイクルでDMEMのキャプチャを可能にしました。 | "/C" can now be specified for control data in the pattern source file and DMEM capture can be executed in a cycle for which "/C" has been specified. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア LPATコンパイラ ユーザーズ・マニュアル,T6391 システム・ソフトウェア パターン・プログラム(LPAT) リファレンス・マニュアル | T6391 System Software LPAT Compiler User's Manual,T6391 System Software Pattern Program (LPAT) Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft4.xls | 渋谷
R1.03_00 |  | BTS00028351 | Enhancement | PatternCompiler | at_patcom63 | 波形発生器へのイベント出力サイクル指定(/S)の追加 | Addition of the function that specifies the event output cycle for the waveform generator (/S). | パターン・ソース・ファイルのコントロール・データに"/S"を指定可能にし、"/S"を指定したサイクルで波形発生器へのイベント出力を可能にしました。 | "/S" can now be specified for control data in the pattern source file and an event can be output to the waveform generator in the cycle for which "/S" has been specified. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア LPATコンパイラ ユーザーズ・マニュアル,T6391 システム・ソフトウェア パターン・プログラム(LPAT) リファレンス・マニュアル | T6391 System Software LPAT Compiler User's Manual,T6391 System Software Pattern Program (LPAT) Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft4.xls | 渋谷
R1.03_00 |  | BTS00028709 | Enhancement | TDL | TDL Interpreter | adpoint()の制限の緩和 | Lift the restriction on adpoint(). | 組み込み関数adpoint()に指定する入力電圧の最大要素数4096の制限を削除しました。 | The restriction on the maximum number of input voltage elements (4096) that can be specified for the adpoint() function has been eliminated. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル 文法編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Syntax | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASD1 遠藤
R1.03_00 | 10/20追加 10/22赤字修正 11/13赤字修正 | BTS00028742 | Enhancement | TDL | TDL Interpreter | LOAD/CPS/CLDリレー・コントロール・モジュールの未実装システムの対応 | Support for systems not equipped with a LOAD/CPS/CLD relay control module | LOAD/CPS/CLDリレー・コントロール・モジュールが実装されていないテスト・システムでは、テスト・プラン・プログラムがロードできないという制限がありました。 この制限を緩和し、このモジュールが実装されていないテスト・システムでもテスト・プラン・プログラムをロードできるようにしました。 | There was a restriction that test systems not equipped with a LOAD/CPS/CLD relay control module cannot load test plan programs. This restriction has been eliminated and test systems not equipped with this module can now load test plan programs. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.03_00 |  | BTS00028856 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | WSCOPEクラスのメソッドにExec(string), Load(string) の追加 | Addition of Exec(string) and Load(string) as methods for the WSCOPE class | WSCOPEクラスに以下のメソッドを追加しました。 ・Exec(string) ARRAYオブジェクトの要素を引数で指定したファイルにASCII形式で出力します。このとき、Wave Scope Toolは起動しません。 ・Load(string) 引数で指定したファイルを読み込み、Wave Scope Toolの波形表示ウインドウに表示します。 | The following methods have been added to the WSCOPE class: - Exec(string) ARRAY object elements are output in the ASCII format to the file specified by an argument. At this time, Wave Scope Tool is not activated. - Load(string) The file specified by an argument is read and displayed in the Wave Scope Tool waveform display window. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.03_00 |  | BTS00028591 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | ExAWGクラスの追加 | Addition of ExAWG class | ExPinクラスおよびExPinGroupクラスで定義した拡張ピンに接続する波形発生器（AWG）の設定と制御を行うExAWGクラスを追加しました。 | ExAWG class has been added for setting and controlling the waveform generator (AWG) connected to the extended pin defined by the ExPin and ExPinGroup classes. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASD1 遠藤
R1.03_00 |  | BTS00028593 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | ExDMEMクラスの追加 | Addition of ExDMEM class | デバイスからのデジタル出力を取り込むデジタル・アクイジション・メモリ（DMEM）の設定および読み出しを行うExDMEMクラスを追加しました。 | ExDMEM class has been added for setting and reading the digital acquisition memory (DMEM), which loads digital output from a device. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASD1 遠藤
R1.03_00 |  | BTS00028595 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | ExPMUクラスの追加 | Addition of ExPMU class | ExPinおよびExPinGroupクラスで定義した拡張ピンのDCパラメトリック試験の設定と測定を行うExPMUクラスを追加しました。 | ExPMU class has been added for setting and executing a DC parametric test for the extended pin defined by the ExPin and ExPinGroup classes. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASD1 遠藤
R1.03_00 |  | BTS00028599 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | ALARMクラスの拡張ピンの対応 | Supporting extended pins in the ALARM class | ALARMクラスで拡張ピン(ExPin)のアラーム発生時の処理を指定できるようにしました。 対象アラームはclampおよびkelvinです。 また、アラームが発生した場合、Get_Resc()メソッドで拡張ピンの情報を読み出せます。 | Alarm handling of extended pins (ExPin) can now be specified in the ALARM class. This support is for clamp and kelvin alarms. In addition, when an alarm occurs, extended pin information can be read by the Get_Resc() method. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASD1 遠藤
R1.03_00 |  | BTS00028597 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | SEQUENCEクラスおよびSEQUNITクラスの拡張ピンの対応 | Supporting extended pins by the SEQUENCE and SEQUNIT classes | SEQUENCEクラスのsunitデータ・メンバおよびSEQUNITクラスのsignalデータ・メンバに以下のクラスの拡張ピンを指定できるようにしました。 ・ExPinクラス ・ExPinGroupクラス | Extended pins of the following classes can now be specified for the sunit data member of the SEQUENCE class and the signal data member of the SEQUNIT class: - ExPin class - ExPinGroup class |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASD1 遠藤
R1.03_00 |  | BTS00028609 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | VSIMクラスのデータ・メンバにHighCapモードの追加 | Addition of HighCap mode for the data member of the VSIM class | VSIMクラスのRescメンバにハイボルテージDC測定ユニット（HVDC）が指定されているとき、HighCapモードのオン／オフおよび電圧印加後の待ち時間を指定できる、HighCapデータ・メンバを追加しました。 | A HighCap data member has been added for turning on and off HighCap mode and specifying the wait time after applying voltage supply in the high-voltage DC test measurement unit (HVDC) specified state in the Resc member of the VSIM class. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASD1 遠藤
R1.03_00 |  | BTS00028614 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | SEQUENCEクラスに指定した電源ピンのパワー・シーケンス・タイミングの変更 | Change of the power sequence timing of the power supply pin specified for the SEQUENCE class | SEQUENCEクラスのpunitデータ・メンバに複数の電源ピンが同じ時間で設定された場合のパワー・シーケンス・タイミングを変更し、リソース間で発生していたパワー・シーケンスのタイミングの誤差を削減しました。 | The power sequence timing value for the case where the same time has been set for multiple power supply pins for the punit data member of the SEQUENCE class has been changed to reduce the power sequence timing value discrepancy generated between resources. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASD1 遠藤
R1.03_00 | 10/19追加 10/22赤字修正 11/17赤字修正 | BTS00028712 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | 拡張ピンの対応 | Support for extended pins | ExPinクラスとExPinGroupクラスを追加しました。 ExPinクラスにより、拡張ピンの定義が可能となりました。 ExPinGroupクラスにより、ExPinオブジェクトのグループ化が可能となりました。 | ExPin and ExPinGroup classes have been added. With the ExPin class, extended pins can now be defined. With the ExPinGroup class, ExPin objects can now be grouped. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDソフト3課 井上
R1.03_00 | 10/19追加 10/22赤字修正 11/17赤字修正 | BTS00028712 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | SYS_INFOクラスの拡張ピンの対応 | Supporting extended pins by the SYS_INFO class | SYS_INFOクラスに使用可能な拡張ピン数を取得するGet_ExCh()メソッドを追加しました。 | A Get_ExCh() method has been added to the SYS_INFO class for acquiring the number of extended pins available. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDソフト3課 井上
R1.03_00 | 10/19追加 10/22赤字修正 | BTS00028542 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | LCDピンのスルー・レート測定機能の対応 | Support for the slew rate measurement function for LCD pins | LCDTMUクラスを追加しました。 このクラスによりLCDピンのスルー・レート測定が可能になりました。 | LCDTMU class has been added. With this class, slew rate measurement is now available for LCD pins. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3小林剛
R1.03_00 | 10/20追加 10/22赤字修正 | BTS00028703 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | LPPDCユニットの印加電流値および印加電圧値のDUT個別設定機能の追加 | Addition of a function for setting the source current value and source voltage value of the LPPDC unit for individual DUTs | 以下のクラスのデータ・メンバに新書式を追加しました。この書式を使用してLPPDCユニットの印加電流値および印加電圧値のDUT個別設定を可能にしました。 1. VSIMクラスとISVMクラス 1.1 Rescデータ・メンバにLCDPINオブジェクトまたはLCDPINLISTオブジェクトを指定する書式 1.2 SValデータ・メンバにARRAYオブジェクトを指定する書式 | New syntax has been added to the data members of the following classes. This syntax has made it possible to set the source current value and source voltage value of the LPPDC unit for individual DUTs. 1. VSIM class and ISVM class 1.1 Syntax for specifying an LCDPIN object or LCDPINLIST object for the Resc data member 1.2 Syntax for specifying an ARRAY object for the SVal data member |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 小林(雅)
R1.03_00 | 10/20追加 10/22赤字修正 | BTS00028703 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | LPPDCユニットを使用したDCパラメトリック試験で、複数の測定条件で試験を一度に行う機能の対応 | Support for executing a DC parametric test with the LPPDC unit under two or more sets of measurement conditions at a time | 以下のクラスのデータ・メンバに新書式を追加しました。この書式によりLPPDCユニットを使用したDCパラメトリック試験で複数の異なる測定条件で、一度に試験することを可能にしました。 1. MEASURE_IMクラス 1.1 vsimデータ・メンバにVSIMオブジェクトを複数指定する書式 2. MEASURE_VMクラス 2.1 isvmデータ・メンバにISVMオブジェクトを複数指定する書式 3. VSIMクラス 3.1 limitデータ・メンバを新規追加 4. ISVMクラス 4.1 limitデータ・メンバを新規追加 | New syntax has been added to the data members of the following classes. This syntax has made it possible to execute a DC parametric test with the LPPDC unit under two or more sets of measurement conditions at a time. 1. MEASURE_IM class 1.1 Syntax for specifying two or more VSIM objects for the vsim data member 2. MEASURE_VM class 2.1 Syntax for specifying two or more ISVM objects for the isvm data member 3. VSIM class 3.1 A limit data member has been added. 4. ISVM class 4.1 A limit data member has been added. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 小林(雅)
R1.03_00 | BTS26378を参考流用 | BTS00028626 | Enhancement | Windows | Recovery_Media | Windows 7のセキュリティ更新の対応 | Security Updates for Windows 7 | 2015年10月までにリリースされたWindows 7のセキュリティ更新プログラムを基本OSリカバリ・メディアに適用しました。 | Security Updates for Windows 7 released before October 2015 have been applied to the Basic OS recovery media. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | 基本OS(Windows7) リカバリ オペレーション・マニュアル | Basic OS(Windows7) Recovery Operation Manual | PLXT61 | UN_SoCSoft6.xls | 佐治
R1.03_00 |  | BTS00028647 | Enhancement | Windows | Recovery_Media | Windows 7のネットワーク・ドライバ更新の対応 | Support for updating the network driver for Windows 7 | 以下のように更新したWindows 7のネットワーク・ドライバを基本OSリカバリ・メディアに適用しました。 変更前： Intel(R) PROSet 17.2.154.0 変更後： Intel(R) PROSet 20.1.1022.0 | The network driver for Windows 7 has been updated as follows and applied to the basic OS recovery media: Before update: Intel(R) PROSet 17.2.154.0 After update: Intel(R) PROSet 20.1.1022.0 |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | 基本OS(Windows7) リカバリ オペレーション・マニュアル | Basic OS(Windows7) Recovery Operation Manual | PLXT61 | UN_SoCSoft6.xls | 佐治
R1.03_00 | [17 empty] | UN_SoCSoft3.xls
R1.03_00-1 | 備考 | Main_No (BTS#) | Estimate_VendorType | Estimate_ModuleMain,Main_ModuleMain | Estimate_ModuleSub,Main_ModuleSub | UN_Summary_J 現象/機能のサマリー(日本語） | UN_Summary | UN_Detail_J 現象/機能の詳細(日本語） | UN_Detail | UN_ImpOpeResult_J 改善後の動作と結果(日本語） | UN_ImpOpeResult | UN_RelevantRevision_J 現象発生レビジョン(日本語） | UN_RelevantRevision | RelatedPackages | ReferDoc | ReferDoc_J | OutputProduct | InputFileName | responsibility for the UN contents
R1.03_00-1 | 2016/1/5追加 | BTS00029071 | Defect | TDL | Testing Unit Class | デジタル・ピンまたは HSIF ピンでアラームが発生したとき、ランタイム・エラーとなる現象 | An alarm raised from digital pin or HSIF pin would cause runtime error. | デジタル・ピンまたは HSIF ピンにおいてクランプアラームまたはリミッタ・フェイルが検出された場合、以下のランタイム・エラーが発生していました。 [エラーメッセージ] CODE: 0xca600004 Alarm was detected from undefined pin. このため、ALARM クラスの設定が有効になりませんでした。 | When a clamp alarm or limiter fail was detected in digital pin or HSIF pin, the following runtime error would occur: [Error Message] CODE: 0xca600004 Alarm was detected from undefined pin. The ALARM class settings were not enabled due to the runtime error. | デジタル・ピンまたは HSIF ピンでアラームが発生してもランタイム・エラーにはならず、ALARM クラスの設定が有効になります。 | An alarm raised from digital pin or HSIF pin does not cause runtime error, allowing as such the ALARM class settings to be enabled. | R1.00_00 以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 阪東
R1.03_00-2 | 備考 | Main_No (BTS#) | Estimate_VendorType | Estimate_ModuleMain,Main_ModuleMain | Estimate_ModuleSub,Main_ModuleSub | UN_Summary_J 現象/機能のサマリー(日本語） | UN_Summary | UN_Detail_J 現象/機能の詳細(日本語） | UN_Detail | UN_ImpOpeResult_J 改善後の動作と結果(日本語） | UN_ImpOpeResult | UN_RelevantRevision_J 現象発生レビジョン(日本語） | UN_RelevantRevision | RelatedPackages | ReferDoc | ReferDoc_J | OutputProduct | InputFileName | responsibility for the UN contents
R1.03_00-2 |  | BTS00029300 | Defect | GUI_Tools | HidarTool | データ収集時間が遅くなる現象 | Data collection would take longer than expected. | アイテム・リスト数が多いとき、データ収集時間が遅くなることがありました。 | Data collection as part of the tool process took longer with rather a large number of item list-contained file. | アイテム・リスト数が多いときのデータ収集時間を高速化しました。 例えばアイテム・リスト数 70の場合、1データあたりの収集時間の平均を65uS程度から9uS程度に改善しました。 | Data collection process has been optimized to accomplish, i.e. the following speed-up goal: Per-data collection process time with the 70 item list-contained setup file has been reduced from about 65uS to 9 uS in average. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 結城
R1.03_00-2 | 2/17 小林 | BTS00029280 | Defect | TDL | Testing Unit Class | LCDTMUクラスで測定結果を取得するときにランタイム・エラーが発生する現象 | Runtime error at the measurement result acquisition in the LCDTMU class | 物理ピン番号が128の倍数となるLCDPINオブジェクト、またはそれを含むLCDPINLISTオブジェクトを指定した場合、LCDTMUクラスの以下のメソッドを実行するとランタイム・エラーが発生していました。 対象メソッド 1. Get_TrTf() 2. sGet_TrTf() 3. mGet_TrTf() 4. Get_PinVal() 5. sGet_PinVal() 6. Get_PinValSts() 7. sGet_PinValSts() エラーが発生したときのメッセージは以下の通りです。 [エラーメッセージ] Invalid tester channel x.129. ※xはSlot番号 | Each of the following LCDTMU class methods would result in a runtime error if executed in such class object definition state that should specify the LCDPIN object of the 128 multiple-physical pin number attribute or specify the LCDPINLIST object containing it: LCDTMU methods at issue: 1. Get_TrTf() 2. sGet_TrTf() 3. mGet_TrTf() 4. Get_PinVal() 5. sGet_PinVal() 6. Get_PinValSts() 7. sGet_PinValSts() [Error message at issue] Invalid tester channel x.129. Note: x indicates a slot number. | 上記の条件に該当する場合に、各メソッドでランタイム・エラーは発生せず、測定結果が正しく取得できるようにしました。 | Each of the above listed LCDTMU class methods will acquire the measurement result properly without encountering a runtime error if executed in the said class definition state. | R1.03_00以降 | R1.03_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 小林(剛)
R1.03_00-2 | 2/24 修正 | BTS00029307 | Defect | TDL | Testing Unit Class | OUTデータの設定が遅くなる現象 | OUT data of specific attributes would take longer to be set. | OUTデータの数が多いとき、以下のメソッドの実行時間が遅くなることがありました。 ・OUTBLOCKクラスのLoad()メソッド ・OUTBLOCKGRPクラスのLoad()メソッド ・VECTORFILEクラスのLoad()メソッド ・VECTORFILEGRPクラスのLoad()メソッド ・MEASURE_FTクラスのSet()メソッド | Each of the following class methods would demonstrate a longer execution time if it should contain rather a large number of OUT data definitions:: - Load() method in the OUTBLOCK class - Load() method in the OUTBLOCKGRP class - Load() method in the VECTORFILE class - Load method () in the VECTORFILEGRP class - Set() method in the MEASURE_FT class | OUTデータの数が多いときの各メソッドの実行時間を高速化しました。 たとえばOUTデータの数が1024のとき、平均730mSから90mS程度に改善しました。 | Each of the above listed class method processes has been optimized for the shortest execution time to accomplish, i.e. the following speed-up goal: Load() method in the 1024-OUT data definition-containing class has been reduced from about 730mS to 90mS in average. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 三俣
R1.03_00-3 | 備考 | Main_No (BTS#) | Estimate_VendorType | Estimate_ModuleMain,Main_ModuleMain | Estimate_ModuleSub,Main_ModuleSub | UN_Summary_J 現象/機能のサマリー(日本語） | UN_Summary | UN_Detail_J 現象/機能の詳細(日本語） | UN_Detail | UN_ImpOpeResult_J 改善後の動作と結果(日本語） | UN_ImpOpeResult | UN_RelevantRevision_J 現象発生レビジョン(日本語） | UN_RelevantRevision | RelatedPackages | ReferDoc | ReferDoc_J | OutputProduct | InputFileName | responsibility for the UN contents
R1.03_00-3 |  | BTS00029575 | Defect | TDL | Testing Unit Class | PPSユニットでタイムアウト・エラーが発生する現象 | PPS unit would encounter a timeout error. | テスト・プラン・プログラムの終了時またはCONTACTクラスのOff()メソッド実行時にPPSユニットでタイムアウト・エラーが発生することがありました。 [エラーメッセージ] The timeout occurred. | PPS unit would encounter a timeout error of the following message at the test plan program end or at the Off() method execution in the CONTACT class: [Error message] The timeout occurred. | 上記のときにタイムアウト・エラーが発生しないようにしました。 | PPS unit will not encounter a timeout error at either timing described above. | R1.03_00以降 | R1.03_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASDソフト1課 遠藤
R1.03_00-3 | 大泉 QA部門からの指摘により詳細の記述を修正(6/1) | BTS00029570 | Defect | TDL | Testing Unit Class | 任意ピン同時測定でパターン・プログラムの実行ができない現象 | Pattern program execution would not proceed in free-pin-assignment test. | LCDピンを使用した任意ピン同時測定で以下の条件を繰り返して試験対象DUTを変えながらパターン・プログラムを実行すると、以下の2つの現象が発生していました。 条件： 1) PGクラスのpendデータ・メンバでONを設定する 2) CONTACTクラスにより測定対象DUTを選択する A. ランタイム・エラーが発生する現象 2回目以降のSQPGスタート後のVECTORFILEクラスおよびVECTORFILEGRPクラスのPostExec()メソッドの実行でランタイム・エラーが発生していました。 [エラー・メッセージ] Test period of domain group n(*1) is not busy. (*1)nは整数 B. SQPGがスタートしない現象 2回目以降のSQPGスタート前にPGクラスのpendデータ・メンバをOFF に設定してMEASURE_FTクラスのExec()メソッドやVECTORFILEクラスなどのPreExec() を実行すると、SQPGがスタートせず、ハングアップしていました。 | LCD pin-contained pattern program execution in free-pin-assignment parallel test in a repeated cycle of switching between the measurement targeted DUTs through the following condition steps would cause each of the following phenomena A and B: Condition: 1) Specify ON in the pend data member in the PG class. 2) Select a measurement targeted DUT at the CONTACT class. A. Runtime error 2nd pattern program execution and beyond using the PostExec method in the VECTORFILE or VECTPRFILEGRP class after the SQPG start operation would result in runtime error of the following message: [Error message] Test period of domain group n(*1) is not busy. (*1)n should be an integer. B. No SQPG start 2nd pattern program execution and beyond using the Exec() method in the MEASURE_FT class or the PreExec() method in the VECTORFILE class, etc. before the SQPG start operation would result in hang-up without SQPG getting effective. | 上記の条件でパターン・プログラムを正しく実行できるようにしました。 | Pattern program execution proceeds normally under the above described condition. | R1.02_00以降 | R1.02_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASD3 大泉
R1.03_00-3 | [17 empty] | UN_APSoft1.xls
R1.03_00-3 | [17 empty] | UN_CPD.xls
R1.04_00 | 備考 | Main_No (BTS#) | Estimate_VendorType | Estimate_ModuleMain,Main_ModuleMain | Estimate_ModuleSub,Main_ModuleSub | UN_Summary_J 現象/機能のサマリー(日本語） | UN_Summary | UN_Detail_J 現象/機能の詳細(日本語） | UN_Detail | UN_ImpOpeResult_J 改善後の動作と結果(日本語） | UN_ImpOpeResult | UN_RelevantRevision_J 現象発生レビジョン(日本語） | UN_RelevantRevision | RelatedPackages | ReferDoc | ReferDoc_J | OutputProduct | InputFileName | responsibility for the UN contents
R1.04_00 | 2016/2/17追加 | BTS00009994 | Defect | Cal/Diags | AC_Calibration(DM1Gbps) | Pre EvaluationモードでACキャリブレーション・データの状態が正しく表示できない現象 | The status of AC calibration data could not be displayed correctly in Pre Evaluation mode. | デジタルIOモジュールを交換したとき、Pre EvaluationモードでACキャリブレーションの状態を正しく表示できませんでした。 | When the Digital IO Module was replaced, the status of AC calibration could not be displayed correctly in Pre Evaluation mode. | 上記のモジュールを交換したとき、Pre EvaluationモードでACキャリブレーション・データの状態を正しく表示できるようにしました。 | When the above-mentioned module is replaced, the status of AC calibration data is now displayed correctly in Pre Evaluation mode. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | CPD課 金子
R1.04_00 | R1.03_00にて対応した項目 | BTS00009993 | Defect | Cal/Diags | DC_Calibration(LCD256) | Automatic Execution モードでDCキャリブレーションがスキップされる現象 | DC Calibration was skipped in Automatic Execution mode. | 以下のいずれかの条件で、高精度デジタイザ/コンパレータ・モジュールのDCキャリブレーションをAutomatic Execution モードで実行したとき、DCキャリブレーションがスキップされます。 ・DCキャリブレーションがフェイルしているとき ・全てのモジュールのDCキャリブレーションが同時に実行されていないとき | When DC Calibration of the High-Precision Digitizer/Comparator Module was executed in Automatic Execution mode under any of the following conditions, the DC Calibration was skipped: - When the DC Calibration has failed - When DC Calibration for all the modules is not executed at the same time | 上記条件でDCキャリブレーションが正しく実行できるようにしました。 | DC Calibration can now be executed correctly under the above-described conditions. | R1.03_00以降 | R1.03_00 and later | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | CPD課 高先
R1.04_00 | 2016/3/9修正 | BTS00009995 | Defect | Cal/Diags | DC_Calibration(SGM208) | DCキャリブレーション実行単位の変更 | Change of the DC Calibration execution unit. | シンク・ジェネレータ/マトリクス・モジュールのDCキャリブレーションで、モジュールを選択して実行できるようになっていました。また、Automatic Executionモードではモジュール単位で実行されるようになっていました。 | Modules were selectable and executable in DC Calibration of Sync Generator/Matrix Module. Also, in an Automatic Execution mode, it was executable by each module unit. | DCキャリブレーションをモジュール単位で選択、および実行できないようにしました。 | Disabled selection and execution of DC Calibration by each module unit. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KSGM208CD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | CPD課 金子
R1.04_00 | 2016/3/9追加 | BTS00009996 | Defect | Cal/Diags | Structural_Diagnostics(SGM208) | 診断実行単位の変更 | Change of the Diagnostics execution unit. | シンク・ジェネレータ/マトリクス・モジュールの診断で、モジュールを選択して実行できるようになっていました。 | Modules were selectable and executable in Diagnostics of Sync Generator/Matrix Module. | 診断をモジュール単位で選択、および実行できないようにしました。 | Disabled selection and execution of Diagnostics by each module unit. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KSGM208CD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | CPD課 金子
R1.04_00 | 2016-03-07 | BTS00029175 | Defect | GUI_Tools | 3DTrendTool | セットアップ・ファイルの一部の設定が無視される現象 | Some of the settings in the setup file were ignored. | 拡張子が[.set]のセットアップ・ファイルをロードしたときに、以下の設定を無視して読み込んでいました。 ・トラッキング ・パワー・シーケンス制御 ・パターン実行の有無 | When a setup file with a [.set] extension was loaded, the following settings were ignored: - Tracking - Power sequence control - Whether to execute a pattern | 上記の設定をセットアップ・ファイルから正しく読み込めるようにしました。 | The above settings can now be read correctly from the setup file. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 吉川
R1.04_00 | 2016-03-07 | BTS00029177 | Defect | GUI_Tools | 3DTrendTool | スキャン実行に時間がかかる現象 | Redundant time was taken before scan execution | DC Plotサブ・ウィンドウを複数開いてからスキャンを実行すると、30秒待ってからスキャン実行を開始していました。 | When a scan was executed with multiple DC Plot subwindows open, the scan execution started after waiting 30 seconds. | DC Plotサブ・ウィンドウを複数開いても、直ぐにスキャン実行が開始されるようにしました。 | Even when a scan is executed with multiple DC Plot subwindows open, the scan execution now starts immediately. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 吉川
R1.04_00 | 2016-03-07 | BTS00029167 | Defect | GUI_Tools | ShmooTool | LCDVTPのスキャンを実行してもハードウェアの値が変更されない現象 | Even when LCDVTP was scanned, the hardware value would not be changed. | スキャン条件にLCDVTPリソースを指定しても、全プロットでLCDVTPのハードウェア値が変更されていませんでした。 | Even if LCDVTP resources were specified as scan conditions, the LCDVTP hardware value was not changed in all plots. | スキャン条件にLCDVTPリソースを指定した時は、その条件どおりに各プロットのLCDVTPのハードウェア値が変更されるようにしました。 | When LCDVTP resources are specified as scan conditions, the LCDVTP hardware value in each plot can now be changed as the conditions. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQM_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 吉川
R1.04_00 | 2016-03-07 | BTS00029169 | Defect | GUI_Tools | ShmooTool | VSPINのDPSのスキャンを実行するとSRngの値がOPENになる現象 | When VSPIN DPS was scanned, the SRng value became OPEN. | VSPINのDPSリソースのスキャンを実行した時に、SRngをOPENに変更してスキャンしていました。また、スキャン実行後も、SRngの値を元に戻していませんでした。 | When VSPIN DPS resources were scanned, the SRng value was changed to OPEN for scanning. In addition, the SRng value was not returned to the original value when the scan execution was complete. | VSPINのDPSリソースのスキャンを実行しても、VSPINのSRngの値が変更されないようにしました。 | The SRng value of VSPIN is not changed now when a scan of VSPIN DPS resources is executed. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KAQM_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 吉川
R1.04_00 | 2016-03-07 | BTS00029171 | Defect | GUI_Tools | ShmooTool | HSIFPINが任意ピン同時測定のときにスキャン実行がエラーになる現象 | Scan execution resulted in an error in a free-pin-assignment parallel test of HSIFPINs. | HSIFPINが任意ピン同時測定のときに、対象DUTを減らしてスキャンを実行すると、エラーが発生していました。 | When a scan was executed by reducing the number of target DUTs in a free-pin-assignment parallel test of HSIFPINs, an error occurred. | HSIFPINが任意ピン同時測定のときに、対象DUTを減らしてもスキャンを実行できるようにしました。 | Scans can now be executed correctly even when the number of target DUTs is reduced in a free-pin-assignment parallel test of HSIFPINs. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KDM8Gbps_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 吉川
R1.04_00 | 2016-03-07 | BTS00029173 | Defect | GUI_Tools | ShmooTool | セットアップ・ファイルの一部の設定が無視される現象 | Some of the settings in the setup file were ignored. | 拡張子が[.set]のセットアップ・ファイルをロードしたときに、以下の設定を無視して読み込んでいました。 ・RATE指定のトラッキング ・パワー・シーケンス制御 | When a setup file with a [.set] extension was loaded, the following settings were ignored: - Specified RATE tracking - Power sequence control | 上記の設定をセットアップ・ファイルから正しく読み込めるようにしました。 | The above settings can now be read correctly from the setup file. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 吉川
R1.04_00 | 2/23追加 | BTS00029192 | Defect | GUI_Tools | SysLog | ログ取得をTest Control Panelから中断すると、SysLogが異常終了する現象 | SysLog terminated abnormally when stop by Test Control Panel while logs are being obtained . | ログ取得中にTest Control PanelでStopボタンをクリックした場合、SysLogが異常終了することがありました。 | SysLog terminated abnormally when clicking on the stop button by Test Control Panel while logs are being obtained. | 上記の条件でも、SysLogが異常終了しないようにしました。 | SysLog does not terminate abnormally under the above described condition now. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.04_00 |  | BTS00029188 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | テスト・プラン・プログラムをロードすると、System Viewerが異常終了する現象 | System Viewer terminated abnormally when a test plan program was loaded. | System Viewerを起動中にテスト・プラン・プログラムをロードした場合、System Viewerで選択されたDUTとテスト・プラン・プログラムに記述されたDUTが異なるとき、System Viewerが異常終了していました。 | When a test plan program was loaded while System Viewer was starting up, System Viewer was terminated abnormally if the DUTs selected with System Viewer and those described in the test plan program were different. | 上記の条件でも、System Viewerが異常終了しないようにしました。 | System Viewer does not terminate abnormally under the preceding condition now. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.04_00 |  | BTS00029190 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | セットアップ・ファイルをロードすると、テスタ・チャンネルが正しく表示されない現象 | Tester channels were not displayed correctly when a setup file was loaded. | セットアップ・ファイルをロードした場合、このセットアップ・ファイルに保存されているDUTとSystem Viewerで選択されたDUTが異なるとき、テスタ・チャンネルを正しく表示していませんでした。 | When a setup file was loaded, tester channels were not displayed correctly if the DUTs stored in this setup file and those selected with System Viewer were different. | 上記の条件でも、、テスタ・チャンネルが正しく表示できるようにしました。 | Tester channels can now be displayed correctly under the above described condition. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.04_00 | 3/9追加 | BTS00029366 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | セットアップ・ダイアログでLCDPINLISTを選択すると、LPPDCデータが正しく表示できない現象 | LPPDC data could not be displayed correctly when select LCDPINLIST by setup dialog. | テスト・プラン・プログラムにおいて、VSIMクラス、ISVMクラスのRescデータ・メンバにLPPDCが設定されている場合、セットアップ・ダイアログでLCDPINLISTを選択すると、LPPDCデータが正しく表示できないことがありました。 | When LPPDC was set to the Resc data member of VSIM class or ISVM class in the test plan program, LPPDC data sometimes could not be displayed at selection of LCDPINLIST by setup dialog. | 上記の条件でも、LPPDCデータが正しく表示できるようにしました。 | LPPDC data can now be displayed correctly under the above described condition. | R1.03_00以降 | R1.03_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.04_00 | 2/23追加 | BTS00029311 | Defect | GUI_Tools | TDLDebugger | 行番号の表示部が狭くなる現象 | the display area of the line number was gradually becomes narrower | Editモードにおいて、Module List Windowで編集対象のファイルを切り替えたとき、行番号の表示部が徐々に狭くなることがありました。 | In Edit mode, when switch the edited file in the Module List Window, the display area of the line number was sometimes gradually becomes narrower. | 上記操作をした場合でも、行番号の表示部が狭くならないようにしました。 | Even if switch the file to be edited in the Module List Window, the display area of the line number was so not narrowed. | R1.03_00以降 | R1.03_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.04_00 | 2/23追加 | BTS00029313 | Defect | GUI_Tools | TDLDebugger | 文字の色やフォントがペーストされる現象 | Character font or font color was pasted besides the data itself. | 外部のエディタなどから文字をペーストした場合、文字の装飾（色やフォントなど）もペーストされていました。 | If pasting characters from an externally available function like editor, character decorations (i.e. character font or font color) were also pasted. | 外部のエディタなどから文字をペーストした場合でも、文字の装飾はペーストしないようにしました。 | Even if pasting characters from an externally available function like editor, character decorations are pasted besides the data itself. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.04_00 | 2/23追加 | BTS00029315 | Defect | GUI_Tools | TestControlPanel | [TDL Reset]コマンドでPlan Nameがクリアされない現象 | Plan Name was not cleared by [TDL Reset] command. | Test Control Panelの[Options]->[TDL Reset]コマンドを実行しても、Plan Nameがクリアされない場合がありました。 | Even if executing the [Options]->[TDL Reset] command in Test Control Panel, Plan Name would not be cleared. | Test Control Panelの[Options]->[TDL Reset]コマンドを実行した場合、Plan Nameをクリアするようにしました。 | When running the [Option] -> [TDL reset] command of Test Control Panel, Plan Name can now be cleared. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.04_00 | 2/24追加 | BTS00029325 | Defect | GUI_Tools | WaveTool | ロジック・アナライザでピン・マルチプレクス・モードのピンの波形が正しく表示できない現象 | The waveform of the Pin Multiplex Mode pin was displayed incorrectly in Logic Analyzer. | 1試験周期内にドライバ・サイクルとコンパレータ・サイクルが混在する場合、 ロジック・アナライザでピン・マルチプレクス・モードのピンの波形が間違って表示されることがありました。 | If both of the driver cycle and the comparator cycle definitions should exist in a test period, the waveform of the Pin Multiplex Mode pin was displayed incorrectly in Logic Analyzer. | 上記の条件でも、ロジック・アナライザでピン・マルチプレクス・モードのピンの波形が正しく表示できるようにしました。 | Under the above-described condition, the waveform of the Pin Multiplex Mode pin is displayed correctly in Logic Analyzer now. | R1.01_00以降 | R1.01_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls
R1.04_00 | 3/18追加 | BTS00029382 | Defect | GUI_Tools | WaveTool | グループ・パターンをサンプリングするとエラーになる現象 | An error occurred in sampling group patterns. | トリガの種類にBurst Pattern CountまたはBurst Fail Countを指定してグループ・パターンをサンプリンした場合、 エラーが発生し、サンプリングが中断することがありました。 | If specifying "Burst Pattern Count" or "Burst Fail Count" to Trigger Kind to start sampling group patterns, the error would occur and the sampling was interrupted. | 上記の条件でもエラーが発生せず、正しくサンプリングできるようにしました。 | No error occurs in sampling group patterns. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.04_00 | 工藤 | BTS00029008 | Defect | TDL | TDL Interpreter | システム予約語の一部と重複したオブジェクト名が検出できない現象 | Object names that conflicted with some system reserved words could not be detected | 以下のような_TDLで始まるシステム予約語と重複した信号ピンと電源ピンクラスのオブジェクト名を使用してテスト・プラン・プログラムをロードした場合、重複を検出できずワーニング・メッセージが出力されていませんでした。 ・_TDLで始まるシステム予約語と重複する例 DPIN _TDLexample1; VSPIN _TDLEXAMPLE2; PINLIST _TDLEXample3; | If a test plan program using a signal pin or power supply pin class object name that conflicted with a system reserved word starting with _TDL (as follows) was loaded, it could not be detected and a warning message was not output. - Examples of object names conflicting with system reserved words starting with _TDL DPIN _TDLexample1; VSPIN _TDLEXAMPLE2; PINLIST _TDLEXample3; | _TDLで始まるシステム予約語と重複した信号ピンと電源ピンクラスのオブジェクト名の重複を検出し、ワーニング・メッセージを出力するようにしました。 | Signal pin and power supply pin object names that conflict with any of the system reserved words starting with _TDL can now be detected and a warning message is now output. | R1.00_00 以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.04_00 | 1/26 清野 | BTS00029143 | Defect | TDL | TDL Interpreter | パフォーマンス・ボードのアンロック時にサイト・コントローラのプロセスがクラッシュする現象 | Site controller process crashed when the performance board was unlocked. | 以下の条件をすべて満たす場合に、パフォーマンス・ボードのアンロックを行った後にテスト・プラン・プログラムを実行するとサイト・コントローラのプロセスがクラッシュしていました。 条件： 1) T6391 RND440 3584CH LIF HIFIX 使用時。 2) テスト・プラン・プログラムがロードされている。 3) テスト・プラン・プログラムが実行されていない。 | When all of the following conditions were met, site controller process crashed if a test plan program was executed after the performance board was unlocked: Conditions: 1) T6391 RND440 3584CH LIF HIFIX is used. 2) A test plan program is loaded. 3) The test plan program has not been executed. | サイト・コントローラのプロセスがクラッシュしなくなりました。テスト・プラン・プログラムを実行すると以下の動作になります。 ・パフォーマンス・ボードがロックされている場合、テスト・プラン・プログラムを実行できます。 ・パフォーマンス・ボードがアンロックされている場合、アラームが発生します。 | Site controller process does not crash now. The execution of a test plan program is performed as follows: - When the performance board is locked, the test plan program can be executed. - When the performance board is unlocked, an alarm is issued. | R1.02_00以降 | R1.02_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 清野
R1.04_00 | 1/25追加 | BTS00029097 | Defect | TDL | Testing Unit Class | AQMDATAクラスで共有ARRAYオブジェクトに正しく測定値が格納されない現象 | Measured values were not stored correctly in a shared ARRAY object by the AQMDATA class. | AQMDATAクラスのsGet_Data()メソッドに共有ARRAYオブジェクトを指定したとき、共有元の配列要素の先頭から測定値が格納されていました。 例) ARRAY<double> rdata(512); // 共有元の配列 ARRAY<double> rdata2(rdata, 256, 256); // 配列rdataの後半256step分をrdata2で共有定義 AQMDATA aqmdata; aqmdata.step(256); aqmdata.sGet_Data(dut, rdata2); // 配列rdataの後半256要素ではなく、先頭から前半256要素に測定値を格納していました。 | When a shared ARRAY object was specified for the sGet_Data() method of the AQMDATA class, the measured values were stored from the beginning of the source array elements. Example: ARRAY<double> rdata(512); // Source array for sharing ARRAY<double> rdata2(rdata, 256, 256); // Definition for sharing the second half elements (256 steps) of rdata by rdata2 AQMDATA aqmdata; aqmdata.step(256); aqmdata.sGet_Data(dut, rdata2); // Instead of the second half 256 elements of rdata, measured values were stored in the first 256 elements. | AQMDATAクラスのsGet_Data()メソッドに指定した共有ARRAYオブジェクトに測定値が正しく格納されるようにしました。 | Measured values are now stored correctly in the shared ARRAY object specified for the sGet_Data() method of the AQMDATA class. | R1.00_00 以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | 斉木
R1.04_00 | 1/25追加 | BTS00029099 | Defect | TDL | Testing Unit Class | AQMDATAクラスで測定値が正しく取得できない現象 | Measured values were not able to be obtained correctly by the AQMDATA class. | MDGT_SAMPクラスでStart()メソッドを連続で実行したとき、2回目以降のStart()メソッド実行後のAQMDATAクラスで測定値が正しく取得できない場合がありました。各Start()メソッド実行前にSet()メソッドを実行するとこの現象は発生しません。 | When Start() methods were executed consecutively in the MDGT_SAMP class, measured values were sometimes not obtained correctly by the AQMDATA class after the second or later execution of the Start() method. This problem does not occur when the Set() method is executed before execution of each Start() method. | MDGT_SAMPクラスのStart()メソッド実行後、Set()メソッドの実行の有無にかかわらず、AQMDATAクラスで測定値を正しく取得できるようにしました。 | Measured values can now be obtained correctly by the AQMDATA class regardless of whether the Set() method has been executed after execution of the Start() method in the MDGT_SAMP class. | R1.00_00 以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | 斉木
R1.04_00 | 3/25修正 | BTS00029339 | Defect | TDL | Testing Unit Class | 正しいランプ波を出力できない現象 | Ramp waveform was generated incorrectly. | ExAWGクラスのRampByStopデータ・メンバでランプ波を設定するときの 値が以下の範囲の場合、誤った分解能の波形を出力することがありました。 ・ +3.9V ～ +4.1V ・ -4.1V ～ -3.9V ・ +7.9V ～ +8.0V ・ -8.0V ～ -7.9V | Ramp waveform of incorrect resolution was generated if done using either of the following RampByStop data member value ranges in the ExAWG class: - +3.9V ~ +4.1V - -4.1V ~ -3.9V - +7.9V ~ +8.0V - -8.0V ~ -7.9V | 正しいランプ波を出力できるようにしました。 | Ramp waveform is generated correctly by virtue of the software-fix changes. | R1.03_00以降 | R1.03_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | 栗原
R1.04_00 | 1/22追加 | BTS00028969 | Defect | TDL | Testing Unit Class | HSIFピンを使用するテスト・プラン・プログラムのロード時にHSIFオプションの初期化エラーが発生する現象 | An initialization error of the HSIF option occurred when a test plan program that used HSIF pins was loaded. | HSIFピンを使用するテスト・プラン・プログラムのロード時に、HSIFオプションのハードウエアで初期化エラーが間欠で発生することがありました。 エラーが発生した時のメッセージは以下の通りです。 [エラーメッセージ] HSIF Initialize error. Please retry test plan program load. | When a test plan program that used HSIF pins was loaded, an initialization error occurred intermittently in the HSIF option hardware. The message displayed upon occurrence of an error is as follows: [Error message] HSIF Initialize error. Please retry test plan program load. | HSIFピンを使用するテスト・プラン・プログラムのロード時にHSIFオプションの初期化エラーが発生しなくなりました。 | An initialization error of the HSIF option does not occur now when a test plan program that uses HSIF pins is loaded. | R1.00_00 以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 阪東
R1.04_00 | 大泉 1/26 BTS番号記入 | BTS00029201 | Defect | TDL | Testing Unit Class | VECTORFILEクラスおよびVECTORFILEGRPクラスにおいて、パターン・ジェネレータ上のすべてのLPATプログラムをアンロードできない現象 | None of the LPAT programs on the pattern generator could be unloaded in the VECTORFILE and VECTORFILEGRP classes. | VECTORFILEクラスおよびVECTORFILEGRPクラスにおいて、以下の条件をすべて満たす場合、 UnLoad()メソッドでパターン・ジェネレータ上のすべてのLPATプログラムをアンロードできませんでした。 VECTORFILEクラスの条件： ・LCDPINを含むLPATプログラムを1つでもロードしている ・DUT番号を引数に持つ任意のメソッドをDUT番号を指定して実施している ・lpatデータメンバに""を指定する VECTORFILEGRPクラスの条件： ・LCDPINを含むLPATプログラムを1つでもロードしている ・DUT番号を引数に持つ任意のメソッドをDUT番号を指定して実施している ・grpLpatデータメンバに""を指定する | When all of the following conditions were met in the VECTORFILE and VECTORFILEGRP classes, none of the LPAT programs on the pattern generator could be unloaded using the UnLoad() method: Conditions in the VECTORFILE class: - At least one LPAT program that contains LCDPIN has been loaded. - An arbitrary method having a DUT number as an argument has been executed by specifying the DUT number. - "" is specified for the lpat data member. Conditions in the VECTORFILEGRP class: - At least one LPAT program that contains LCDPIN has been loaded. - An arbitrary method having a DUT number as an argument has been executed by specifying the DUT number. - "" is specified for the grpLpat data member. | 上記の条件に該当する場合に、VECTORFILEクラスおよびVECTORFILEGRPクラスにおいて、パターン・ジェネレータ上のすべてのLPATプログラムをアンロードできるようにしました。 | Even under the preceding conditions, every LPAT program in the pattern generator can now be unloaded in the VECTORFILE and VECTORFILEGRP classes. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 大泉
R1.04_00 | 2/18 廣町 | BTS00029290 | Defect | TDL | Testing Unit Class | VECTORMEMクラスのWrite_TTB()およびWrite_TTB_Single()メソッドでLCDパターンが正しく書き換えられないことがある現象 | Write_TTB() method or Write_TTB_Single() method in the VECTORMEM class would not operate properly in rewriting the LCD pattern. | 以下のすべての条件を満たすとき、VECTORMEMクラスのWrite_TTB()およびWrite_TTB_Single()メソッドでLCDパターンの書き換えが正しくできないことがありました。 条件： 1) 書き換えアドレスおよびそれ以降のアドレスのすべてのピンのパターンが"X" 2) "X"以外のパターンに書き換える | Write_TTB() method or Write_TTB_Single() method in the VECTORMEM class would not operate properly in rewriting the LCD pattern if run under all of the following-met condition: Condition: 1) All pin-patterns are of the "X" attribute at the rewriten address or beyond. 2) Rewrite these pin patterns to those of other than "X" attribute. | 上記の条件の場合でも、VECTORMEMクラスのWrite_TTB()およびWrite_TTB_Single()メソッドでLCDパターンが正しく書き換えできるようにしました。 | Write_TTB() method or Write_TTB_Single() method in the VECTORMEM class operates properly in rewriting the LCD pattern if run under either of the above-met condition. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 廣町
R1.04_00 | 2/22 大泉追記 | BTS00029292 | Defect | TDL | Testing Unit Class | RATEクラスにおいて、HSIFオプションを使用するときに試験周期が1分解能小さい値で設定されることがある現象 | The test rate value would be set one resolution-smaller in the HSIF option. | RATEクラスのhsif_rateデータ・メンバの第1引数にONを指定したとき、試験周期が1分解能(15.625p秒)小さい値で設定されることがありました。 | Test rate value to be specified in the rate data member in the RATE class would be set one resolution (15.625p secs)-smaller actually, when ON was specified for the first argument of hsif_rtate data member in RATE class. | RATEクラスのhsif_rateデータ・メンバの第1引数にONを指定したとき、試験周期が正しい値で設定されるようにしました。 | Test rate value to be specified in the rate data member in the RATE class can now be set correctly, when ON is specified for the first argument of hsif_rtate data member in RATE class. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 大泉
R1.04_00 | 3/2 立花 追記 | BTS00029350 | Defect | TDL | Testing Unit Class | HEADERクラスのデータ・メンバの設定をtdl_code/tdl_fcodeコマンドから実行するとランタイム・エラーになる現象 | HEADER class data member settings would result in a runtime error if made via the tdl_code/tdl_fcode command. | HEADERクラスの以下のデータ・メンバの設定をtdl_codeコマンドまたはtdl_fcodeコマンドで行うとランタイム・エラーが発生していました。 対象データ・メンバ 1. HEADER.lotno() 2. HEADER.name() 3. HEADER.device() 4. HEADER.sublot() 5. HEADER.Opearator() ランタイム・エラーが発生したときのメッセージは以下の通りです。 [エラーメッセージ] CODE: 0xca040001 INTERNAL ERROR: An unexpected error was occurred. | The following HEADER class data member settings would result in a runtime error if made via the tdl_code command or the tdl_fcode command: [Class data member names] - HEADER.lotno() - HEADER.name() - HEADER.device() - HEADER.sublot() - HEADER.Opearator() [Run time error message] CODE: 0xca040001 INTERNAL ERROR: An unexpected error was occurred. | HEADERクラスのデータ・メンバの設定をtdl_codeコマンドまたはtdl_fcodeコマンドで行ってもランタイム・エラーは発生せず、正常に実行できるようにしました。 | HEADER class data member settings are processed properly without encountering a runtime error if made via the tdl_code/tdl_fcode command. | R1.02_01以降 | R1.02_01 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3立花
R1.04_00 | 3/22 追記 | BTS00029393 | Defect | TDL | Testing Unit Class | ALARM クラスの limiter データ・メンバの設定が、テスト・プラン・プログラムの実行開始時にリセットされない現象 | The limiter data member setting in the ALARM class was not reset at the test plan program-start. | ALARM クラスの limiter データ・メンバの設定が、テスト・プラン・プログラムの実行開始時に、ALARM_FAIL にリセットされていませんでした。 | The limiter data member setting in the ALARM class was not reset to ALARM_FAIL at the test plan program-start. | テスト・プラン・プログラムの実行開始時に ALARM クラスの limiter データ・メンバの設定が ALARM_FAIL にリセットされるように修正しました。 | The limiter data member setting in the ALARM class is reset to ALARM_FAIL at the test plan program-start. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3阪東
R1.04_00 | 3/22 追記 | BTS00029395 | Defect | TDL | Testing Unit Class | ON_BRANCH クラスの event データ・メンバで ON_FCTF 指定した場合、Limiter Fail 発生時に分岐関数が実行されない現象 | Branch function in the ON_BRANCH class was not executed at the limiter fail generation under the class definition condition of its event data member being specified with ON_FCTF. | 以下の条件をすべて満たす場合、ON_BRANCH クラスの event データ・メンバで登録された分岐関数が実行されませんでした。 条件： 1) ON_BRANCH クラスの event データ・メンバで、ON_FCTF を指定している 2) ALARM クラスの limiter データ・メンバで ALARM_FAIL を指定している (デフォルトは ALARM_FAIL です) 3) MEASURE_FT クラスの Exec() メソッドの実行結果が Limiter Fail で FAIL する | Branch function registered at the event data member in the ON_BRANCH class was not executed under all of the following-met condition: Condition: 1) ON_FCTF is specified in the event data member in the ON_BRANCH class 2) ALARM_FAIL is specified in the limiter data member in the ALARM class (as ALARM_FAIL by default). 3) The test result of Exec() method in the MEASURE_FT class fails due to a limiter fail. | 上記の条件に該当する場合でも、ON_BRANCH クラスの event データ・メンバで登録した分岐関数が実行されるようにしました。 | Branch function registered at the event data member in the ON_BRANCH class is executed properly under the above described condition. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3阪東
R1.04_00 | 3/15修正 | BTS00009992 | Enhancement | Cal/Diags | DC_Calibration(System) | DCキャリブレーションのAutomatic Executionモードでのモジュール・スワップ対応 | Support for module swapping in Automatic Execution mode for DC calibration. | 以下のモジュールをテスト・システム内でスワップしたとき、Automatic ExecutionモードでDCキャリブレーションを実行できるようにしました。 ・デジタルIOモジュール ・シンク・ジェネレータ/マトリクス・モジュール ・高精度基準電圧源モジュール ・デバイス電源モジュール ・高電圧DCパラメトリック測定モジュール ・高速アクイジッション・メモリ・モジュール | DC Calibration can now be executed in Automatic Execution mode when one of the following modules is swapped in the test system: - Digital IO Module - Sync Generator/Matrix Module - High-Precision Reference Voltage Source Module - Device Power Supply Module - High-Voltage DC Parametric Measurement Module - High-Speed Acquisition Memory Module |  |  |  |  | AT_T6KAQMCD_x64,AT_T6KSGM208CD_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | CPD課 金子
R1.04_00 | 1/22追加 | BTS00009991 | Enhancement | Cal/Diags | Structural_Diagnostics(LCD256) | TEST 084040 の診断のログ表示の変更 | Change of the log display for TEST 084040 diagnostics | 高精度デジタイザ/コンパレータ・モジュールの下記の診断項目で、フェイル時のログに最大測定値と最小測定値の表示を追加しました。 [診断項目] ・DIAGNOSTICS 0001-0081-084040 CL CP TIMING MEAS CHECK | Display of the maximum measured value and minimum measured value has been added to failure logs of the following diagnostic item for the High-Precision Digitizer/Comparator Module. [Diagnostic item] - DIAGNOSTICS 0001-0081-084040 CL CP TIMING MEAS CHECK |  |  |  |  | AT_T6KAQMCD_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | アルゴリズム開発課 生形
R1.04_00 | 3/8 修正 MUST (記載する改善項目一覧, 関連パッケージの変更) | BTS00029092 | Enhancement | Emulator | General | シミュレーション・モードの対応クラス追加 | Addition of a class that supports the simulation modes | ExPMUクラスを使用したDCパラメトリック試験で以下のシミュレーション・モードを使用できるようにしました。 ・AllPassモード ・TimingRuleCheckモード ・OpecodeDensityCheckモード | For DC parametric tests using the ExPMU class, the following simulation modes can now be used: - AllPass mode - TimingRuleCheck mode - OpecodeDensityCheck mode |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア エミュレータ ユーザーズ・マニュアル | T6391 System Software Emulator User's Manual | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | 栗原
R1.04_00 | 2016/3/7 MUST | BTS00029119 | Enhancement | Emulator | General | HSIFピンのタイミング制限違反を検出する機能の対応 | Support for a function for detecting timing restriction violations regarding HSIF pins | HSIFピンのタイミング・エッジが、ハードウェア制限に違反した場合に制限違反を検出できるようにしました。 | Restriction violation is detected when a timing edge for a HSIF pin violates a hardware restriction. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64,AT_T6KDM8Gbps_x64 | T6391 システム・ソフトウェア エミュレータ ユーザーズ・マニュアル | T6391 System Software Emulator User's Manual | PLXM20-MD | UN_SoCSoft3.xls | SS3 荒井
R1.04_00 | 2016-03-07 | BTS00029159 | Enhancement | GUI_Tools | 3DTrendTool | スキャン条件に指定できるリソースの追加 | Addition of resources that can be specified as scan conditions | スキャン条件に、次のリソース・パラメータおよび試験周期を指定できるようにしました。 ・LCDPIN LCDVOH, LCDVOL, LCDVT1, LCDVT2, LCDVTP, LCDILH, LCDILHP, LCDILL, LCDILLP, LCDSTRB ・RVSPIN RVS ・VSPIN ADPS, DPS ・DPIN VIH, VIL, VOH, VOL, VT, VCH, VCL, ILH, ILL, T1, T2, T3, T4, STBL, STBT, DREL, DRET ・HSIFPIN MEAS_VS, MEAS_IS, VIH, VIL, HSIF_SHIFT | The following resource parameters and test rates can now be specified as scan conditions: - LCDPIN LCDVOH, LCDVOL, LCDVT1, LCDVT2, LCDVTP, LCDILH, LCDILHP, LCDILL, LCDILLP, LCDSTRB - RVSPIN RVS - VSPIN ADPS, DPS - DPIN VIH, VIL, VOH, VOL, VT, VCH, VCL, ILH, ILL, T1, T2, T3, T4, STBL, STBT, DREL, DRET - HSIFPIN MEAS_VS, MEAS_IS, VIH, VIL, HSIF_SHIFT |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 吉川
R1.04_00 |  | BTS00029161 | Enhancement | GUI_Tools | 3DTrendTool | 電流、電圧測定ができるピンの種類の追加 | Addition of pin types that can be used for current and voltage measurements | LCDPIN、RVSPIN、HSIFPINの電流、電圧測定ができるようにしました。 | Current and voltage measurements of LCDPIN, RVSPIN, and HSIFPIN can now be performed. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 吉川
R1.04_00 |  | BTS00029163 | Enhancement | GUI_Tools | 3DTrendTool | ヘッダ情報の出力内容の追加 | Addition of content to be output as header information | DCPlotサブ・ウィンドウおよびプロット・データファイルに、TDLファイル名、Test ID、パターン名が出力できるようにしました。 | The TDL file name, Test ID, and pattern name can now be output to the DCPlot subwindow and plot data file. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 吉川
R1.04_00 |  | BTS00029165 | Enhancement | GUI_Tools | 3DTrendTool | 特定のトラッキング設定をクリアする機能の追加 | Addition of a function for clearing a specific tracking setting | トラッキング設定エリアのセルを右クリックして表示される[Clear]ポップ・アップメニューを選ぶことで、選択行のトラッキング設定をクリアできるようにしました。 | By selecting the [Clear] pop-up menu that is displayed by clicking the right mouse button on a cell in the tracking setting area, the tracking setting on the selected line can now be cleared. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 吉川
R1.04_00 |  | BTS00029141 | Enhancement | GUI_Tools | BinTool | 任意文字表示モードの追加 | Addition of an arbitrary character display mode | サマリ表示部のデータの表示形式を任意文字に変更する機能を追加しました。 この機能は任意文字定義ファイルをロードすると、Any Characterメニューが有効となり、このON/OFFの選択で、データ表示部の表示が切り替わります。 任意文字表示モードが選択されるとサマリ表示部に任意文字列とそのコメントなどが表示されます。 | A function that changes the display format of data in the summary display area into an arbitrary character format has been added. With this function, the Any Character menu becomes enabled by loading the arbitrary character string definition file. Selecting ON/OFF in this menu switches the display of the data display area. When the arbitrary character display mode is selected, an arbitrary string, its comments, and other information are displayed in the summary display area. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 平
R1.04_00 | 2/23追加 3/15修正 | BTS00029323 | Enhancement | GUI_Tools | BinTool | ファイル出力機能の追加 | Addition of a function for saving a file. | SummaryモードまたはAny Characterモードの場合、以下の2つの方法でファイル出力できるようにしました。 ・[Save As...]コマンドによる手動ファイル出力 ・[Auto Save] コマンドによるロット・エンド時における自動ファイル出力 | In case of Summary Mode or Any Character Mode, a file can be saved in the following two ways. - [Save As ...] command to make a file output for saving manually. - [Auto Save] command to make a file output for saving automatically at LotEnd. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 平
R1.04_00 | 2016/2/18 マニュアルの表記に合うように英訳修正 | BTS00029116 | Enhancement | GUI_Tools | HidarTool | HEADERクラスで設定したヘッダ情報を表示する機能の追加 | Addition of a function for displaying the header information that has been set by the HEADER class | Test Control PanelのHeaderダイアログ・ボックスを使わずにHEADERクラスを使ってヘッダ情報を設定した時には、統計処理結果を表示する時のヘッダ部に、HEADERクラスで設定した情報を表示するようにしました。 | When header information is set using the HEADER class without using the Header dialog box of Test Control Panel, the information that has been set by using the HEADER class is now displayed in the header area for displaying statistical processing results. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 辻
R1.04_00 |  | BTS00029126 | Enhancement | GUI_Tools | MarginTool | 動作余裕度（マージン）を測定するMargin Toolの追加 | Addition of Margin Tool for measuring the operating margin | Margin Toolを使って、デバイス・ピンごとの動作余裕度（マージン）を測定できるようにしました。 | The operating margin for each device pin can now be measured by using Margin Tool. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 結城
R1.04_00 | 1/27追加 | BTS00029224 | Enhancement | GUI_Tools | PatternEditor | コントロール・データの変更機能の追加 | Addition of a function that changes control data | Ctrl列をマウスでクリックすることで、コントロール・データの追加と削除ができるようにしました。 | Control data can now be added or deleted by clicking the Ctrl column. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.04_00 | 1/27追加 | BTS00029226 | Enhancement | GUI_Tools | PatternEditor | HSIFパターンを非表示にする機能の追加 | Addition of a function that hides HSIF patterns | [View]->[HSIF Pattern]->[Hide HSIF]コマンドでHSIFパターンを非表示にできるようにしました。 | HSIF patterns can now be hidden by using the [View] -> [HSIF Pattern] -> [Hide HSIF] command. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.04_00 | 2/24追加 | BTS00029327 | Enhancement | GUI_Tools | PatternEditor | グループ・パターンを連続した1つのパターンとして表示する機能の追加 | Addition of a function that displays grouped patterns as a group of consecutive patterns. | [File]->[Open Active Pattern]コマンドでグループ・パターンを連続した1つのパターンとして表示できるようにしました。 また、グループ・パターンに対してフェイル情報を表示できるようにしました。 | Grouped patterns can now be displayed as a group of consecutive patterns by using the [File] -> [Open Active Pattern] command. In addition, When displaying grouped patterns as a group of consecutive patterns, can now be displayed fail information. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須田
R1.04_00 |  | BTS00029157 | Enhancement | GUI_Tools | ShmooTool | Limitation機能の追加 | Addition of a Limitation function | VIH > VILのように不等式を指定することで、リソース・パラメータのスキャン範囲を限定してスキャンを実行できるようにしました。 | It is now possible to execute a scan with a limit on the scanning range of resource parameters by specifying an inequality such as "VIH > VIL." |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 吉川
R1.04_00 |  | BTS00029246 | Enhancement | GUI_Tools | SystemViewer | VECTORデータを表示する機能および変更する機能の追加 | Addition of functions for displaying and editing VECTOR data | データ表示エリアでVECTORデータを表示できるようにしました。 VECTORデータは、以下のクラスの設定を表示します。 ・VECTORREGクラス ・VECTORFILEクラス ・VECTORFILEGRPクラス ・PGクラス ・TESTクラス また、Pattern EditorのPG Register Setupダイアログを表示して、データを変更できるようにしました。 | VECTOR data can now be displayed in the data display area. The VECTOR data to be displayed includes the settings of the following classes: - VECTORREG class - VECTORFILE class - VECTORFILEGRP class - PG class - TEST class In addition, the data can now be edited by displaying the PG Register Setup dialog box of Pattern Editor. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.04_00 |  | BTS00029250 | Enhancement | GUI_Tools | SystemViewer | JUDGEデータを表示する機能の追加 | Addition of a function for displaying JUDGE data | データ表示エリアにJUDGEデータを表示できるようにしました。JUDGEデータは、以下のクラスの設定を表示します。 ・JUDGEクラス ・JUDGE_ACクラス | JUDGE data can now be displayed in the data display area.The JUDGE data to be displayed includes the settings of the following classes: - JUDGE class - JUDGE_AC class |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.04_00 |  | BTS00029248 | Enhancement | GUI_Tools | SystemViewer | ACPARAMETERデータを表示する機能の追加 | Addition of a function for displaying ACPARAMETER data | データ表示エリアにACPARAMETERデータを表示できるようにしました。ACPARAMETERデータは、以下のクラスの設定を表示します。 ・MEASURE_ACクラス ・MEASURE_FREQクラス ・MEASURE_PERIODクラス | ACPARAMETER data can now be displayed in the data display area.The ACPARAMETER data to be displayed includes the settings of the following classes: - MEASURE_AC class - MEASURE_FREQ class - MEASURE_PERIOD class |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.04_00 | 2/23追加 | BTS00029186 | Enhancement | GUI_Tools | SystemViewer | RATEクラスのRTTCモードの設定を表示する機能の追加 | Addition of a function for displaying settings of the RTTC mode of the RATE class | テスト・プラン・プログラムでRATEクラスのhsif_rateデータ・メンバにRTTCモードが設定されている場合、RTTCモードを表示できるようにしました。 | The settings of the RTTC mode can now be displayed if RTTCMODE specified for the hsif_rate data member in the RATE class in the test plan program. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.04_00 |  | BTS00029222 | Enhancement | GUI_Tools | TDLDebugger | 括弧検索機能の追加 | Addition of a bracket search function | ソース・コード・ウィンドウに表示しているファイル中の括弧を指定し、それと対となる括弧を検索してカーソルを移動する機能を追加しました。 | A function for searching the file displayed in the source code window for the bracket paired with a specified bracket and moving the cursor to it has been added. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.04_00 | 工藤 機能制限解除のためマニュアルなし。 不要な助詞(「が」)を削除してください（加藤3/17) 変更前)「エラーが表示ができる」 変更後)『エラーが表示できる』 | BTS00027622 | Enhancement | GUI_Tools | TDLDebugger | エラー表示機能の追加 | Addition of an error display function | テスト・プラン・プログラムをTest Control PanelまたはTDLコマンドによってロードした際に発生した以下のエラーが表示できるようになりました。 ・コンパイル・エラー ・ランタイム・エラー | The following errors that have occurred when a test plan program is loaded by using Test Control Panel or a TDL command can now be displayed: - Compilation error - Runtime error |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | マニュアルなし | There is no manual. | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.04_00 |  | BTS00029207 | Enhancement | GUI_Tools | TestControlPanel | Test Log WindowのType列にParaを表示する機能の追加 | Addition of a function for displaying Para in the Type column in Test Log Window | Test Log WindowのType列にテストの種類としてパラメトリック試験（Para）を表示できるようにしました。 | Parametric test (Para) can now be displayed as a test type in the Type column in Test Log Window. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.04_00 | 1/27追加 | BTS00029228 | Enhancement | GUI_Tools | TestControlPanel | AQM_CALCメモリーのクリア機能の追加 | Addition of a function for clearing AQM_CALC memory | [Options]->[Clear AQM_CALC Memory]コマンドでAQM_CALCメモリーをクリアできるようにしました。 | AQM_CALC memory can now be cleared by using the [Clear AQM_CALC Memory] command under the [Options] menu. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.04_00 | 1/27追加 | BTS00029230 | Enhancement | GUI_Tools | TestControlPanel | JUDGE_AQMクラスの出力フォーマットを指定する機能の追加 | Addition of a function for specifying an output format for the JUDGE_AQM class | Data Logダイアログ・ボックスに、JUDGE_AQMクラスの実行結果を出力するときのフォーマットを指定できるようにしました。 | A format for outputting execution results of the JUDGE_AQM class to the Data Log dialog box can now be specified. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 寺内
R1.04_00 | 3/4追加 | BTS00029360 | Enhancement | GUI_Tools | TestControlPanel | Test Timeダイアログ・ボックスの追加 | Support Test Time Dialog Box on Test Control Panel. | Test Timeダイアログ・ボックスを使って、実行時間測定のための情報を表示および設定できるようにしました。 | Test Time Dialog Box is supported on Test Control Panel that should allow user to check the test time measurement info in display or make the test time measurement info settings at his/her discretion. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 浅川
R1.04_00 |  | BTS00029130 | Enhancement | GUI_Tools | WaveScopeTool | 波形間でカーソルを移動させるための操作の変更 | Change of the operation for moving the cursor between waveforms | 重ね合わせた波形の波形間のクロス・カーソルの移動をマウスのドラッグで容易にできるようにしました。従来の[View]->[Cursor Position]->[Overlay Data]を使用した波形間の移動は使用できなくなりました。 | The cross cursor can now be moved easily between overlaid waveforms by dragging it with the mouse. With this addition, the conventional method for moving the cross cursor between waveforms using [View] -> [Cursor Position] -> [Overlay Data] cannot be used. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 浅川
R1.04_00 |  | BTS00029133 | Enhancement | GUI_Tools | WaveScopeTool | Wave Scope Tool専用ファイル(*.wst)にRow数、Column数を保存する情報として追加 | Addition of a function for saving the number of rows and the number of columns in a Wave Scope Tool file (*.wst) | Wave Scope Toolにその専用ファイル(*.wst)をロードしたとき、Row数とColumn数を以前の状態に再現できるようにしました。 | When a Wave Scope Tool file (*.wst) is loaded in Wave Scope Tool, the number of rows and columns can now be reproduced from the most recently saved data. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 浅川
R1.04_00 |  | BTS00029135 | Enhancement | GUI_Tools | WaveScopeTool | Wave Scope Tool終了時に、保存できるファイル形式の追加 | Addition of a file format that can be saved when Wave Scope Tool is terminated | 従来のWave Scope Tool終了時に表示される確認ダイアログは*.wstファイルのみ保存することができましたが、この機能により*.ascファイルに保存することができるようになり、ファイルの種類を選択可能になりました。 | In the conventional confirmation dialog box that is displayed when Wave Scope Tool is terminated, only "*.wst" format files could be saved. However, "*.asc" files can also be saved with the addition of this function, allowing users to select their preferred format. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 浅川
R1.04_00 |  | BTS00029137 | Enhancement | GUI_Tools | WaveScopeTool | 波形データのコメントの追加 | Addition of waveform data comments | 波形データのコメントにCompositionの設定を表示するようにしました。 | Composition settings are now displayed in the waveform data comment. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 浅川
R1.04_00 |  | BTS00028961 | Enhancement | GUI_Tools | WaveTool | HSIFパターンのデータ・サイクル表示機能の追加 | Addition of a function that displays the HSIF pattern data cycle | HSIFパターンを任意の数に区切って表示（データ・サイクル表示）できるようにしました。また、区切って表示したパターンを16進数化できるようにしました。 | HSIF patterns can now be separated into arbitrary groups and then displayed (data cycle display). In addition, patterns that have been separated and displayed can now be handled in hexadecimal notation. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 石澤
R1.04_00 |  | BTS00029203 | Enhancement | GUI_Tools | WaveTool | 波形データの一部を詳細にサンプリングし直す機能の追加 | Addition of a function that precisely resamples part of the waveform data | Oscilloscopeで表示されている波形データの一部を詳細にサンプリングし直すことができるようにしました。 | A part of the waveform data that is displayed on Oscilloscope can now be resampled precisely. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 石澤
R1.04_00 | 1/25追加 | BTS00028815 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | AQM_CALCクラスの追加 | Addition of AQM_CALC class | AQMハードウェア演算ユニットの条件設定および演算制御を行うAQM_CALCクラスを追加しました。 | The AQM_CALC class for setting conditions and controlling the calculation of the AQM hardware calculation unit has been added. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | 斉木
R1.04_00 | 1/25追加 | BTS00028817 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | JUDGE_AQMクラスの追加 | Addition of JUDGE_AQM class | AQMハードウェア演算ユニットの演算結果を判定するJUDGE_AQMクラスを追加しました。 | The JUDGE_AQM class for judging results of calculation by the AQM hardware calculation unit has been added. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | 斉木
R1.04_00 | 1/26追加 | BTS00028817 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | DATALOGクラスのaqm_formatデータ・メンバの追加 | Addition of aqm_format data member of the DATALOG class | JUDGE_AQM クラスによる判定時に出力されるデータ・ログのフォーマットを指定するaqm_formatデータ・メンバを追加しました。 | The aqm_format data member that specifies the format of data log output at the time of judgment by the JUDGE_AQM class has been added. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | 斉木
R1.04_00 | 2016/01/25 追加 | BTS00028944 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | SYS_INFOクラスのLOAD/CPS/CLDリレー・コントロール・モジュール・オプションの対応 | Support for the LOAD/CPS/CLD relay control module option by the SYS_INFO class | SYS_INFOクラスにLOAD/CPS/CLDリレー・コントロール・モジュール・オプションが実装されているかどうかを取得するGet_RelayControlStatus()メソッドを追加しました。 | A Get_RelayControlStatus() method for obtaining whether the LOAD/CPS/CLD relay control module option has been installed has been added in the SYS_INFO class. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3立花
R1.04_00 | 三俣 | BTS00028974 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | グループ・パターン・プログラムのフェイルしたパターンを特定する機能の追加 | Addition of a function that identifies the failed pattern in the grouped pattern programs | MEASURE_FTクラスに下記のメソッドを追加しました。このメソッドによりグループ・パターン・プログラムの何本目がフェイルしたかを取得できるようにしました。 ・Get_NumOfFailedPatterns() ・Get_FailedPatterns() | The following methods have been added to the MEASURE_FT class. With these methods, the number of the failed pattern in the grouped pattern programs can now be obtained. - Get_NumOfFailedPatterns() - Get_FailedPatterns() |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 三俣
R1.04_00 | 2016/1/25 編集 | BTS00028987 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | SIGNALクラスおよびSIGNAL_TIMINGクラスの新規波形モードの追加 | Addition of a new waveform mode for the SIGNAL and SIGNAL_TIMING classes | MIPI D-PHY対応のためにSIGNALクラスおよびSIGNAL_TIMINGクラスのwavekindデータ・メンバに以下の波形モードを追加しました。 ・FNRZ3 ・FNRZ3INV | To support MIPI D-PHY, the following waveform modes have been added to the wavekind data member of the SIGNAL class and SIGNAL_TIMING class: - FNRZ3 - FNRZ3INV |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 井上
R1.04_00 | 諏方 | BTS00029028 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | TESTTIMEクラスの追加 | Addition of the TESTTIME class | テスト区間の実行時間を取得するTESTTIMEクラスを追加しました。 | The TESTTIME class which obtains the execution time of a testing interval has been added. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 諏方
R1.04_00 | 大泉 | BTS00029025 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | HSIFオプションにおける試験周期およびタイミング値をタイミング・セットごとに異なる値で指定できる機能の追加 | Addition of a function that can specify the test rate and timing value for the HSIF option using different values for each timing set | 以下のクラスのデータ・メンバに、HSIFオプションにおける試験周期およびタイミング値をタイミング・セットごとに異なる値で指定できるようにしました。 ・RATEクラスのrateデータ・メンバ ・SIGNAL_TIMINGクラスのtimingデータ・メンバ | In the following class data members, the test rate and timing value for the HSIF option can now be specified using different values for each timing set: - rate data member of the RATE class - timing data member of the SIGNAL_TIMING class |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 大泉
R1.04_00 | [17 empty] | UN_APSoft4.xls
R1.04_00 | [17 empty] | UN_SoCSoft6.xls
R1.04_01 | 備考 | Main_No (BTS#) | Estimate_VendorType | Estimate_ModuleMain,Main_ModuleMain | Estimate_ModuleSub,Main_ModuleSub | UN_Summary_J 現象/機能のサマリー(日本語） | UN_Summary | UN_Detail_J 現象/機能の詳細(日本語） | UN_Detail | UN_ImpOpeResult_J 改善後の動作と結果(日本語） | UN_ImpOpeResult | UN_RelevantRevision_J 現象発生レビジョン(日本語） | UN_RelevantRevision | RelatedPackages | ReferDoc | ReferDoc_J | OutputProduct | InputFileName | responsibility for the UN contents
R1.04_01 | 2016/6/9追加 | BTS99999995 | Defect | Cal/Diags | AC_Calibration(DM1Gbps) | TDLプログラム実行時に、CAL_ONLINEクラスでランタイム・エラーが発生する現象 | A runtime error occurred in the CAL_ONLINE class when a TDL program was executed. | TDLプログラム実行時のIOピン定義が下記条件のとき、CAL_ONLINEクラスのLoadメソッドの実行で、ランタイム・エラーが発生していました。 条件: I/Oピンが32ピン単位に1ピン以上定義されていない場合 発生するエラーメッセージは、以下の通りです。 [エラー・メッセージ] RUNTIME ERROR (cal.tdl):0165: cal_online.Load(); | When the I/O pin definition included the following conditions for execution of a TDL program, a runtime error occurred in execution of the Load method of the CAL_ONLINE class. Condition: When at least one I/O pin is not defined for each 32 pins. Error message of the runtime error is as follows. [Error message] RUNTIME ERROR (cal.tdl):0165: cal_online.Load(); | TDLプログラム実行時に、CAL_ONLINEクラスでランタイム・エラーが発生しないようにしました。 | A runtime error does not occur now in the CAL_ONLINE class when a TDL program is executed. | R1.00_00以降 | R1.00_00 or later | AT_T6KAQMCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | TFC課 吉田
R1.04_01 | 2016/6/9修正 | BTS99999993 | Defect | Cal/Diags | AC_Calibration(DM8Gbps) | TDLプログラム実行時に、CALクラスでランタイム・エラーが発生する現象 | A runtime error occurred in the CAL class when a TDL program was executed. | TDLプログラム実行時のHSIFピン定義が下記条件のとき、CALクラスのLoadメソッドの実行で、ランタイム・エラーが発生していました。 条件: 下記のグループ1～4のそれぞれで、HSIFピンが1ピン以上定義されていない場合 グループ1:HSIF1AP - HSIF8AN グループ2:HSIF9AP - HSIF16AN グループ3:HSIF1BP - HSIF8BN グループ4:HSIF9BP - HSIF16BN 発生するエラーメッセージは、以下の通りです。 [エラー・メッセージ] ERROR: Calibration data load failure was done. | When the HSIF pin definition included the following conditions for execution of a TDL program, a runtime error occurred in execution of the Load method of the CAL class. Condition: When at least one HSIF pin is not defined for each of the following four groups: Group 1: HSIF1AP - HSIF8AN Group 2: HSIF9AP - HSIF16AN Group 3: HSIF1BP - HSIF8BN Group 4: HSIF9BP - HSIF16BN Error message of the runtime error is as follows. [Error message] ERROR: Calibration data load failure was done. | TDLプログラム実行時に、CALクラスでランタイム・エラーが発生しないようにしました。 | A runtime error does not occur now in the CAL class when a TDL program is executed. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KDM8GbpsCD_x64 |  |  | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | TFC課 吉田
R1.04_01 | 2016/6/9追加 2016/6/10修正 | BTS00029624 | Defect | GUI_Tools | PatternEditor | パターンニーモニックが赤くハイライトされない現象 | Pattern mnemonic was not highlighted in red. | あるピンが同じアドレスで3回以上フェイルした時、ピン名とアドレスは赤くハイライトされますが、パターンニーモニックはハイライトされませんでした。 | When some pin failed 3 times or more with the same address, the failed pin name and address were highlighted in red while the failed pattern mnemonic was not. | あるピンが同じアドレスで3回以上フェイルしても、フェイルを正しく表示するようにしました。 | When some pin fails 3 times or more with a same address, pattern mnemonic is displayed for the fail information correctly. | R1.02_00以降 | R1.02_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須田
R1.04_01 | 2016/6/8追加 | BTS00029599 | Defect | GUI_Tools | ShmooTool | Limitation機能の不等式が誤って判定される現象 | An inequality of the Limitation function is judged incorrectly. | Limitation機能に以下の条件を満たす不等式を指定したときに、左辺にRateが指定されたものとみなして、その不等式を判定していました。 ・複数のTS番号を指定 ・右辺にRateを指定 | When an inequality of the following condition was specified for the Limitation function, the inequality was judged as interpreted to have the rate specified on its left-hand side: - Specifies multiple TS numbers - Specifies the rate on the right-hand side | 上記の条件でも、Limitation機能の不等式が正しく判定されるようにしました。 | An inequality of the Limitation function is judged correctly under the above described condition. | R1.04_00以降 | R1.04_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 吉川
R1.04_01 | 2016/6/10追加 | BTS00029631 | Defect | GUI_Tools | SystemViewer | ランタイム・エラーが発生すると、System Viewerがハングアップする現象 | System Viewer would hang when a runtime error occurred. | System Viewerが起動中にランタイム・エラーが発生した場合、System Viewerがハングアップすることがありました。 | System Viewer would hang when a runtime error occurred during the System Viewer-start up. | 上記の場合でも、System Viewerが異常終了しないようにしました。 | System Viewer does not hang in the above-described case. | R1.04_00以降 | R1.04_00 and later | OAI_T6KOS_x64 |  |  | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.04_01 | 5/10小林(雅) | BTS00029542 | Defect | STDF | RecordTypes | STDFに発生していないアラームの種類が出力される現象 | The types of alarms that did not occur were output to STDF. | 以下の条件をすべて満たす場合、STDFのFTRのALARM_IDフィールドに発生していないアラームの種類が出力されていました。 ・直前の試験までにアラームが発生することで試験結果がフェイルしている。 ・MEASURE_FTクラスのExec()メソッドを実行する。 | When all of the following conditions were met, the types of alarms that did not occur were output to the ALARM_ID field of FTR of STDF: - The test result is FAIL due to occurrence of an alarm in a previous test. - The Exec() method of the MEASURE_FT class is executed. | 上記の条件でも、FTRのALARM_IDフィールドには発生していないアラームの種類は出力しません。 | The types of alarms that did not occur are not output now to the ALARM_ID field of FTR even under the above-described conditions. | R1.02_01以降 | R1.02_01 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3小林(雅)
R1.04_01 | 工藤 | BTS00029481 | Defect | TDL | TDL Interpreter | ExPinオブジェクトの物理ピン番号を変更した場合にランタイム・エラーとなる現象 | A runtime error occurred when the physical pin number of the ExPin object was changed. | 以下の条件をすべて満たす場合、ランタイム・エラーが発生していました。 条件： ・ExPinオブジェクトを記述しているTDLファイルをロードする。 ・ExPinオブジェクトの物理ピン番号のみを変更し、再ロードする。 ・テスト・プラン・プログラムを実行する。 [エラーメッセージ] INTERNAL ERROR: An unexpected error was occurred. | When all of the following conditions were met, a runtime error occurred. Conditions: - A TDL file in which an ExPin object is described is loaded. - Only the physical pin number in the ExPin object is changed, and then the file is reloaded. - A test plan program is executed. [Error message] INTERNAL ERROR: An unexpected error was occurred. | ExPinオブジェクトの物理ピン番号を変更して実行してもランタイム・エラーにならず正常に実行できるようにしました。 | A runtime error does not occur and it is executed correctly even when the physical pin number in the ExPin object is changed and then executed. | R1.03_00以降 | R1.03_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.04_01 | 工藤 | BTS00029479 | Defect | TDL | TDL Interpreter | TDL Debugger ToolからPlotボタンをクリックしたときにシステム・コントローラがハングアップする現象 | The system controller would hang when the Plot button was clicked on from TDL Debugger Tool. | TDL Debugger Toolのソース・コード・ウィンドウ上のARRAYの参照オブジェクトを選択し、Plotボタンをクリックした場合にシステム・コントローラのプロセスがハングアップしていました。 | A process of the system controller would hang when a reference object of ARRAY in the source code window of TDL Debugger Tool was selected and the Plot button was clicked on. | TDL Debugger Toolのソース・コード・ウィンドウ上のARRAYの参照オブジェクトを選択し、Wave Scope Tool上にグラフを表示できるようにしました。 | The graph can now be displayed in Wave Scope Tool by selecting a reference object of ARRAY in the source code window of TDL Debugger Tool. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.04_01 | 工藤 | BTS00029559 | Defect | TDL | TDL Interpreter | 複数個同時測定時にピン分割数より大きな物理ピン番号を指定したときにテスト・プラン・プログラムのロードでエラーとならない現象 | When a physical pin number larger than the number of pins assigned per DUT was specified in a multiple-device parallel test, an error did not occur when a test plan program was loaded. | PARALLELクラスのピン分割数と信号ピンの物理ピン番号が以下のいずれかの条件を満たす場合、テスト・プラン・プログラムのロードでエラーとなっていませんでした。 ・DPINの場合:PARALLELクラスのpinデータ・メンバに指定した値 < DPINクラスのdefineデータ・メンバに指定した物理ピン番号 ・RVPINの場合:PARALLELクラスのrvspinデータ・メンバに指定した値 < RVSPINクラスのdefineデータ・メンバに指定した物理ピン番号 ・HSIFPINの場合:PARALLELクラスのhsifpinデータ・メンバに指定した値 < HSIFPINクラスのdefineデータ・メンバに指定した物理ピン番号 | Even if the number of pins assigned per DUT of the PARALLEL class and the physical pin number of the signal pin satisfied any of the following conditions, an error did not occur when a test plan program was loaded: - For DPIN: Value specified for the pin data member of the PARALLEL class < Physical pin number specified for the define data member of the DPIN class - For RVPIN: Value specified for the rvspin data member of the PARALLEL class < Physical pin number specified for the define data member of the RVSPIN class - For HSIFPIN: Value specified for the hsifpin data member of the PARALLEL class < Physical pin number specified for the define data member of the HSIFPIN class | 上記条件のテスト・プラン・プログラムのロードでエラーとなるようにしました。 [エラーメッセージ] Translator Error: Physical pin number '33' of 'dpin1' is out of range because PARALLEL::pin(int pin_div) specified '32'. | An error now occurs of the following message when a test plan program is loaded under the above-described conditions. [Error message] Translator Error: Physical pin number '33' of 'dpin1' is out of range because PARALLEL::pin(int pin_div) specified '32'. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.04_01 | 清野 | BTS00029565 | Defect | TDL | TDL Interpreter | サイト・コントローラ・プロセスが間欠でフリーズする現象 | The site controller process would freeze intermittently. | テスト・プラン・プログラムのスタート時に、サイト・コントローラ・プロセスが間欠でフリーズしていました。 | The site controller process would freeze intermittently at the test plan program-start. | テスト・プラン・プログラムが正常にスタートできるようにしました。 | Test plan program starts in the normal operation. | R1.04_00のみ | R1.04_00 only | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 清野
R1.04_01 |  | BTS00029531 | Defect | TDL | Testing Unit Class | ExPMUクラスのGet_Result()メソッドの読み出し結果がフェイルとなる現象 | The read result of the Get_Result() method of the ExPMU class was FAIL. | ExPMUクラスのExec()メソッドおよびStart()メソッドを実行するオブジェクトとGet_Result()メソッドを実行するオブジェクトが異なるとき、DUTの判定結果がパスにもかかわらず、Get_Result()メソッドの読み出し結果がフェイルになることがありました。 例： ExPin expin(PPS_AWG, 97); ExPMU pmu_meas(expin); ExPMU pmu_result(expin); pmu_meas.Load(); pmu_meas.Exec(1mS, 1mS); int result = pmu_result.Get_Result(); // resultがFAILになる | When the object for executing the Exec() method and Start() method of the ExPMU class was different from that for executing the Get_Result() method, the read result of the Get_Result() method was sometimes FAIL despite the fact that the DUT judgment result was PASS. Example: ExPin expin(PPS_AWG, 97); ExPMU pmu_meas(expin); ExPMU pmu_result(expin); pmu_meas.Load(); pmu_meas.Exec(1mS, 1mS); int result = pmu_result.Get_Result(); // The result was FAIL. | 上記の状態でもGet_Result()メソッドで正しい読み出し結果を取得できるようにしました。 | The correct read result can now be obtained with the Get_Result() method under the above-described condition. | R1.03_00以降 | R1.03_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | 佐藤
R1.04_01 |  | BTS00029529 | Defect | TDL | Testing Unit Class | PPSおよびHVDCユニットのリファレンスオン/オフの行われる時間が遅くなる現象 | The time taken for reference-on or -off for the PPS and HVDC units was delayed. | 以下のユニットかつ測定レンジのとき、リファレンスオンまたはリファレンスオフの行われる時間が約1.3mS遅くなることがありました。 対象ユニット： ・PPS ・HVDC（HighCapモードがONのとき） 対象測定レンジ： ・M8UA ・M80UA ・M800UA ・M8MA その結果、クラスごとに以下の現象が発生することがありました。 ・SEQUENCEクラスの場合 パワー・シーケンス間の時間が指定した時間より約1.3mS長くなる、または1.3mS短くなる ・SEQUNIT, OUTBLOCKおよびMEASURE_IMクラスの場合 リファレンスオンまたはリファレンスオフ後の待ち時間が指定した時間より約1.3mS短くなる | With any of the following units and measurement ranges, the time taken for reference-on or reference-off was sometimes delayed by about 1.3 mS. Relevant unit: - PPS - HVDC (when the HighCap mode was ON) Relevant measurement range: - M8UA - M80UA - M800UA - M8MA As a result, the following problem occurred for each class: - For the SEQUENCE class The time between power sequences became longer or shorter than the specified time by about 1.3 mS. - For the SEQUNIT, OUTBLOCK, and MEASURE_IM classes The wait time after reference-on or reference-off became shorter than the specified time by about 1.3 mS. | ・SEQUENCEクラスの場合 パワー・シーケンス間の時間が指定した時間通りになるようにしました。 ・SEQUNIT, OUTBLOCKおよびMEASURE_IMクラスの場合 リファレンスオンまたはリファレンスオフ後の待ち時間が指定した時間通りになるようにしました。 | - For the SEQUENCE class The time between power sequences is now the same as the specified time. - For the SEQUNIT, OUTBLOCK, and MEASURE_IM classes The wait time after reference-on or reference-off is now the same as the specified time. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASDソフト１課 上原
R1.04_01 | 5/24追加 | BTS00029580 | Defect | TDL | Testing Unit Class | ランプ波が出力されない現象 | Ramp waves were not output. | 以下の条件をすべて満たしたとき、ExAWGクラスを使ったADC試験でランプ波が出力されないことがありました。 ・複数個同時測定をしている ・DUT1を測定対象から除外している ・ExAWGクラスのClockSrcデータ・メンバにCLK_PATを指定している ・ExAWGクラスのStart()メソッドを複数回実行している | When all of the following conditions were met, ramp waves were sometimes not output in an ADC test using the ExAWG class: - A multiple-device parallel test is being executed. - DUT1 is excluded from the measurement targets. - CLK_PAT is specified for the ClockSrc data member of the ExAWG class. - The Start() method of the ExAWG class has been executed more than once. | 上記の条件でもランプ波が出力されるようにしました。 | Ramp waves can now be output even under the above-described conditions. | R1.03_00以降 | R1.03_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASDソフト１課 栗原
R1.04_01 | 5/25追加 | BTS00029575 | Defect | TDL | Testing Unit Class | PPSユニットでタイムアウト・エラーが発生する現象 | A timeout error occurred in the PPS unit. | テスト・プラン・プログラムの終了時またはCONTACTクラスのOff()メソッド実行時にPPSユニットでタイムアウト・エラーが発生することがありました。 [エラーメッセージ] The timeout occurred. | A timeout error sometimes occurred in the PPS unit at the end of a test plan program or when the Off() method of the CONTACT class was executed. [Error message] The timeout occurred. | 上記のときにタイムアウト・エラーが発生しないようにしました。 | A timeout error does not occur now even under the above-described condition. | R1.03_00以降 | R1.03_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | 松村
R1.04_01 | 大泉 | BTS00029495 | Defect | TDL | Testing Unit Class | VECTORFILEGRPクラスのLoad()メソッドでランタイム・エラーが発生する現象 | A runtime error occurred in the Load() method of the VECTORFILEGRP class. | VECTORFILEGRPクラスのlpatデータ・メンバに、以下のLPATプログラムを混在して指定すると、Load()メソッドでランタイム・エラーが発生していました。 ・R1.02_01以前でコンパイルされたパターン ・R1.03_00以降でコンパイルされたパターン ランタイム・エラーが発生したときのメッセージは以下の通りです。 [エラーメッセージ] The functional availability is mismatch at each pattern as a group pattern. Use each pattern which is compiled by the same revision. | When the following LPAT programs were specified together for the lpat data member of the VECTORFILEGRP class, a runtime error occurred in the Load() method: - Pattern that was compiled with R1.02_01 or earlier - Pattern that was compiled with R1.03_00 or later The message displayed when a runtime error occurred was as follows: [Error message] The functional availability is mismatch at each pattern as a group pattern. Use each pattern which is compiled by the same revision. | VECTORFILEGRPクラスのlpatデータ・メンバに上記のLPATプログラムを指定してLoad()メソッドを実行してもランタイム・エラーは発生せず、正常に実行できるようにしました。 | Even if the above-listed LPAT programs are specified together for the lpat data member of the VECTORFILEGRP class and then the Load() method is executed, a runtime error does not occur and it can be executed correctly now. | R1.03_00以降 | R1.03_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3大泉
R1.04_01 | 廣町 | BTS00029521 | Defect | TDL | Testing Unit Class | TIMERレジスタの値をUHSIFオプションに設定できない現象 | The TIMER register value could not be set to the UHSIF option. | 以下の条件のとき、TIMERレジスタの値をUHSIFオプションに設定できないため、パターン・プログラムでPAUSE命令を使用したファンクション試験を正しく実行できませんでした。 ・パターン・プログラム中のREGISTER文でTimer Registerを設定する。 ・TDLプログラム中のVECTORREGクラスのTIMERデータ・メンバを設定する。 | Because the TIMER register value could not be set to the UHSIF option under the following conditions, functional test could not be executed correctly with pattern program using the PAUSE instruction: - Timer Register is set in the REGISTER statement in the pattern program. - The TIMER data member of the VECTORREG class in the TDL program is set. | 上記の条件でTIMERレジスタの値をUHSIFオプションに設定できるようにしました。 | The TIMER register value can now be set to the UHSIF option under the above- described conditions. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 廣町
R1.04_01 | 阪東 | BTS00029497 | Defect | TDL | Testing Unit Class | JUDGEクラスの判定結果がLHFAILとなるべきところがHFAILと判定される現象 | The judgment result of the JUDGE class should have been LHFAIL, but it was HFAIL. | 以下の条件をすべて満たすDUTにおいて、JUDGEクラスの判定結果がLHFAILとなるべきところが、HFAILと判定していました。 ・JUDGE_LIMITクラスのupperデータ・メンバおよびlowerデータ・メンバにARRAYオブジェクトを指定 ・upperデータ・メンバ、lowerデータ・メンバ、JUDGEクラスのvalueデータ・メンバに設定した値の大小関係が以下の通り upper < (JUDGEクラスのvalueデータ・メンバに設定した値) < lower ・lowerデータ・メンバが以下の通り 以前にARRAYオブジェクト以外で値を設定していた場合： (ARRAYオブジェクト以外で設定した最新の値) < (ARRAYオブジェクトで設定した値) 上記以外の場合： 0 < (ARRAYオブジェクトで設定した値) | For DUTs that met all the following conditions, the judgment result of the JUDGE class should have been LHFAIL, but it was HFAIL: - An ARRAY object is specified for the upper and lower data members of the JUDGE_LIMIT class. - Values specified for those upper and lower data members and for the value data member of the JUDGE class satisfy the following expression: upper < (Value specified for the value data member of the JUDGE class) < lower - The lower data member is as follows: When the value was specified using an object other than an ARRAY object before: (Latest value specified using an object other than an ARRAY object) < (Value specified using an ARRAY object) Cases other than the previously mentioned conditions: 0 < (Value specified using an ARRAY object) | 上記の条件を満たす場合でも、JUDGEクラスの判定結果がLHFAILと正しく判定されるようにしました。 | The judgment result of the JUDGE class is now correctly output as LHFAIL in all of the above described condition-met state. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3阪東
R1.04_01 | 阪東 | BTS00029497 | Defect | TDL | Testing Unit Class | JUDGEクラスのデータ・ログのUP_LIMおよびLO_LIMに工学単位が出力されない現象 | The engineering unit was not output to UP_LIM and LO_LIM of the JUDGE class data log. | JUDGE_LIMITクラスのupperデータ・メンバおよびlowerデータ・メンバに工学単位型のARRAYオブジェクトを指定した場合、JUDGEクラスのデータ・ログのUP_LIMおよびLO_LIMに工学単位が出力されませんでした。 | When an engineering-unit-type ARRAY object was specified for the upper and lower data members of the JUDGE_LIMIT class, the engineering unit was not output to UP_LIM and LO_LIM of the JUDGE class data log. | JUDGEクラスのデータ・ログのUP_LIMおよびLO_LIMに工学単位が正しく出力されるようにしました。 | The engineering unit is now output correctly to UP_LIM and LO_LIM of the JUDGE class data log. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3阪東
R1.04_01 | 5/10小林(雅) | BTS00029542 | Defect | TDL | Testing Unit Class | ALARMクラスのpbvee、pbvccおよびpbutlpsデータ・メンバにALARM_FAILを指定できない現象 | ALARM_FAIL could not be specified for the pbvee, pbvcc, and pbutlps data members of the ALARM class. | ALARMクラスのpbvee、pbvccおよびpbutlpsデータ・メンバにALARM_FAILを指定した場合、このデータ・メンバの実行でランタイム・エラーが発生していました。 [エラー・メッセージ] The symbol is illegal. Member where error occurs: pbvee (*1) Specified symbol: ALARM_FAIL Possible symbol: ALARM_RTE Please specify the symbol that can be specified. (*1) エラーが発生したデータ・メンバのpbvcc、pbveeまたはpbutlpsを出力 | When ALARM_FAIL was specified for the pbvee, pbvcc, or pbutlps data member of the ALARM class, a runtime error occurred during the execution of the relevant data member. [Error message] The symbol is illegal. Member where error occurs: pbvee (*1) Specified symbol: ALARM_FAIL Possible symbol: ALARM_RTE Please specify the symbol that can be specified. (*1) pbvcc, pbvee, or pbutlps of the data member in which the error has occurred is output. | ALARMクラスのpbvee、pbvccおよびpbutlpsデータ・メンバにALARM_FAILを指定できるようにしました。 | ALARM_FAIL can now be specified for the pbvee, pbvcc, and pbutlps data members of the ALARM class. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3小林(雅)
R1.04_01 | 5/10小林(雅) | BTS00029542 | Defect | TDL | Testing Unit Class | アラーム発生により試験結果がフェイルした場合、、TESTBINクラスの戻り値が常にフェイルとなる現象 | When the test result was FAIL due to occurrence of an alarm, the return value of the TESTBIN class was always FAIL. | 以下の条件をすべて満たす場合、TESTBINクラスのGet_Result()メソッドならびにmGet_Result()メソッドが常にフェイルとなっていました。 ・直前の試験までにアラームが発生することで試験結果がフェイルする ・MEASURE_FTクラスのExec()メソッドを実行する。 ・TESTBINクラスのGet_Result()メソッドまたはmGet_Result()メソッドを実行する。 | When all of the following conditions were met, the Get_Result() method and mGet_Result() method of the TESTBIN class were always FAIL: - The test result is FAIL due to occurrence of an alarm in a previous test. - The Exec() method of the MEASURE_FT class is executed. - The Get_Result() method or mGet_Result() method of the TESTBIN class is executed. | 上記の条件でも、TESTBINクラスはMEASURE_FTクラスのExec()メソッドの結果を正しく返します。 | The TESTBIN class now returns the result of the Exec() method of the MEASURE_FT class correctly even under the above-described conditions. | R1.02_01以降 | R1.02_01 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3小林(雅)
R1.04_01 | 小林(剛) | BTS00029614 | Defect | TDL | Testing Unit Class | 任意ピン同時測定時、LCDPINのストローブのタイミング値が正しく設定されない現象 | Timing values of the LCDPIN strobe were not set correctly. | 下記に示す条件をすべて満たす場合、LCDSTRB クラスのstrbデータ・メンバで設定したタイミング・セット5以上のストローブのタイミング値が正しく設定されませんでした。 ・任意ピン同時測定を使用 ・LCDPIN を含むパターン・プログラムで、タイミング・セット5以上を使用している ・物理ピン128チャンネルを1つの単位として、その中でチャンネル23、24、25、26を含んだLCDPINをSOCKETクラスのlcddefineデータ・メンバに指定していない | Strobe timing values of the timing set-5 and beyond specified in the strb data member in the LCDSTRB class were not set correctly under all of the following-met condition: - Free-pin-assignment parallel test - Timing set-5 and beyond are used in the LCDPIN specified pattern program. - Channel-23, 24, 25, and 26 (of the physical pin-128 channel unit count) contained LCDPIN is not specified in the lcddefine data member in the SOCKET class. | 上記条件でも、LCDSTRB クラスのstrbデータ・メンバで設定したタイミング・セット5以上のストローブのタイミング値が正しく設定されるようにしました。 | Strobe timing values of the timing set-5 and beyond specified in the strb data member in the LCDSTRB class are set correctly under the above-described condition. | R1.02_00以降 | R1.02_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3小林(剛)
R1.04_01 | 小林(剛) | BTS00029614 | Defect | TDL | Testing Unit Class | 任意ピン同時測定時、サンプリング信号のタイミング値が正しく設定されない現象 | Timing values of the sampling signal in free-pin-assignment parallel test were not set correctly. | 下記に示す条件をすべて満たす場合、LCD_TIMINGクラスのsampデータ・メンバで設定したタイミング・セット5以上のサンプリング信号のタイミング値が正しく設定されませんでした。 ・任意ピン同時測定を使用 ・SAMP/RSAMP を含むパターン・プログラムで、タイミング・セット5以上を使用している ・物理ピン128チャンネルを1つの単位として、その中でチャンネル29,32を含んだLCDPINをSOCKETクラスのlcddefineデータ・メンバに指定していない | Sampling signal timing values of the timing set-5 and beyond specified in the sampling data member in the LCD_TIMING class were not set correctly under all of the following-met condition: - Free-pin-assignment parallel test - Timing set-5 and beyond are used in the SAMP/RSAMP specified pattern program. - Channel-29, 32 (of the physical pin 128 channel unit count) contained LCDPIN is not specified in the lcddefine data member in the SOCKET class. | 上記条件でも、LCD_TIMINGクラスのsampデータ・メンバで設定したタイミング・セット5以上のサンプリング信号のタイミング値が正しく設定されるようにしました。 | Sampling signal timing values of the timing set-5 and beyond specified in the sampling data member in the LCD_TIMING class are set correctly under the above- described condition. | R1.02_00以降 | R1.02_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3小林(剛)
R1.04_01 | 6/9 三俣追記 | BTS00029617 | Defect | TDL | Testing Unit Class | マッチ機能が無効にならない現象 | Match function was not disabled. | マッチ機能を有効にしたパターン・プログラムを実行した場合、その後のパターン・プログラムの実行でマッチ機能が無効になりませんでした。パターン・プログラムのMODE文の引数にHMATCHを指定した場合、マッチ機能が有効になります。 | Match function was not disabled at the subsequent pattern program executions following the one where the match function was enabled. Match function Specification instructs that the match function is enabled by specifying HMATCH in the argument of the MODE sentence in the pattern program definitions. | マッチ機能を有効にしたパターン・プログラムを実行した場合、その後のパターン・プログラムの実行でマッチ機能が無効になるようにしました。 | Match function is disabled at the subsequent pattern program executions following the one where the match function was enabled. | R1.00_00以降 | R1.00_00 and later | AT_T6KCommon_x64 |  |  | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 三俣
R1.04_01 |  | BTS99999992 | Enhancement | Cal/Diags | Structural_Diagnostics(ATSG) | ADCテスト信号発生モジュールの対応 | Support for the ADC Test Signal Generator Module | DCキャリブレーション、診断が、ADCテスト信号発生モジュールに対応しました。 | DC Calibration and diagnostics now support the ADC Test Signal Generator Module. |  |  |  |  | AT_T6KATSGCD_x64,AT_T6KCommonCD_x64 | T6391 LCD ドライバ・テスト・システム ダイアグ・キャリブレーション解説書 | T6391 LCD Driver Test System Diagnostics/Calibration Manual | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | ASDテスト開発課 吉岡
R1.04_01 |  | BTS99999991 | Enhancement | Cal/Diags | Structural_Diagnostics(System) | T6391 RND440 TYPE2 HIFIX の対応 | Support for the T6391 RND440 TYPE2 HIFIX | T6391 RND440 TYPE2 HIFIX 実装システムで、DCキャリブレーション、ACキャリブレーション、診断が実行できるようにしました。 | DC Calibration, AC Calibration, and diagnostics can now be executed for a system equipped with the T6391 RND440 TYPE2 HIFIX. |  |  |  |  | AT_T6KAQMCD_x64,AT_T6KCommonCD_x64,AT_T6KDM8GbpsCD_x64,AT_T6KRC5VECD_x64,AT_T6KSGM208CD_x64 | T6391 LCD ドライバ・テスト・システム ダイアグ・キャリブレーション解説書 | T6391 LCD Driver Test System Diagnostics/Calibration Manual | PLXM20-CD | UN_CPD.xls | ASDテスト開発課 吉岡
R1.04_01 |  | BTS00029472 | Enhancement | Emulator | General | T6391 RND440 TYPE2 HIFIX対応 | Support for the T6391 RND440 TYPE2 HIFIX | T6391 システム・ソフトウェア エミュレータは、T6391 RND440 TYPE2 HIFIXを使用可能にしました。 | The T6391 System Software emulator now supports the T6391 RND440 TYPE2 HIFIX. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64,AT_T6KSGM208_x64,T6KServices_x64 | T6391 システム・ソフトウェア エミュレータ ユーザーズ・マニュアル | T6391 System Software Emulator User's Manual | PLXE61,PLXT61,PLXM20-MD | UN_SoCSoft3.xls | arai
R1.04_01 | 2016/6/14 | BTS00029547 | Enhancement | Emulator | General | ADCテスト信号発生モジュールの対応 | Support for the ADC Test Signal Generator Module | T6391 システム・ソフトウェア エミュレータは、ADCテスト信号発生モジュールを使用可能にしました。 | The T6391 System Software emulator now supports the ADC Test Signal Generator Module. |  |  |  |  | AT_T6KATSG_x64,AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア エミュレータ ユーザーズ・マニュアル | T6391 System Software Emulator User's Manual | PLXM20-MD | UN_SoCSoft3.xls | arai
R1.04_01 | R1.04_00で追加予定だった機能の追加です。 | BTS00029327 | Enhancement | GUI_Tools | PatternEditor | グループ・パターンを連続した1つのパターンとして表示する機能の追加 | Addition of a function that displays grouped patterns as a group of consecutive patterns. | [File]->[Open Active Pattern]コマンドでグループ・パターンを連続した1つのパターンとして表示できるようにしました。 また、グループ・パターンに対してフェイル情報を表示できるようにしました。 | Grouped patterns can now be displayed as a group of consecutive patterns by using the [File] -> [Open Active Pattern] command. In addition, when displaying grouped patterns as a group of consecutive patterns, the fail information of it can be also displayed. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 須田
R1.04_01 | 2016/6/15変更 MUST | BTS00029552 | Enhancement | GUI_Tools | SystemViewer | ADCテスト信号発生モジュールのデータの表示と変更する機能の追加 | Addition of functions for displaying and editing data of the ADC Test Signal Generator Module | 以下のクラスで設定されたADCテスト信号発生モジュール(ATSG)のデータを表示できるようにしました。 ・ExAWGクラス ・ExPMUクラス また、変更用ダイアログを表示して、データを変更できるようにしました。 | Data of the ADC Test Signal Generator Module (ATSG) set with the following classes can now be displayed: - ExAWG class - ExPMU class In addition, the data can now be edited by displaying a dialog box for changing data. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.04_01 |  | BTS00029556 | Enhancement | GUI_Tools | SystemViewer | 論理ピン拡張機能の設定を表示する機能の追加 | Addition of a function for displaying settings of the logical pin extension function | テスト・プラン・プログラムでSOCKETクラスのexpandデータ・メンバにONが設定されている場合、テスト情報エリアに論理ピン拡張機能の設定を表示できるようにしました。 | Settings of the logical pin extension function can now be displayed in the test information area when the expand data member of the SOCKET class is set to ON in the test plan program. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.04_01 | 2016/6/10追加 | BTS00029629 | Enhancement | GUI_Tools | SystemViewer | AWGデータでExPinGroupの変更用ダイアログ・ボックスを表示する機能の追加 | Addition of a function for displaying the dialog box for changing data of ExPinGroup by AWG data. | AWGデータでExPinGroupを選択して[Data]->[Modify]コマンドを実行すると、変更用ダイアログ・ボックスを表示できるようにしました。 | If selecting ExPinGroup by AWG data and executing the [Data] -> [Modify] command, the dialog box for changing data will be displayed. |  |  |  |  | OAI_T6KOS_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXE61,PLXT61 | UN_APSoft1.xls | 綿貫
R1.04_01 | 6/10 清野 追記 | BTS00029627 | Enhancement | GUI_Tools | TDLDebugger | 無効化されたブレーク・ポイントの高速化 | Speeding up of the disabled break point | ブレーク・ポイントを無効化した場合のテスト・プラン・プログラムの実行時間を高速化しました。 | The execution time of the test plan program has been reduced when a break point is disabled. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 清野
R1.04_01 |  | BTS00029545 | Enhancement | GUI_Tools | WaveTool | タイミングをシフトしたHSIFピンの波形を表示する機能の追加 | Addition of a function for displaying HSIF pin waveforms for which the timing is shifted | Logic AnalyzerのHSIFピンの波形表示でHSIF_TIMING_SHIFTクラスを使用したタイミングのシフトに対応しました。シフトされたタイミングでの波形を表示できるようにしました。 | Timing shift using the HSIF_TIMING_SHIFT class is now supported for displaying waveforms of HSIF pins in Logic Analyzer. Waveforms with shifted timing can now be displayed. |  |  |  |  | AT_T6KDM8Gbps_x64 | T6391 システム・ソフトウェア GUI ツール リファレンス・マニュアル | T6391 System Software GUI Tool Reference Manual | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 須藤
R1.04_01 |  | BTS00028353 | Enhancement | PatternCompiler | at_patcom63 | CHANNEL文のデジタル・ピン数拡張の対応 | Support for extension of the number of digital pins in a CHANNEL statement | パターンのCHANNEL文にEXPANDを指定し、10001から11024まで指定可能にしました。これによりデジタル・ピンを1024ピン使用可能にしました。 | Pin numbers 10001 to 11024 can now be specified by specifying EXPAND for a CHANNEL statement in a pattern program. This now enables the use of up to 1024 digital pins. |  |  |  |  | AT_NDCommon_RHE6,AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア パターン・プログラム(LPAT) リファレンス・マニュアル | T6391 System Software Pattern Program (LPAT) Reference Manual | PLXM20-MD,PLZC61 | UN_APSoft4.xls | 鳥塚
R1.04_01 | 清野 | BTS00029465 | Enhancement | TDL | TDL Interpreter | パターン・ロードの情報表示モードの追加 | Addition of a pattern load information display mode | パターン・ロードの情報表示モードは、パターン・プログラムのロード時にファイルの情報を表示します。 tdl_setコマンドでこの表示モードを以下のように切り替えられるようにしました。 ・patloadmsg_on ・patloadmsg_off | The pattern load information display mode displays the file information when a pattern program is loaded. This display mode can now be switched on/off as follows using the tdl_set command. ・patloadmsg_on ・patloadmsg_off |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル 文法編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Syntax | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 清野
R1.04_01 | 工藤 | BTS00029551 | Enhancement | TDL | TDL Interpreter | テスト・プラン・プログラムのロード時のワーニング追加 | Addition of a warning at the time of test plan program load | ローカル・スコープに以下のクラスのデータ・メンバおよびメソッドを記述した場合、テスト・プラン・プログラムのロード時にワーニングを出力するようにしました。 ・DPIN ・LCDPIN ・RVSPIN ・HSIFPIN ・VSPIN ・ExPin ・PINLIST ・PINLISTTBL ・ExPinGroup ・SOCKET ・PARALLEL | When a data member or method of any of the following classes is described in a local scope, a warning is now output when the test plan program is loaded: ・DPIN ・LCDPIN ・RVSPIN ・HSIFPIN ・VSPIN ・ExPin ・PINLIST ・PINLISTTBL ・ExPinGroup ・SOCKET ・PARALLEL |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 工藤
R1.04_01 |  | BTS00029549 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | WSCOPEクラスによる波形表示の高速化 | Speeding up of waveform display by the WSCOPE class | WSCOPEクラスのExecメソッドからWave Scope Toolに波形データを表示するまでの時間を短縮しました。 例： 条件：データ数1000000Point 高速化前：約10S 高速化後：約1S | The time required until waveform data is displayed on Wave Scope Tool from the Exec method of the WSCOPE class has been reduced. Example: Condition: 1000000 points as the number of data items Before improvement: Approx. 10S After improvement: Approx. 1S |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_APSoft1.xls | 浅川
R1.04_01 |  | BTS00029470 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | ExPMUクラスのデフォルト値の変更 | Change of the default value of the ExPMU class | ExPMUクラスのModeデータ・メンバのデフォルト値をExPMU_ISVMからExPMU_VSIMに変更しました。 | The default value of the Mode data member of the ExPMU class has been changed from ExPMU_ISVM to ExPMU_VSIM. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | 佐藤
R1.04_01 |  | BTS00029255 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | ADCテスト信号発生モジュールの対応 | Support for the ADC Test Signal Generator Module | 以下のクラスを使用して、ADCテスト信号発生モジュール（ATSG）を制御できるようにしました。ATSGは広帯域、高精度の波形発生器で、任意のランプ波またはサイン波を使用したADC試験を可能にしました。 ・ExPinクラス ・ExPinGroupクラス ・ExAWGクラス ・ExPMUクラス ・SYS_INFOクラス ・SEQUENCEクラス ・SEQUNITクラス ・ALARMクラス ・CONTACTクラス | The ADC Test Signal Generator Module (ATSG) can now be controlled using the following classes. The ATSG is a wideband, high-precision waveform generator, which now enables an ADC test using an arbitrary ramp wave or sine wave. - ExPin class - ExPinGroup class - ExAWG class - ExPMU class - SYS_INFO class - SEQUENCE class - SEQUNIT class - ALARM class - CONTACT class |  |  |  |  | AT_T6KATSG_x64,AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft1.xls | ASDソフト１課栗原
R1.04_01 | 立花 | BTS00028972 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | T6391 RND440 TYPE2 HIFIXの対応 | Support for the T6391 RND440 TYPE2 HIFIX | 以下のクラスからT6391 RND440 TYPE2 HIFIXの情報を読み出せるようにしました。 ・SYS_INFOクラス | Information on the T6391 RND440 TYPE2 HIFIX can now be read using the following class: - SYS_INFO class |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3立花
R1.04_01 | 立花 | BTS00028972 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | 信号ピン、電源ピンおよび拡張ピンのT6391 RND440 TYPE2 HIFIXの対応 | Support for the T6391 RND440 TYPE2 HIFIX regarding signal pins, power supply pins, and extended pins | 以下のクラスに対してピンの拡張ならびにピン分割数の拡張を行いました。 ・DPINクラス ・ExPinクラス ・VSPINクラス ・SOCKETクラス ・PARALLELクラス | Both of the pin number and the pin division number to be specified in each of the following classes has been extended: - DPIN class - ExPin class - VSPIN class - SOCKET class - PARALLEL class |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3立花
R1.04_01 | 清野 | BTS00029465 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | データ・ログとprint文の出力順の対応 | Support for output order of the data log and print statement | データ・ログ機能とprint文のコンソール・ウインドウへの出力は個別の出力経路を持っていました。これらの出力経路を統一しました。データ・ログ機能とprint文は実行順に出力できるようになりました。 | The output of the data log function and the print statement to the console window had individual output paths. These output paths are now unified. Both outputs of the data log function and the print statement are made as a set in the order of being executed. |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3 清野
R1.04_01 | 阪東 | BTS00029514 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | DATALOG クラスへの header データ・メンバの追加 | Addition of the header data member to the DATALOG class | DATALOG クラスに header データ・メンバを追加しました。 header データ・メンバにより、テスト番号や測定条件が含まれるヘッダ部分の出力を行うかどうかを選択できるようになりました。 対象となるのは、以下の各クラスの Exec() メソッドです。 ・MEASURE_IM ・MEASURE_VM ・MEASURE_DPSIM ・MEASURE_DPSVM ・MEASURE_DPSAVRIM ・MEASURE_AC ・JUDGE_AC ・MEASURE_FREQ ・MEASURE_PERIOD ・JUDGE ・JUDGE_AQM ・ExPMU | The header data member has been added to the DATALOG class. Whether to output the header section including the test number and measurement conditions can now be selected by the header data member. This applies to the Exec() method of the following classes: ・MEASURE_IM ・MEASURE_VM ・MEASURE_DPSIM ・MEASURE_DPSVM ・MEASURE_DPSAVRIM ・MEASURE_AC ・JUDGE_AC ・MEASURE_FREQ ・MEASURE_PERIOD ・JUDGE ・JUDGE_AQM ・ExPMU |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | T6391 システム・ソフトウェア TDLリファレンス・マニュアル テスティング・ユニット・クラス編 | T6391 System Software TDL Reference Manual Testing Unit Class | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDSoft3阪東
R1.04_01 | 諏方 改善時間のデータが取得できたので、xxmS→30mSに修正しました(6/15) | BTS00029537 | Enhancement | TDL | Testing Unit Class | テスト・プラン・プログラムのスタート処理の高速化 | Speeding up of the start process of a test plan program | テスト・プラン・プログラムのスタート時にテスティング・ユニット・クラスの内部データの初期化処理が実行されます。この初期化処理を高速化しました。 改善時間 : 約30mS | The initialization process of the internal data of the testing unit classes is executed at the start of a test plan program. This initialization process has been sped up. Improved time: Improved by approx. 30mS |  |  |  |  | AT_T6KCommon_x64 | 内部変更のため、マニュアルに変更はありません。 | There is no change in the Manual for the internal change. | PLXM20-MD | UN_ASDSoft3.xls | ASDソフト3課 諏方
R1.04_01 | [17 empty] | UN_SoCSoft6.xls